
[image: ]

中海油能源发展股份有限公司
装备技术公司潜水检测设备维修技术服务
采购技术要求书
引用技术标准编号：          
    编  制  人：                          
    作业部经理：                        
    技术中心经理：                       
总工/技术主管领导：                    
（协议/预算100万元以上单项次）
[bookmark: _Toc13249324][bookmark: _Toc13248927]一、需求概况
[bookmark: _Toc13249325][bookmark: _Toc13248928]中海石油技术检测有限公司需要进行潜水检测设备维修工作，需要外协专业服务商为合作伙伴共同完成维修工作，制定本采购技术要求书。
标准应用情况概述：本需求应用《空气潜水安全要求》GB 26123-2010、《压力容器》GB150.1-2024、《无损检测 磁粉检测 第3部分：设备》GB/T 15822.3-2024、《无损检测 超声检验 探头及其声场的表征》GB/T 18694-2002、《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208-2017、《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》GB/T 14048.1-2023、《无损检测仪器 超声测厚仪特性与验证》GB/T 33888-2017、《无损检测仪器 涡流-漏磁综合检测仪技术规则》GB/T33889-2017、《无损检测 声发射检测 声发射传感器的二级校准》GB/T19801-2005、《无损检测 超声测厚》GB/T11344-2021、《数字多用表》GB/T 13978-2008、《无损检测仪器 相控阵超声检测仪技术条件》JB/T 11779-2014、《无损检测仪器 电磁轭磁粉探伤仪技术条件》JB/T 7411-2012、《无损检测仪器 磁粉检测用磁化设备技术要求》JB/T 13936-2020 、《电化学式硫化氢气体检测仪》HG/T 3987-2016、《潜水入出水系统检修规程》JT/T 1399-2021、《电阻测量装置通用技术条件 第1部分：电子式绝缘电阻表》DL/T 845.1-2004、《承压设备无损检测 第18部分：阵列涡流检测》NB/T 47013.18-2024、《承压设备无损检测 第21部分：交流电磁场检测》NB/T 47013.21-2025、《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》GB191153-2019、《机动工业车辆 制动器性能和零件强度》GB-T 18849-2023、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021、《遥控潜水器作业规程》GB-T46413-2025标准 。
二、服务内容和范围
1、服务内容
根据需求，完成设备设备维修工作。
2、工作量清单
	序号
	设备名称
	型号
	内容
	单位
	数量

	1. 
	ACFM裂纹检测仪
	AMIGO2/U41DA/U-31/U41等型号
	维修设备主机或电脑服务
	台
	5

	2. 
	
	
	维修探头服务
	个
	5

	3. 
	
	
	更换探头服务
	个
	15

	4. 
	
	
	维修探头线缆服务
	根
	5

	5. 
	
	
	更换探头线缆服务
	根
	13

	6. 
	
	
	维修变压器服务
	个
	2

	7. 
	
	
	更换变压器服务
	个
	6

	8. 
	
	
	维修水上单元服务
	个
	4

	9. 
	
	
	维修水下单元服务
	个
	4

	10. 
	
	
	维修延长线缆服务
	根
	4

	11. 
	
	
	维修线缆八孔短尾辫服务
	根
	5

	12. 
	
	
	线缆水密处理服务
	项
	8

	13. 
	
	
	维修设备箱服务
	个
	2

	14. 
	
	
	更换设备箱服务
	个
	2

	15. 
	FMD透水检测仪
	RSL/FMD-JA-0023/FMD等型号
	维修防爆电脑服务
	台
	3

	16. 
	
	
	维修杆件主机服务
	台
	3

	17. 
	
	
	维修探头服务
	个
	2

	18. 
	
	
	更换探头服务
	个
	4

	19. 
	
	
	维修探头线缆服务
	根
	2

	20. 
	
	
	更换探头线缆服务
	根
	4

	21. 
	
	
	维修电源转换头
	个
	2

	22. 
	
	
	更换电源转换头服务
	个
	4

	23. 
	
	
	线缆水密处理服务
	项
	4

	24. 
	
	
	维修设备箱服务
	个
	2

	25. 
	
	
	更换设备箱服务
	个
	2

	26. 
	应力检测仪
	HS1010等型号
	维修探头及线缆服务
	套
	4

	27. 
	
	
	维修楔块服务
	对
	3

	28. 
	
	
	更换楔块服务
	对
	9

	29. 
	
	
	维修设备主机服务
	台
	5

	30. 
	
	
	维修主机电池服务
	块
	5

	31. 
	
	
	线缆水密处理服务
	项
	5

	32. 
	
	
	维修电池充电器服务
	个
	2

	33. 
	
	
	更换电池充电器服务
	个
	5

	34. 
	
	
	维修设备箱服务
	个
	2

	35. 
	
	
	更换设备箱服务
	个
	2

	36. 
	超声波测厚仪
	38DL PLUS/信固4+/信固6+/信固CYGNUS2+/ZSSEI-YT1/EM1401/EM2210/TT5500等型号
	更换探头服务
	个
	121

	37. 
	
	
	更换探头线缆服务
	根
	118

	38. 
	
	
	维修主机服务
	台
	47

	39. 
	
	
	维修主板服务
	块
	20

	40. 
	
	
	更换主板服务
	块
	47

	41. 
	
	
	更换电池服务
	块
	50

	42. 
	
	
	更换电源适配器服务
	个
	45

	43. 
	
	
	维修显示屏幕服务
	块
	20

	44. 
	
	
	更换显示屏幕服务
	块
	47

	45. 
	
	
	维修设备箱服务
	个
	10

	46. 
	
	
	更换设备箱服务
	个
	35

	47. 
	超声波探伤仪
	HS700/HS616E/U982Expert/350B+/PXUT-320N/PXUT-330N/U982Expert等型号
	更换探头服务
	个
	55

	48. 
	
	
	维修主机服务
	台
	21

	49. 
	
	
	更换电池服务
	块
	23

	50. 
	
	
	维修主板服务
	块
	10

	51. 
	
	
	更换主板服务
	块
	21

	52. 
	
	
	更换电源适配器服务
	个
	23

	53. 
	
	
	维修显示屏幕服务
	块
	10

	54. 
	
	
	更换显示屏幕服务
	块
	21

	55. 
	
	
	更换设备箱服务
	个
	13

	56. 
	
	
	更换探头线服务
	根
	47

	57. 
	磁粉探伤仪
	XDL-W2/ZCM-XYDA1702/STC-1YB/ZCM-DA1203/ZCM-DA1203A/CDX-III/PL-10S/ZCM-XYDA1702A/ZCM-XYDA1702B/100X/ZCM-DX1206/触头式（输出1000A）/ZCM-MW1602-Dv/ZCM-MW1602-UV/STC-1YA/ZCM-XYDX1702B-DV等型号
	维修电磁轭服务
	个
	60

	58. 
	
	
	更换电磁轭服务
	个
	128

	59. 
	
	
	维修紫外线灯管服务
	个
	60

	60. 
	
	
	更换紫外线灯管服务
	个
	128

	61. 
	
	
	维修变压器服务
	个
	50

	62. 
	
	
	更换变压器服务
	个
	100

	63. 
	
	
	维修控制板服务
	块
	40

	64. 
	
	
	更换控制板服务
	块
	100

	65. 
	
	
	更换电池服务
	块
	152

	66. 
	
	
	更换电源适配器服务
	个
	102

	67. 
	
	
	更换设备箱服务
	个
	62

	68. 
	涡流探伤仪
	WELD SCOPE/Nortec 600/CTS-608/SMART-501/EEC-309/SMART-501S等型号
	更换探头服务
	个
	36

	69. 
	
	
	维修主机服务
	台
	23

	70. 
	
	
	维修主板服务
	块
	10

	71. 
	
	
	更换主板服务
	块
	24

	72. 
	
	
	更换电池服务
	块
	23

	73. 
	
	
	更换电源适配器服务
	个
	23

	74. 
	
	
	更换探头线服务
	根
	40

	75. 
	
	
	维修显示屏幕服务
	块
	10

	76. 
	
	
	更换显示屏幕服务
	块
	25

	77. 
	
	
	更换设备箱服务
	个
	21

	78. 
	
	
	维修电源开关服务
	个
	23

	79. 
	
	
	维修主板服务
	块
	8

	80. 
	
	
	更换主板服务
	块
	18

	81. 
	
	
	维修笔记本电脑服务
	台
	15

	82. 
	
	
	维修连接线服务
	根
	8

	83. 
	
	
	更换连接线服务
	根
	19

	84. 
	箱式空气供气系统
（螺杆式空气压缩机、呼吸空气压缩机、中压空气压缩机、储气罐、高压气瓶组等）
	/
	维修空压机操作屏服务
	个
	2

	85. 
	
	
	更换空压机操作屏服务
	个
	2

	86. 
	
	
	维修空压机皮带服务
	条
	5

	87. 
	
	
	更换空压机皮带服务
	条
	13

	88. 
	
	
	维修空压机电机服务
	台
	5

	89. 
	
	
	更换空压机电机服务
	台
	13

	90. 
	
	
	空压机机油滤芯更换服务
	个
	18

	91. 
	
	
	空压机四级空气滤芯更换服务
	个
	18

	92. 
	
	
	空压机可食用机油更换服务
	升
	110

	93. 
	
	
	维修空压机压力表服务
	块
	10

	94. 
	
	
	更换空压机压力表服务
	块
	30

	95. 
	
	
	维修空压机安全阀服务
	台
	10

	96. 
	
	
	更换空压机安全阀服务
	台
	30

	97. 
	
	
	维修空压机供气软管服务
	米
	100

	98. 
	
	
	更换空压机供气软管服务
	米
	220

	99. 
	
	
	维修高压管服务
	米
	200

	100. 
	
	
	更换高压管服务
	米
	520

	101. 
	
	
	储气罐除锈刷漆服务
	个
	20

	102. 
	
	
	维修球阀服务
	个
	5

	103. 
	
	
	更换球阀服务
	个
	20

	104. 
	
	
	高压气瓶组总成维修服务
	套
	5

	105. 
	
	
	高压气瓶组总成更换服务
	套
	10

	106. 
	
	
	高压气瓶组维修服务
	组
	5

	107. 
	
	
	高压气瓶组更换服务
	组
	10

	108. 
	
	
	维修防爆闸箱服务
	个
	3

	109. 
	
	
	更换防爆闸箱服务
	个
	7

	110. 
	
	
	维修减压器服务
	套
	5

	111. 
	
	
	更换减压器服务
	套
	10

	112. 
	
	
	维修防脱扣服务
	个
	10

	113. 
	
	
	更换防脱扣服务
	个
	55

	114. 
	
	
	维修线缆防爆接头服务
	个
	5

	115. 
	
	
	更换线缆防爆接头服务
	个
	15

	116. 
	
	
	维修高压线缆服务
	米
	100

	117. 
	
	
	更换高压线缆服务
	米
	215

	118. 
	
	
	维修照明系统服务
	套
	5

	119. 
	
	
	更换照明系统服务
	套
	10

	120. 
	
	
	维修四级油水过滤器芯服务
	套
	10

	121. 
	
	
	更换四级油水过滤器芯服务
	套
	18

	122. 
	
	
	维修储气罐压力电磁阀服务
	个
	6

	123. 
	
	
	更换储气罐压力电磁阀服务
	个
	12

	124. 
	减压舱
	/
	维修阀门开关服务
	个
	6

	125. 
	
	
	更换阀门开关服务
	个
	12

	126. 
	
	
	维修呼吸面罩及软管服务
	套
	10

	127. 
	
	
	更换呼吸面罩及软管服务
	套
	22

	128. 
	
	
	维修供气管线服务
	米
	50

	129. 
	
	
	更换供气管线服务
	米
	110

	130. 
	
	
	维修密封条服务
	米
	30

	131. 
	
	
	更换密封条服务
	米
	60

	132. 
	
	
	维修通讯系统服务
	台
	5

	133. 
	
	
	维修视频监控系统服务
	台
	2

	134. 
	
	
	更换视频监控系统服务
	台
	5

	135. 
	
	
	维修电路系统服务
	台
	5

	136. 
	
	
	维修照明系统服务
	台
	5

	137. 
	
	
	维修气体传感器服务
	个
	5

	138. 
	
	
	维修空调设备服务
	台
	5

	139. 
	
	
	维修显示器服务
	台
	3

	140. 
	
	
	更换显示器服务
	台
	7

	141. 
	
	
	维修应急电系统（UPS)服务
	次
	4

	142. 
	
	
	维修氧气减压器服务
	套
	3

	143. 
	
	
	更换氧气减压器服务
	套
	7

	144. 
	
	
	维修压力表服务
	块
	20

	145. 
	
	
	更换压力表服务
	块
	40

	146. 
	
	
	维修安全阀服务
	台
	20

	147. 
	
	
	更换安全阀服务
	台
	40

	148. 
	
	
	维修电表箱服务
	台
	2

	149. 
	
	
	更换电表箱服务
	台
	4

	150. 
	
	
	维修电源线缆（含接头）服务
	米
	100

	151. 
	
	
	更换电源线缆（含接头）服务
	米
	202

	152. 
	
	
	舱体内部防腐处理（无毒环保漆）服务
	㎡
	110

	153. 
	
	
	维修气体检测装置服务
	项
	22

	154. 
	
	
	氧气管维修服务
	根
	6

	155. 
	
	
	氧气管更换服务
	根
	12

	156. 
	中央控制室
	/
	维修阀门开关服务
	个
	2

	157. 
	
	
	更换阀门开关服务
	个
	5

	158. 
	
	
	维修供气管线服务
	米
	50

	159. 
	
	
	更换供气管线服务
	米
	110

	160. 
	
	
	维修通讯系统服务
	次
	5

	161. 
	
	
	维修视频监控系统服务
	次
	2

	162. 
	
	
	更换视频监控系统服务
	次
	5

	163. 
	
	
	维修电路系统服务
	次
	4

	164. 
	
	
	维修照明系统服务
	次
	4

	165. 
	
	
	维修传感器服务
	个
	7

	166. 
	
	
	维修空调设备服务
	台
	4

	167. 
	
	
	维修显示器服务
	台
	3

	168. 
	
	
	更换显示器服务
	台
	7

	169. 
	
	
	维修应急电系统（UPS)服务
	次
	4

	170. 
	
	
	维修压力表服务
	块
	15

	171. 
	
	
	更换压力表服务
	块
	30

	172. 
	
	
	维修安全阀服务
	台
	10

	173. 
	
	
	更换安全阀服务
	台
	24

	174. 
	
	
	维修电表箱服务
	台
	3

	175. 
	
	
	更换电表箱服务
	台
	3

	176. 
	
	
	维修电源线缆服务
	米
	50

	177. 
	
	
	更换电源线缆服务
	米
	110

	178. 
	
	
	控制面板操作台防腐处理（无毒环保漆）服务
	㎡
	60

	179. 
	气动载人吊放系统
	WDL1.2/60/2QA等型号
	维修供气管线服务
	米
	10

	180. 
	
	
	更换供气管线服务
	米
	20

	181. 
	
	
	维修液压管线服务
	米
	10

	182. 
	
	
	更换液压管线服务
	米
	20

	183. 
	
	
	更换油杯服务
	个
	12

	184. 
	
	
	维修滑轮服务
	个
	7

	185. 
	
	
	更换滑轮服务
	个
	7

	186. 
	
	
	更换滚筒刹车片服务
	个
	7

	187. 
	
	
	维修油缸及活塞服务
	项
	7

	188. 
	
	
	更换防扭转钢丝绳服务
	米
	310

	189. 
	
	
	维修压力表服务
	块
	8

	190. 
	
	
	更换压力表服务
	块
	8

	191. 
	
	
	应急气瓶除锈刷漆服务
	项
	6

	192. 
	
	
	更换咬嘴面镜服务
	套
	3

	193. 
	
	
	更换一级减压器服务
	套
	2

	194. 
	空化射流/高压水清洗设备（系统）
	CaviBlaster2040/Fedjetting-OTC2070E/HWH Fedjetting-OTC2070E/620DS/250TJ3等型号
	维修高压水枪服务
	把
	5

	195. 
	
	
	更换高压水枪服务
	把
	10

	196. 
	
	
	维修高压水管服务
	米
	100

	197. 
	
	
	更换高压水管服务
	米
	210

	198. 
	
	
	维修电机服务
	台
	3

	199. 
	
	
	更换电机服务
	台
	3

	200. 
	
	
	维修压力表服务
	块
	5

	201. 
	
	
	更换压力表服务
	块
	13

	202. 
	
	
	维修高压机服务
	台
	2

	203. 
	
	
	更换高压机服务
	台
	2

	204. 
	
	
	维修水箱服务
	个
	3

	205. 
	
	
	更换水箱服务
	个
	3

	206. 
	
	
	维修电缆服务
	米
	100

	207. 
	
	
	更换电缆服务
	米
	201

	208. 
	
	
	维修控制箱服务
	项
	2

	209. 
	
	
	更换控制箱服务
	项
	2

	210. 
	浅水导管架结构自动化检测清理装置
	MSDR-101等型号
	维修机器人小车服务
	项
	2

	211. 
	
	
	维修控制箱服务
	项
	1

	212. 
	
	
	维修电缆水管复合缆服务
	项
	2

	213. 
	
	
	维修高压水系统服务
	项
	2

	214. 
	
	
	维修控制手柄服务
	项
	4

	215. 
	
	
	维修脐带缆服务
	项
	2

	216. 
	
	
	线缆水密处理服务
	项
	2

	217. 
	
	
	维修高压水枪服务
	把
	3

	218. 
	
	
	更换高压水枪服务
	把
	6

	219. 
	潜水配气盘
	KMACS 5H/8255-HP2/阿姆龙82251/AMCOM/8330IC/8225-HP2/28FDW/8225-HP2/29FDW等型号
	维修压力表服务
	个
	5

	220. 
	
	
	更换压力表服务
	个
	18

	221. 
	
	
	维修气管接头服务
	个
	5

	222. 
	
	
	更换气管接头服务
	个
	18

	223. 
	
	
	维修高压管服务
	米
	50

	224. 
	
	
	更换高压管服务
	米
	110

	225. 
	
	
	维修气管服务
	米
	50

	226. 
	
	
	更换气管服务
	米
	110

	227. 
	
	
	维修铜管线服务
	米
	50

	228. 
	
	
	更换铜管线服务
	米
	110

	229. 
	
	
	维修开关服务
	个
	2

	230. 
	
	
	更换开关服务
	个
	7

	231. 
	
	
	维修通讯装置服务
	套
	4

	232. 
	
	
	更换通讯装置服务
	套
	4

	233. 
	
	
	维修减压装置服务
	套
	4

	234. 
	
	
	更换减压装置服务
	套
	4

	235. 
	
	
	维修箱体外部把手服务
	个
	4

	236. 
	
	
	更换箱体外部把手服务
	个
	4

	237. 
	
	
	维修箱体外部卡扣服务
	个
	4

	238. 
	
	
	更换箱体外部卡扣服务
	个
	4

	239. 
	潜水头盔/潜水面罩
	KMB-17/KMB18/KMB-18W/MWP/KMB-18B/KMB-57/KMB-37/KMB-28/KMB-97等型号
	更换O型圈服务
	套
	55

	240. 
	
	
	更换面镜服务
	个
	25

	241. 
	
	
	更换支架（含螺丝）服务
	个
	15

	242. 
	
	
	更换披风服务
	个
	35

	243. 
	
	
	更换五爪带服务
	个
	35

	244. 
	
	
	更换耳机送话器服务
	套
	35

	245. 
	
	
	更换口鼻罩服务
	个
	35

	246. 
	
	
	更换膜片服务
	个
	35

	247. 
	
	
	维修调节阀服务
	个
	5

	248. 
	
	
	更换调节阀服务
	个
	13

	249. 
	
	
	维修供气组件服务
	套
	10

	250. 
	
	
	更换供气组件服务
	套
	20

	251. 
	
	
	更换排气组件服务
	套
	25

	252. 
	
	
	维修通讯组件服务
	套
	10

	253. 
	
	
	更换通讯组件服务
	套
	25

	254. 
	
	
	维修一级减压器服务
	套
	10

	255. 
	
	
	更换一级减压器服务
	套
	25

	256. 
	
	
	维修中压管服务
	根
	10

	257. 
	
	
	更换中压管服务
	根
	25

	258. 
	
	
	维修高压管服务
	根
	10

	259. 
	
	
	更换高压管服务
	根
	25

	260. 
	
	
	维修潜水三联表服务
	套
	5

	261. 
	
	
	更换潜水三联表服务
	套
	15

	262. 
	潜水脐带
	DSUS007/HIFELINE-301等型号
	维修供气软管服务
	米
	210

	263. 
	
	
	维修通讯缆服务
	米
	210

	264. 
	
	
	维修测深软管服务
	米
	210

	265. 
	
	
	维修软管接头服务
	米
	10

	266. 
	
	
	更换软管接头服务
	米
	24

	267. 
	
	
	维修通讯接头服务
	米
	10

	268. 
	
	
	更换通讯接头服务
	米
	24

	269. 
	
	
	维修固定环服务
	米
	10

	270. 
	
	
	更换固定环服务
	米
	24

	271. 
	
	
	线缆水密处理服务
	项
	24

	272. 
	
	
	更换安全脱钩服务
	项
	24

	273. 
	
	
	脐带拉力及水压试验服务
	项
	54

	274. 
	潜水电话
	MDDEL2820/2810A/2810-01/2810B/2081A/2830A/24/28FDW-MS/Amron™2825等型号
	更换电池服务
	块
	23

	275. 
	
	
	维修接线柱服务
	个
	10

	276. 
	
	
	更换接线柱服务
	个
	23

	277. 
	
	
	维修控制开关服务
	个
	6

	278. 
	
	
	更换控制开关服务
	个
	13

	279. 
	
	
	维修主板服务
	项
	5

	280. 
	
	
	更换主板服务
	项
	11

	281. 
	
	
	维修电源适配器服务
	项
	5

	282. 
	
	
	更换电源适配器服务
	项
	11

	283. 
	潜水气瓶/高压压缩空气气瓶组
	8L-52L/luXfer LAL80  12L  铝制气瓶/40升钢瓶等型号
	除锈刷漆服务
	台
	58

	284. 
	
	
	维修平头阀服务
	套
	10

	285. 
	
	
	更换平头阀服务
	套
	28

	286. 
	
	
	维修气瓶背架服务
	套
	10

	287. 
	
	
	更换气瓶背架服务
	套
	28

	288. 
	
	
	维修气瓶测压表服务
	套
	10

	289. 
	
	
	更换气瓶测压表服务
	套
	18

	290. 
	
	
	维修一级减压器服务
	套
	10

	291. 
	
	
	更换一级减压器服务
	套
	18

	292. 
	潜水梯
	5000*500mm等型号
	结构焊接服务
	项
	6

	293. 
	
	
	防腐处理服务
	项
	6

	294. 
	潜水录像
	3220DVD HD/UWS-3220/美国奥特莱3210/OUTLAND/UWS-3400等型号
	维修显示屏服务
	个
	5

	295. 
	
	
	更换显示屏服务
	个
	5

	296. 
	
	
	维修主板服务
	个
	5

	297. 
	
	
	更换主板服务
	个
	5

	298. 
	
	
	维修外壳服务
	套
	2

	299. 
	
	
	更换外壳服务
	套
	5

	300. 
	
	
	维修潜水照明灯服务
	个
	5

	301. 
	
	
	更换潜水照明灯服务
	个
	12

	302. 
	
	
	维修潜水摄像头服务
	个
	5

	303. 
	
	
	更换潜水摄像头服务
	个
	12

	304. 
	
	
	维修电源适配器服务
	套
	2

	305. 
	
	
	更换电源适配器服务
	套
	5

	306. 
	
	
	维修录像线服务
	米
	500

	307. 
	
	
	更换录像线服务
	米
	1002

	308. 
	
	
	线缆水密处理服务
	项
	12

	309. 
	水下相机
	sealife micro2.0/sealife micro3.0/奥林巴斯 TG-6/TG-7等型号
	维修电源适配器服务
	套
	2

	310. 
	
	
	更换电源适配器服务
	套
	7

	311. 
	
	
	更换电池服务
	块
	7

	312. 
	
	
	维修补光灯服务
	套
	2

	313. 
	
	
	更换补光灯服务
	套
	7

	314. 
	水下电位仪
	巴式/BUC309/MK7等型号
	维修探头服务
	套
	2

	315. 
	
	
	更换探头服务
	套
	4

	316. 
	
	
	更换电池服务
	块
	7

	317. 
	
	
	维修显示屏服务
	块
	2

	318. 
	
	
	更换显示屏服务
	块
	5

	319. 
	
	
	水密处理服务
	项
	12

	320. 
	水下测厚仪
	CYGNUD-1/UMX-2/信固1水下型/Multingauge3000等型号
	维修探头服务
	套
	3

	321. 
	
	
	更换探头服务
	套
	12

	322. 
	
	
	更换电池服务
	块
	7

	323. 
	
	
	维修显示屏服务
	块
	2

	324. 
	
	
	更换显示屏服务
	块
	7

	325. 
	
	
	水密处理服务
	项
	12

	326. 
	水下磁粉探伤仪
	HCM25/HWHASAMS/ZCM-XYUW2012等型号
	维修电磁轭服务
	个
	2

	327. 
	
	
	更换电磁轭服务
	个
	5

	328. 
	
	
	维修水下线缆服务
	项
	3

	329. 
	
	
	更换水下线缆服务
	项
	3

	330. 
	
	
	水密处理服务
	项
	3

	331. 
	
	
	维修电源线服务
	根
	3

	332. 
	
	
	维修设备箱服务
	个
	1

	333. 
	
	
	更换设备箱服务
	个
	1

	334. 
	对讲机
	GP338Plus/GP338D/P8668i/GP338D+/摩托罗拉GP328等型号
	维修天线服务
	项
	20

	335. 
	
	
	更换天线服务
	项
	98

	336. 
	
	
	更换防爆电池服务
	项
	68

	337. 
	
	
	维修电源适配器服务
	项
	20

	338. 
	
	
	更换电源适配器服务
	项
	68

	339. 
	
	
	维修扩音器服务
	项
	20

	340. 
	
	
	更换扩音器服务
	项
	118

	341. 
	
	
	维修按键服务
	项
	10

	342. 
	
	
	更换按键服务
	项
	93

	343. 
	测氧测爆仪
	MCXL-XWHM-Y-CN/MicroRAE PGM 2680/QRAE 3 PGM 2500/MC2-XWHM-Y-CN/MSA  ALTAIR等型号
	维修传感器（氧气）服务
	个
	20

	344. 
	
	
	更换传感器（氧气）服务
	个
	174

	345. 
	
	
	维修传感器（一氧化碳）服务
	个
	20

	346. 
	
	
	更换传感器（一氧化碳）服务
	个
	154

	347. 
	
	
	维修传感器（硫化氢）服务
	个
	20

	348. 
	
	
	更换传感器（硫化氢）服务
	个
	154

	349. 
	
	
	维修传感器（可燃气体）服务
	个
	20

	350. 
	
	
	更换传感器（可燃气体）服务
	个
	154

	351. 
	
	
	更换电池服务
	块
	124

	352. 
	
	
	维修电源适配器服务
	个
	20

	353. 
	
	
	更换电源适配器服务
	个
	114

	354. 
	防爆相机/防爆数码相机/现场检验相机
	旭信 EXCAM1802S、柯安盾EX-SP30/V3-XUXIN/excam 1201/柯安顿ZHS2410/佳能EOS 90D/V8-XUXIN/柯安盾Excam1801S/佳能SX740 HS/佳能IXUS285 HS/佳能POWERSHOTSX720HS/索尼DSC-RX100DSC-RX100M3/COOLPIX W300s等型号
	更换电池服务
	块
	108

	355. 
	
	
	维修屏幕服务
	个
	20

	356. 
	
	
	更换屏幕服务
	个
	88

	357. 
	
	
	维修镜头盖服务
	个
	20

	358. 
	
	
	更换镜头盖服务
	个
	98

	359. 
	
	
	维修电源适配器服务
	块
	20

	360. 
	
	
	更换电源适配器服务
	块
	83

	361. 
	集装箱/工具箱/吊笼
	/
	箱体内外防腐处理服务
	㎡
	6850

	362. 
	
	
	箱体变形钣金修复服务
	㎡
	1320

	363. 
	
	
	箱体破损、漏水修复服务
	㎡
	1220

	364. 
	
	
	箱体门柱变形维修服务
	根
	500

	365. 
	
	
	更换吊索钢丝绳服务
	米
	30

	366. 
	
	
	维修密封条服务
	米
	500

	367. 
	
	
	更换密封条服务
	米
	1650

	368. 
	
	
	更换铭牌服务
	块
	250

	369. 
	
	
	箱体结构加固、焊接服务
	米
	940

	370. 
	流速仪
	106等型号
	维修线缆服务
	米
	50

	371. 
	
	
	更换线缆服务
	米
	100

	372. 
	
	
	维修操控器服务
	项
	1

	373. 
	
	
	更换操控器服务
	项
	1

	374. 
	储罐底板漏磁检测仪
	Floomap3Dim-R/TMT-CG-III等型号
	维修设备主机或工控机服务
	台
	4

	375. 
	
	
	维修检测探头服务
	个
	2

	376. 
	
	
	更换检测探头服务
	个
	4

	377. 
	
	
	维修探头线缆服务
	根
	2

	378. 
	
	
	更换探头线缆服务
	根
	4

	379. 
	
	
	维修编码器服务
	个
	2

	380. 
	
	
	更换编码器服务
	个
	4

	381. 
	
	
	更换电池及充电器服务
	套
	5

	382. 
	
	
	维修驱动轮/磁轮服务
	个
	2

	383. 
	
	
	更换驱动轮/磁轮服务
	个
	5

	384. 
	里氏硬度计
	SLD-JX812/HT-2000A/PCE-980等型号
	维修设备主机服务
	台
	5

	385. 
	
	
	更换设备主机服务
	台
	16

	386. 
	
	
	维修冲击装置/探头服务
	个
	5

	387. 
	
	
	更换冲击装置/探头服务
	个
	16

	388. 
	
	
	维修连接线缆服务
	根
	5

	389. 
	
	
	更换连接线缆服务
	根
	16

	390. 
	脉冲涡流检测仪
	DPEC-17H/DPEC-17等型号
	维修设备主机服务
	台
	7

	391. 
	
	
	维修检测探头服务
	个
	8

	392. 
	
	
	更换检测探头服务
	个
	21

	393. 
	
	
	维修探头线缆服务
	根
	10

	394. 
	
	
	更换探头线缆服务
	根
	26

	395. 
	
	
	更换电池服务
	组
	7

	396. 
	相控阵检测仪
	Novascan64/128PR/ISONIC3510/OmniScanX3/NovaScan V3等型号
	维修设备主机服务
	台
	13

	397. 
	
	
	维修相控阵探头服务
	个
	5

	398. 
	
	
	更换相控阵探头服务
	个
	13

	399. 
	
	
	维修楔块/延迟块服务
	个
	5

	400. 
	
	
	更换楔块/延迟块服务
	个
	13

	401. 
	
	
	维修编码器服务
	个
	5

	402. 
	
	
	更换编码器服务
	个
	13

	403. 
	
	
	维修探头线缆服务
	根
	5

	404. 
	
	
	更换探头线缆服务
	根
	13

	405. 
	烟气分析仪
	testo 340/330-2LL等型号
	维修设备主机服务
	台
	7

	406. 
	
	
	维修传感器服务
	个
	10

	407. 
	
	
	更换传感器服务
	个
	21

	408. 
	
	
	维修气泵服务
	个
	3

	409. 
	
	
	更换气泵服务
	个
	7

	410. 
	
	
	维修气水分离器/过滤器服务
	个
	3

	411. 
	
	
	更换气水分离器/过滤器服务
	个
	7

	412. 
	
	
	维修探针及伴热带服务
	根
	3

	413. 
	
	
	更换探针及伴热带服务
	根
	7

	414. 
	磁力爬行C扫腐蚀测厚装置/磁力爬行腐蚀测厚系统
	DEMA200A/ZSSEI-YT2等型号
	维修设备主机或控制系统服务
	台
	5

	415. 
	
	
	维修爬行小车机械主体服务
	台
	5

	416. 
	
	
	维修测厚探头服务
	个
	2

	417. 
	
	
	更换测厚探头服务
	个
	5

	418. 
	
	
	维修驱动电机服务
	个
	2

	419. 
	
	
	更换驱动电机服务
	个
	5

	420. 
	
	
	维修摄像头及照明灯服务
	套
	2

	421. 
	
	
	更换摄像头及照明灯服务
	套
	5

	422. 
	声发射检测仪
	SHIII/SAEU2S-0516-24等型号
	维修设备主机服务
	台
	3

	423. 
	
	
	维修声发射传感器服务
	个
	3

	424. 
	
	
	更换声发射传感器服务
	个
	3

	425. 
	
	
	维修前置放大器服务
	个
	3

	426. 
	
	
	更换前置放大器服务
	个
	3

	427. 
	
	
	维修传感器线缆服务
	根
	3

	428. 
	
	
	更换传感器线缆服务
	根
	3

	429. 
	电磁超声测厚仪
	DEU300/ZSSEI-YT1/EM1401/EM2210/EMCS-1等型号
	维修设备主机服务
	台
	33

	430. 
	
	
	维修电磁超声探头服务
	个
	20

	431. 
	
	
	更换电磁超声探头服务
	个
	45

	432. 
	
	
	维修探头线缆服务
	根
	20

	433. 
	
	
	更换探头线缆服务
	根
	44

	434. 
	
	
	更换电池服务
	组
	38

	435. 
	
	
	维修充电器服务
	个
	15

	436. 
	
	
	更换充电器服务
	个
	38

	437. 
	射线机
	XXG-0015/XXG-3005/ZCX-QXG2505A/ZCX-CXG300A/ZCX-BXG3005A/ZCX-BXG2505A/XXG-2505/XXGH-2505/XRS4/AL-OR-300B等型号
	维修电源模块服务
	个
	8

	438. 
	
	
	更换电源模块服务
	个
	19

	439. 
	
	
	维修X射线管服务
	个
	8

	440. 
	
	
	更换X射线管服务
	个
	19

	441. 
	
	
	维修高压发生器服务
	个
	8

	442. 
	
	
	更换高压发生器服务
	个
	19

	443. 
	
	
	维修电缆服务
	根
	8

	444. 
	
	
	更换电缆服务
	根
	19

	445. 
	
	
	维修控制主板服务
	块
	8

	446. 
	
	
	更换控制主板服务
	块
	19

	447. 
	
	
	维修冷却系统服务
	套
	8

	448. 
	
	
	更换冷却系统服务
	套
	19

	449. 
	
	
	维修主机服务
	台
	10

	450. 
	
	
	软件更新升级服务
	套
	10

	451. 
	压力校验仪
	ConST133A、DPI610E、DPI612、DPI610IS、GE DPI620等型号
	更换电池服务
	个
	10

	452. 
	
	
	维修压力模块服务
	个
	5

	453. 
	
	
	更换压力模块服务
	个
	10

	454. 
	
	
	维修泵体密封件服务
	套
	5

	455. 
	
	
	更换泵体密封件服务
	套
	10

	456. 
	
	
	维修主板服务
	块
	5

	457. 
	
	
	更换主板服务
	块
	10

	458. 
	
	
	维修传感器服务
	个
	5

	459. 
	
	
	更换传感器服务
	个
	10

	460. 
	低频导波检测仪
	MSGW30等型号
	更换电池服务
	个
	6

	461. 
	
	
	维修充电器服务
	个
	2

	462. 
	
	
	更换充电器服务
	个
	6

	463. 
	
	
	维修主板服务
	块
	2

	464. 
	
	
	更换主板服务
	块
	6

	465. 
	
	
	维修电缆服务
	根
	2

	466. 
	
	
	更换电缆服务
	根
	6

	467. 
	
	
	维修传感器服务
	个
	2

	468. 
	
	
	更换传感器服务
	个
	6

	469. 
	
	
	维修、升级软件系统服务
	套
	6

	470. 
	工业内窥镜
	N40X-GX/K1-LQ660YT等型号
	更换电池服务
	个
	5

	471. 
	
	
	维修充电器服务
	个
	2

	472. 
	
	
	更换充电器服务
	个
	5

	473. 
	
	
	维修主板服务
	块
	2

	474. 
	
	
	更换主板服务
	块
	5

	475. 
	
	
	维修插入管/线缆服务
	根
	2

	476. 
	
	
	更换插入管/线缆服务
	根
	5

	477. 
	
	
	维修控制器服务
	个
	2

	478. 
	
	
	更换控制器服务
	个
	5

	479. 
	
	
	维修镜头服务
	个
	2

	480. 
	
	
	更换镜头服务
	个
	5

	481. 
	
	
	维修视频传输线服务
	根
	2

	482. 
	
	
	更换视频传输线服务
	根
	5

	483. 
	射线报警仪
	PRM-3040、REN200、PDM122、REN300A、REN500A、JB4020/GRAETJ-X5C/RDS-31等型号
	维修主板服务
	块
	20

	484. 
	
	
	更换主板服务
	块
	42

	485. 
	
	
	维修按键板服务
	块
	20

	486. 
	
	
	更换按键板服务
	块
	42

	487. 
	
	
	维修报警模块服务
	个
	20

	488. 
	
	
	更换报警模块服务
	个
	42

	489. 
	
	
	维修电源模块服务
	个
	20

	490. 
	
	
	更换电源模块服务
	个
	42

	491. 
	
	
	维修显示板服务
	块
	20

	492. 
	
	
	更换显示板服务
	块
	42

	493. 
	
	
	维修信号放大器服务
	个
	20

	494. 
	
	
	更换信号放大器服务
	个
	42

	495. 
	
	
	维修探头服务
	个
	20

	496. 
	
	
	更换探头服务
	个
	42

	497. 
	
	
	维修显示屏服务
	个
	20

	498. 
	
	
	更换显示屏服务
	个
	42

	499. 
	
	
	维修GM管服务
	个
	20

	500. 
	
	
	更换GM管服务
	个
	42

	501. 
	
	
	维修传感器服务
	个
	20

	502. 
	
	
	更换传感器服务
	个
	42

	503. 
	全站仪
	SET2130R/GTS-1002等型号
	更换电池服务
	个
	5

	504. 
	
	
	维修充电器服务
	个
	2

	505. 
	
	
	更换充电器服务
	个
	5

	506. 
	
	
	维修水平盘服务
	个
	2

	507. 
	
	
	更换水平盘服务
	个
	5

	508. 
	
	
	维修角度盘（竖盘/垂直度盘）服务
	个
	2

	509. 
	
	
	更换角度盘（竖盘/垂直度盘）服务
	个
	5

	510. 
	过程校验仪
	FLUKE754、ConST 326Ex等型号
	维修屏幕服务
	个
	2

	511. 
	
	
	更换屏幕服务
	个
	5

	512. 
	
	
	维修测试线组服务
	套
	5

	513. 
	
	
	更换测试线组服务
	套
	10

	514. 
	
	
	维修Hart通讯线服务
	套
	5

	515. 
	
	
	更换Hart通讯线服务
	套
	10

	516. 
	
	
	维修充电器服务
	套
	2

	517. 
	
	
	更换充电器服务
	套
	5

	518. 
	便携式液压、气压泵
	ConST118、ConST133等型号
	维修单向阀座组件服务
	套
	3

	519. 
	
	
	更换单向阀座组件服务
	套
	7

	520. 
	
	
	维修截止阀组件服务
	套
	3

	521. 
	
	
	更换截止阀组件服务
	套
	7

	522. 
	
	
	维修活塞组件服务
	套
	10

	523. 
	
	
	更换活塞组件服务
	套
	20

	524. 
	
	
	维修泄压阀组件服务
	套
	18

	525. 
	
	
	更换泄压阀组件服务
	套
	35

	526. 
	便携式温槽
	FLUKE9142、FLUKE9144、ConST660 、FLUKE9144P、Dry TC 650、JK7500等型号
	维修操作面板服务
	个
	8

	527. 
	
	
	更换操作面板服务
	个
	17

	528. 
	
	
	维修温控主板服务
	套
	8

	529. 
	
	
	更换温控主板服务
	套
	17

	530. 
	
	
	维修温控探头服务
	套
	8

	531. 
	
	
	更换温控探头服务
	套
	17

	532. 
	
	
	维修槽腔服务
	套
	8

	533. 
	
	
	更换槽腔服务
	套
	17

	534. 
	
	
	维修充电器服务
	套
	10

	535. 
	
	
	更换充电器服务
	套
	22

	536. 
	手动试压泵
	Druck/MY-YBS-YT60/XY-2006B等型号
	维修密封部件服务
	套
	8

	537. 
	
	
	更换密封部件服务
	套
	17

	538. 
	
	
	维修泄压阀服务
	套
	8

	539. 
	
	
	更换泄压阀服务
	套
	17

	540. 
	
	
	维修高压止回阀服务
	套
	8

	541. 
	
	
	更换高压止回阀服务
	套
	17

	542. 
	数字压力表
	FLUKE700G/ConST218/ConST211/Y-YBS-C/YK-1OOB等型号
	维修高精度压力传感器服务
	套
	50

	543. 
	
	
	更换高精度压力传感器服务
	套
	112

	544. 
	
	
	维修液晶显示屏服务
	个
	30

	545. 
	
	
	更换液晶显示屏服务
	个
	77

	546. 
	高压压力泵
	ConST137A;(0～280)MPa等型号
	维修泵体缸套服务
	个
	3

	547. 
	
	
	更换泵体缸套服务
	个
	3

	548. 
	
	
	维修活塞及密封组件服务
	套
	3

	549. 
	
	
	更换活塞及密封组件服务
	套
	3

	550. 
	
	
	维修高压阀门服务
	个
	3

	551. 
	
	
	更换高压阀门服务
	个
	3

	552. 
	
	
	维修高压管路及接头服务
	个
	3

	553. 
	
	
	更换高压管路及接头服务
	个
	3

	554. 
	
	
	维修液压油 / 润滑油箱服务
	个
	3

	555. 
	
	
	更换液压油 / 润滑油箱服务
	个
	3

	556. 
	
	
	维修控制开关 / 调压旋钮服务
	个
	3

	557. 
	
	
	更换控制开关 / 调压旋钮服务
	个
	3

	558. 
	标准油槽、低温槽
	HX300 95-300℃、DY-HTS300、HYF90-300℃、ATL60等型号
	维修温控主板服务
	块
	2

	559. 
	
	
	更换温控主板服务
	块
	2

	560. 
	
	
	维修温度传感器 / 探头服务
	个
	2

	561. 
	
	
	更换温度传感器 / 探头服务
	个
	2

	562. 
	
	
	维修加热 / 制冷组件服务
	套
	2

	563. 
	
	
	更换加热 / 制冷组件服务
	套
	2

	564. 
	
	
	维修循环搅拌泵服务
	台
	2

	565. 
	
	
	更换循环搅拌泵服务
	台
	2

	566. 
	
	
	维修槽体服务
	个
	2

	567. 
	
	
	更换槽体服务
	个
	2

	568. 
	
	
	维修操作面板服务
	个
	2

	569. 
	
	
	更换操作面板服务
	个
	2

	570. 
	
	
	维修保温层 / 密封件服务
	个
	2

	571. 
	
	
	更换保温层 / 密封件服务
	个
	2

	572. 
	
	
	维修电源模块服务
	个
	2

	573. 
	
	
	更换电源模块服务
	个
	2

	574. 
	绝缘电阻测试仪
	GH-6302A、HY3500B、1508等型号
	维修高压测试端服务
	个
	3

	575. 
	
	
	更换高压测试端服务
	个
	9

	576. 
	
	
	维修测量主板服务
	块
	3

	577. 
	
	
	更换测量主板服务
	块
	9

	578. 
	
	
	维修显示屏服务
	个
	3

	579. 
	
	
	更换显示屏服务
	个
	9

	580. 
	
	
	更换电池/电源适配器服务
	块
	9

	581. 
	
	
	维修测试线及夹头服务
	套
	3

	582. 
	
	
	更换测试线及夹头服务
	套
	9

	583. 
	
	
	维修档位开关 / 调节旋钮服务
	个
	3

	584. 
	
	
	更换档位开关 / 调节旋钮服务
	个
	9

	585. 
	
	
	维修机壳及绝缘防护件服务
	个
	3

	586. 
	
	
	更换机壳及绝缘防护件服务
	个
	9

	587. 
	数字万用表
	Keithley DMM6500、28-II等型号
	维修测量核心模块服务
	块
	2

	588. 
	
	
	更换测量核心模块服务
	块
	4

	589. 
	
	
	维修输入端子 / 插孔服务
	个
	2

	590. 
	
	
	更换输入端子 / 插孔服务
	个
	4

	591. 
	
	
	维修显示屏服务
	个
	2

	592. 
	
	
	更换显示屏服务
	个
	4

	593. 
	
	
	更换电池/电源适配器服务
	块
	4

	594. 
	
	
	维修测试线及表笔服务
	套
	2

	595. 
	
	
	更换测试线及表笔服务
	套
	4

	596. 
	
	
	维修功能档位开关服务
	个
	2

	597. 
	
	
	更换功能档位开关服务
	个
	4

	598. 
	
	
	维修保护元件服务
	个
	2

	599. 
	
	
	更换保护元件服务
	个
	4

	600. 
	
	
	维修机壳及防滑护套服务
	个
	2

	601. 
	
	
	更换机壳及防滑护套服务
	个
	4

	602. 
	液位计检定装置
	SER7000等型号
	维修标准量器 / 检定筒服务
	个
	1

	603. 
	
	
	更换标准量器 / 检定筒服务
	个
	1

	604. 
	
	
	维修液位传感器 / 变送器服务
	个
	1

	605. 
	
	
	更换液位传感器 / 变送器服务
	个
	1

	606. 
	
	
	维修供水 / 排水泵服务
	台
	1

	607. 
	
	
	更换供水 / 排水泵服务
	台
	1

	608. 
	
	
	维修阀门及管路服务
	米
	1

	609. 
	
	
	更换阀门及管路服务
	米
	1

	610. 
	
	
	维修控制显示系统服务
	套
	1

	611. 
	
	
	更换控制显示系统服务
	套
	1

	612. 
	
	
	维修恒温装置服务
	套
	1

	613. 
	
	
	更换恒温装置服务
	套
	1

	614. 
	
	
	维修校准平台及固定夹具服务
	套
	1

	615. 
	
	
	更换校准平台及固定夹具服务
	套
	1

	616. 
	
	
	维修数据采集与打印模块服务
	套
	1

	617. 
	
	
	更换数据采集与打印模块服务
	套
	1

	618. 
	交直流指示仪表检定装置
	CL302C等型号
	维修标准信号源模块服务
	块
	2

	619. 
	
	
	更换标准信号源模块服务
	块
	2

	620. 
	
	
	维修数据采集模块服务
	块
	2

	621. 
	
	
	更换数据采集模块服务
	块
	2

	622. 
	
	
	维修接线端子台服务
	个
	2

	623. 
	
	
	更换接线端子台服务
	个
	2

	624. 
	
	
	维修控制主板服务
	块
	2

	625. 
	
	
	更换控制主板服务
	块
	2

	626. 
	
	
	维修显示操作面板服务
	个
	2

	627. 
	
	
	更换显示操作面板服务
	个
	2

	628. 
	
	
	维修电源模块服务
	个
	2

	629. 
	
	
	更换电源模块服务
	个
	2

	630. 
	
	
	维修打印与数据存储模块服务
	套
	2

	631. 
	
	
	更换打印与数据存储模块服务
	套
	2

	632. 
	
	
	维修屏蔽防护组件服务
	套
	2

	633. 
	
	
	更换屏蔽防护组件服务
	套
	2

	634. 
	绝缘电阻表检定装置
	ZX79C等型号
	维修标准高阻箱服务
	个
	3

	635. 
	
	
	更换标准高阻箱服务
	个
	3

	636. 
	
	
	维修高压电源模块服务
	个
	3

	637. 
	
	
	更换高压电源模块服务
	个
	3

	638. 
	
	
	维修测量与比对模块服务
	块
	3

	639. 
	
	
	更换测量与比对模块服务
	块
	3

	640. 
	
	
	维修接线端子及测试线服务
	套
	3

	641. 
	
	
	更换接线端子及测试线服务
	套
	3

	642. 
	
	
	维修控制操作面板服务
	个
	3

	643. 
	
	
	更换控制操作面板服务
	个
	3

	644. 
	
	
	维修电源适配器服务
	个
	3

	645. 
	
	
	更换电源适配器服务
	个
	3

	646. 
	
	
	维修报警与保护模块服务
	个
	3

	647. 
	
	
	更换报警与保护模块服务
	个
	3

	648. 
	
	
	维修机壳及绝缘防护件服务
	个
	3

	649. 
	
	
	更换机壳及绝缘防护件服务
	个
	3

	650. 
	钢丝绳检测仪
	MTC-30/MTC-P35/MTC-P24/MTC/YSC85-RO46(37)/NDT8.0-RO40(46)/NDT8.0-RO40(37)/NDT8.0-RO40(30)/NDT8.0-RO72/MTC6.0-SC54/TCK-BX55S/TCK-BX40S/TS-X1142/TS-X1160/EMT-R-ø28/34-P/YY-EMT-P等型号
	维修笔记本电脑服务
	台
	13

	651. 
	
	
	维修电源适配器及电源线服务
	套
	8

	652. 
	
	
	更换电源适配器及电源线服务
	套
	19

	653. 
	
	
	更换电池服务
	块
	19

	654. 
	
	
	更换芯片及电子模块服务
	个
	19

	655. 
	
	
	更换采集卡服务
	个
	13

	656. 
	
	
	更换硬盘服务
	块
	13

	657. 
	裂纹测深仪
	281M等型号
	维修设备主机服务
	台
	1

	658. 
	
	
	更换电池服务
	块
	1

	659. 
	
	
	维修探头服务
	个
	1

	660. 
	
	
	更换探头服务
	个
	1

	661. 
	
	
	维修适配器服务
	个
	1

	662. 
	
	
	更换适配器服务
	个
	1

	663. 
	（小直径管）PAUT焊缝扫查装置
	CRS-7-CL01-2.0-L16等型号
	维修小径管扫查器服务
	台
	1

	664. 
	
	
	更换小径管扫查器服务
	台
	1

	665. 
	
	
	维修相控阵探头服务
	个
	1

	666. 
	
	
	更换相控阵探头服务
	个
	1

	667. 
	
	
	更换相控阵楔块服务
	块
	1

	668. 
	
	
	维修编码器连接器服务
	套
	1

	669. 
	
	
	更换编码器连接器服务
	套
	1

	670. 
	
	
	维修编码器服务
	套
	1

	671. 
	
	
	更换编码器服务
	套
	1

	672. 
	腐蚀扫查器
	7.5S64-1.0×7-S27-2.0-P1等型号
	维修扫查架主体服务
	台
	1

	673. 
	
	
	更换扫查架主体服务
	台
	1

	674. 
	
	
	维修探头服务
	个
	1

	675. 
	
	
	更换探头服务
	个
	1

	676. 
	
	
	维修水耦合水套服务
	套
	1

	677. 
	
	
	更换水耦合水套服务
	套
	1

	678. 
	便携式压力校验仪
	YH800C等型号
	维修压力校验仪服务
	台
	3

	679. 
	
	
	更换压力校验仪服务
	台
	3

	680. 
	
	
	维修压力模块服务
	个
	3

	681. 
	
	
	更换压力模块服务
	个
	3

	682. 
	
	
	维修压力快速接头和连接管服务
	套
	2

	683. 
	
	
	更换压力快速接头和连接管服务
	套
	2

	684. 
	
	
	维修比较测试泵接头服务
	个
	2

	685. 
	
	
	更换比较测试泵接头服务
	个
	2

	686. 
	
	
	维修压力释放阀服务
	个
	2

	687. 
	
	
	更换压力释放阀服务
	个
	2

	688. 
	
	
	维修引压管和接头套件服务
	套
	2

	689. 
	
	
	更换引压管和接头套件服务
	套
	2

	690. 
	
	
	更换电池服务
	块
	3

	691. 
	
	
	维修电源充电座服务
	个
	2

	692. 
	
	
	更换电源充电座服务
	个
	2

	693. 
	
	
	维修电源适配器及电源线服务
	套
	3

	694. 
	
	
	更换电源适配器及电源线服务
	套
	3

	695. 
	拉力计
	EBW-5D50000kg/500kN/HZ-W8-50T/HZ-W8-20T//EBW-100/HEU-T-5T/HZ-W8-50T/HEU-T-50T/HEU-D-100T等型号
	维修测力计本体服务
	个
	7

	696. 
	
	
	更换测力计本体服务
	个
	15

	697. 
	
	
	维修显示屏服务
	块
	7

	698. 
	
	
	更换显示屏服务
	块
	15

	699. 
	
	
	维修仪表面板服务
	块
	7

	700. 
	
	
	更换仪表面板服务
	块
	15

	701. 
	
	
	维修充电线服务
	条
	7

	702. 
	
	
	更换充电线服务
	条
	15

	703. 
	
	
	维修信号传感器服务
	个
	7

	704. 
	
	
	更换信号传感器服务
	个
	15

	705. 
	
	
	维修主板服务
	块
	7

	706. 
	
	
	更换主板服务
	块
	15

	707. 
	
	
	更换显示器外壳服务
	个
	15

	708. 
	
	
	更换电池服务
	块
	23

	709. 
	
	
	更换电源适配器服务
	个
	15

	710. 
	应急发电机组
	康明斯MTA11-G2A等型号
	维修控制面板服务
	套
	1

	711. 
	
	
	更换控制面板服务
	套
	1

	712. 
	
	
	维修油泵服务
	套
	1

	713. 
	
	
	更换油泵服务
	套
	1

	714. 
	
	
	维修无刷电机服务
	台
	1

	715. 
	
	
	更换无刷电机服务
	台
	1

	716. 
	
	
	维修发动机服务
	台
	1

	717. 
	
	
	更换发动机服务
	台
	1

	718. 
	
	
	维修电子元器件服务
	套
	1

	719. 
	
	
	更换电子元器件服务
	套
	1

	720. 
	
	
	维修减震器服务
	套
	1

	721. 
	
	
	更换减震器服务
	套
	1

	722. 
	
	
	维修消音器服务
	套
	1

	723. 
	
	
	更换消音器服务
	套
	1

	724. 
	
	
	维修电瓶服务
	台
	1

	725. 
	
	
	更换电瓶服务
	台
	1

	726. 
	
	
	维修柴油滤芯服务
	台
	1

	727. 
	
	
	更换柴油滤芯服务
	台
	1

	728. 
	
	
	维修散热水箱服务
	台
	1

	729. 
	
	
	更换散热水箱服务
	台
	1

	730. 
	
	
	维修底座服务
	台
	1

	731. 
	
	
	更换底座服务
	台
	1

	732. 
	潜水液压扳手/液压冲击扳手
	RSL4SDSA/美国史丹利 IW12 IW16 IW24等型号
	维修接头服务
	个
	1

	733. 
	
	
	更换接头服务
	个
	1

	734. 
	
	
	维修油管服务
	套
	1

	735. 
	
	
	更换油管服务
	套
	1

	736. 
	
	
	维修驱动轴服务
	个
	1

	737. 
	
	
	更换驱动轴服务
	个
	1

	738. 
	
	
	维修扳机服务
	套
	1

	739. 
	
	
	更换扳机服务
	套
	1

	740. 
	
	
	IW24密封垫圈套装维修服务
	套
	1

	741. 
	
	
	IW24阀盖维修服务
	个
	1

	742. 
	
	
	IW24主轴维修服务
	个
	1

	743. 
	
	
	IW24坚固螺丝套装维修服务
	套
	1

	744. 
	
	
	连接对丝维修服务
	个
	1

	745. 
	
	
	IW16密封垫圈套装维修服务
	套
	1

	746. 
	
	
	IW16阀盖维修服务
	个
	1

	747. 
	
	
	IW16主轴维修服务
	个
	1

	748. 
	
	
	维修压力表服务
	块
	1

	749. 
	
	
	更换压力表服务
	块
	1

	750. 
	
	
	IW16坚固螺丝套装维修服务
	套
	1

	751. 
	气动绞车
	JQHS0/JQHS100等型号
	维修刹车皮服务
	套
	2

	752. 
	
	
	更换刹车皮服务
	套
	2

	753. 
	
	
	维修气缸服务
	套
	2

	754. 
	
	
	维修档位杆服务
	套
	2

	755. 
	
	
	维修主齿轮服务
	套
	2

	756. 
	
	
	维修压力表服务
	块
	2

	757. 
	
	
	更换压力表服务
	块
	4

	758. 
	
	
	车体底座整体防腐维修服务
	㎡
	8

	759. 
	空压机
	鲍尔IIE、鲍尔JUNIOR TT、JII 3E/H-HU最大工作压力330巴（4700PSi）380V、LW280E等型号
	维修空压机操作屏服务
	个
	2

	760. 
	
	
	更换空压机操作屏服务
	个
	2

	761. 
	
	
	维修空压机皮带服务
	条
	10

	762. 
	
	
	更换空压机皮带服务
	条
	28

	763. 
	
	
	维修空压机电机服务
	台
	10

	764. 
	
	
	更换空压机电机服务
	台
	24

	765. 
	
	
	空压机机油滤芯更换服务
	个
	34

	766. 
	
	
	空压机四级空气滤芯更换服务
	个
	29

	767. 
	
	
	空压机可食用机油更换服务
	升
	110

	768. 
	
	
	维修空压机压力表服务
	块
	5

	769. 
	
	
	更换空压机压力表服务
	块
	16

	770. 
	
	
	维修空压机安全阀服务
	台
	5

	771. 
	
	
	更换空压机安全阀服务
	台
	13

	772. 
	
	
	维修空压机供气软管服务
	米
	100

	773. 
	
	
	更换空压机供气软管服务
	米
	226

	774. 
	
	
	维修高压管服务
	米
	60

	775. 
	
	
	更换高压管服务
	米
	126

	776. 
	试重水袋
	HEU-20T/HEU-35T/HEU-50T/HEU-100T等型号
	漏水部位修补服务
	㎡
	52

	777. 
	
	
	刷防水涂层服务
	㎡
	52

	778. 
	
	
	更换水袋吊带服务
	条
	82

	779. 
	
	
	更换水袋上水管服务
	条
	22

	780. 
	
	
	更换水袋下水管服务
	条
	22

	781. 
	
	
	更换水袋接头服务
	个
	22

	782. 
	射线作业防护装置
	AL-100等型号
	防护装置内外防腐处理服务
	㎡
	3

	783. 
	
	
	防护装置变形钣金修复服务
	㎡
	3

	784. 
	
	
	防护装置破损、漏水修复服务
	㎡
	3

	785. 
	自主式钢丝绳漏磁探伤仪
	A-EMT-R等型号
	维修主机电脑服务
	台
	3

	786. 
	
	
	更换电源适配器服务
	个
	3

	787. 
	
	
	更换电池服务
	块
	3

	788. 
	
	
	更换芯片及电子模块服务
	个
	3

	789. 
	
	
	更换信号采集器服务
	个
	3

	790. 
	
	
	更换硬盘服务
	块
	3

	791. 
	
	
	更换转轮服务
	个
	3

	792. 
	
	
	维修探头服务
	个
	3

	793. 
	
	
	更换探头服务
	个
	3

	794. 
	
	
	维修主板服务
	块
	3

	795. 
	
	
	更换主板服务
	块
	3

	796. 
	吊车试重块、吊车试重装置
	0.5T/1T/2.5T等型号
	防腐处理服务
	㎡
	300

	797. 
	
	
	损坏修复服务
	㎡
	160

	798. 
	活塞式压力计
	YS-600等型号
	维修活塞缸套服务
	个
	2

	799. 
	
	
	更换活塞缸套服务
	个
	7

	800. 
	
	
	维修活塞及密封组件服务
	套
	2

	801. 
	
	
	更换活塞及密封组件服务
	套
	7

	802. 
	
	
	维修高压阀门服务
	个
	2

	803. 
	
	
	更换高压阀门服务
	个
	7

	804. 
	
	
	维修高压管路及接头服务
	个
	2

	805. 
	
	
	更换高压管路及接头服务
	个
	7

	806. 
	
	
	维修控制开关 / 调压旋钮服务
	个
	2

	807. 
	
	
	更换控制开关 / 调压旋钮服务
	个
	7

	808. 
	阵列涡流检测仪
	MIZ-21C等型号
	维修设备主机服务
	台
	2

	809. 
	
	
	维修检测探头服务
	个
	2

	810. 
	
	
	更换检测探头服务
	个
	2

	811. 
	
	
	维修探头线缆服务
	根
	2

	812. 
	
	
	更换探头线缆服务
	根
	2

	813. 
	
	
	维修显示屏服务
	个
	2

	814. 
	
	
	更换显示屏服务
	个
	2

	815. 
	
	
	维修主板服务
	块
	2

	816. 
	
	
	更换主板服务
	块
	2

	817. 
	
	
	更换电池服务
	块
	2

	818. 
	
	
	更换电源适配器服务
	个
	2

	819. 
	
	
	更换设备箱服务
	个
	2

	820. 
	救生艇试重系统
	6只/套 1.5吨/只/LBT-1500KG等型号
	漏水部位修补服务
	㎡
	40

	821. 
	
	
	刷防水涂层服务
	㎡
	40

	822. 
	
	
	更换水袋进水管服务
	条
	16

	823. 
	
	
	更换水袋接头服务
	个
	16

	824. 
	
	
	维修隔膜泵服务
	个
	6

	825. 
	数字式照度计
	testo545等型号
	感光传感器维修服务
	个
	24

	826. 
	
	
	显示屏与按键控制板维修服务
	块
	24

	827. 
	
	
	主板电路与信号放大放大模块维修服务
	块
	24

	828. 
	无线静态应力应变测试分析系统
	ZigBee等型号
	维修设备主机服务
	台
	2

	829. 
	
	
	更换主机电池服务
	块
	3

	830. 
	
	
	更换电池充电器服务
	个
	3

	831. 
	
	
	维修控制模块服务
	个
	3

	832. 
	
	
	更换控制模块服务
	个
	3

	833. 
	
	
	维修采集模块服务
	个
	3

	834. 
	
	
	更换采集模块服务
	个
	3

	835. 
	
	
	维修测试线组服务
	套
	3

	836. 
	
	
	更换测试线组服务
	套
	3

	837. 
	
	
	维修设备箱服务
	个
	2

	838. 
	
	
	更换设备箱服务
	个
	2

	839. 
	手持电动打标机
	（XY/SD-5-12030 等型号）
	维修显示屏服务
	个
	2

	840. 
	
	
	更换显示屏服务
	个
	5

	841. 
	
	
	维修步进电机服务
	个
	2

	842. 
	
	
	更换步进电机服务
	个
	5

	843. 
	
	
	更换针总成服务
	个
	5

	844. 
	
	
	更换电磁铁控制板服务
	块
	5

	845. 
	
	
	更换驱动控制板服务
	块
	5

	846. 
	
	
	更换电池服务
	块
	5

	847. 
	
	
	更换电源适配器服务
	个
	5

	848. 
	
	
	更换设备箱服务
	个
	5

	849. 
	激光刻码机
	DK-L5等型号
	维修显示屏服务
	个
	2

	850. 
	
	
	更换显示屏服务
	个
	5

	851. 
	
	
	维修扫描镜电机服务
	个
	2

	852. 
	
	
	更换扫描镜电机服务
	个
	5

	853. 
	
	
	更换激光刻码头服务
	套
	5

	854. 
	
	
	更换激光器服务
	套
	5

	855. 
	
	
	更换驱动控制板服务
	块
	5

	856. 
	
	
	更换电池服务
	块
	5

	857. 
	
	
	更换电源适配器服务
	个
	5

	858. 
	
	
	更换设备箱服务
	个
	5

	859. 
	应力集中磁检测仪
	TSC-7M-16等型号
	更换探头服务
	个
	1

	860. 
	
	
	更换探头线缆服务
	根
	1

	861. 
	
	
	维修主机服务
	台
	1

	862. 
	
	
	维修主板服务
	块
	1

	863. 
	
	
	更换主板服务
	块
	1

	864. 
	
	
	更换电池服务
	块
	1

	865. 
	
	
	更换电源适配器服务
	个
	1

	866. 
	
	
	维修显示屏幕服务
	块
	1

	867. 
	
	
	更换显示屏幕服务
	块
	1

	868. 
	
	
	维修设备箱服务
	个
	1

	869. 
	
	
	更换设备箱服务
	个
	1

	870. 
	AED除颤仪/自动体外除颤仪/AED除颤仪模拟机
	维伟思/Powerbeat X3/BeneHeart Trainer IIs/LeAED D100等型号
	电池更换服务
	块
	11

	871. 
	
	
	电极片更换服务
	套
	16

	872. 
	
	
	主板维修服务
	套
	2

	873. 
	
	
	主板更换服务
	套
	8

	874. 
	正压式空气呼吸器
	C900等型号
	维修呼吸全面罩服务
	套
	2

	875. 
	
	
	更换呼吸全面罩服务
	套
	6

	876. 
	
	
	维修气瓶背架服务
	套
	2

	877. 
	
	
	更换气瓶背架服务
	套
	6

	878. 
	
	
	维修气瓶测压表服务
	块
	2

	879. 
	
	
	更换气瓶测压表服务
	块
	6

	880. 
	
	
	维修呼吸阀服务
	个
	2

	881. 
	
	
	更换呼吸阀服务
	个
	6

	882. 
	
	
	维修供气阀服务
	个
	2

	883. 
	
	
	更换供气阀服务
	个
	6

	884. 
	
	
	维修供气软管服务
	条
	2

	885. 
	
	
	更换供气软管服务
	条
	6

	886. 
	
	
	维修减压器服务
	个
	2

	887. 
	
	
	更换减压器服务
	个
	6

	888. 
	
	
	维修传音膜服务
	个
	2

	889. 
	
	
	更换传音膜服务
	个
	6

	890. 
	水下机器人
	FIFISH X1 等型号
	维修主机/机身服务
	台
	1

	891. 
	
	
	维修推进器/电机服务
	个
	1

	892. 
	
	
	更换推进器/电机服务
	个
	1

	893. 
	
	
	维修水下通讯/控制线缆服务
	根
	1

	894. 
	
	
	更换水下通讯/控制线缆服务
	根
	1

	895. 
	
	
	维修遥控器服务
	台
	1

	896. 
	
	
	更换遥控器服务
	台
	1

	897. 
	
	
	维修岸上电源箱服务
	台
	1

	898. 
	
	
	维修水下电源转换仓服务
	个
	1

	899. 
	
	
	维修设备箱服务
	个
	1

	900. 
	
	
	更换设备箱服务
	个
	1

	901. 
	
	
	线缆水密处理服务
	项
	1

	902. 
	
	
	维修前向DVL服务
	个
	1

	903. 
	
	
	更换前向DVL服务
	个
	1

	904. 
	
	
	维修下向DVL服务
	个
	1

	905. 
	
	
	更换下向DVL服务
	个
	1

	906. 
	
	
	维修摄像头服务
	个
	1

	907. 
	
	
	更换摄像头服务
	个
	1

	908. 
	
	
	维修LED照明灯服务
	个
	1

	909. 
	
	
	更换LED照明灯服务
	个
	1

	910. 
	水下机器人专用 UT 金属测厚仪
	/
	维修主机服务
	台
	1

	911. 
	
	
	维修探头服务
	个
	1

	912. 
	
	
	更换探头服务
	个
	1

	913. 
	
	
	维修探头线缆服务
	根
	2

	914. 
	
	
	更换探头线缆服务
	根
	2

	915. 
	
	
	水密处理服务
	项
	1

	916. 
	水下机器人专用 CP 牺牲阳极电位测试仪
	/
	维修主机服务
	台
	1

	917. 
	
	
	维修探头服务
	个
	1

	918. 
	
	
	更换探头服务
	个
	1

	919. 
	
	
	水密处理服务
	项
	2

	920. 
	水下机器人专用空化射流装置
	/
	维修高压水枪服务
	把
	1

	921. 
	
	
	更换高压水枪服务
	把
	1

	922. 
	
	
	维修高压水管服务
	米
	50

	923. 
	
	
	更换高压水管服务
	米
	100

	924. 
	
	
	维修电机服务
	台
	1

	925. 
	
	
	更换电机服务
	台
	1

	926. 
	
	
	维修压力表服务
	块
	1

	927. 
	
	
	更换压力表服务
	块
	1

	928. 
	
	
	维修电缆服务
	米
	50

	929. 
	
	
	更换电缆服务
	米
	100

	930. 
	水下机器人专用电刷
	/
	更换电刷服务
	个
	3

	931. 
	
	
	维修电刷架服务
	个
	3

	932. 
	
	
	更换电刷架服务
	个
	3

	933. 
	
	
	维修电缆服务
	米
	50

	934. 
	
	
	更换电缆服务
	米
	100

	935. 
	2D 图像声呐
	/
	维修主机服务
	台
	1

	936. 
	
	
	维修水下电缆服务
	根
	2

	937. 
	
	
	更换水下电缆服务
	根
	2

	938. 
	
	
	水密处理服务
	项
	8

	939. 
	便携式光谱仪
	SciAps Z-903 /Vanta Element-S等型号
	维修激发源服务
	个
	3

	940. 
	
	
	更换激发源服务
	个
	3

	941. 
	
	
	维修光学系统组件（含光栅、分光室等）服务
	套
	3

	942. 
	
	
	更换光学系统组件（含光栅、分光室等）服务
	套
	3

	943. 
	
	
	维修检测器（如CCD、CMOS、PMT等）服务
	个
	3

	944. 
	
	
	更换检测器（如CCD、CMOS、PMT等）服务
	个
	3

	945. 
	
	
	维修测量主板服务
	块
	3

	946. 
	
	
	更换测量主板服务
	块
	3

	947. 
	
	
	维修显示屏服务
	个
	3

	948. 
	
	
	更换显示屏服务
	个
	3

	949. 
	
	
	更换电池/电源适配器服务
	块
	3

	950. 
	
	
	维修测试探头/光纤服务
	根
	3

	951. 
	
	
	更换测试探头/光纤服务
	根
	3

	952. 
	
	
	维修操作按键/触摸屏服务
	个
	3

	953. 
	
	
	更换操作按键/触摸屏服务
	个
	3

	954. 
	
	
	维修机壳及防护件服务
	个
	3

	955. 
	
	
	更换机壳及防护件服务
	个
	3

	956. 
	便携式金相仪
	XH550/BX-2000等型号
	维修光学显微镜组件（含目镜、物镜、镜筒等）服务
	套
	3

	957. 
	
	
	更换光学显微镜组件（含目镜、物镜、镜筒等）服务
	套
	3

	958. 
	
	
	维修数字成像系统（含CMOS/CCD相机及控制板）服务
	套
	3

	959. 
	
	
	更换数字成像系统（含CMOS/CCD相机及控制板）服务
	套
	3

	960. 
	
	
	维修图像处理与分析主板服务
	块
	3

	961. 
	
	
	更换图像处理与分析主板服务
	块
	3

	962. 
	
	
	维修显示屏服务
	个
	3

	963. 
	
	
	更换显示屏服务
	个
	3

	964. 
	
	
	更换电池及电源适配器服务
	块
	3

	965. 
	
	
	维修照明光源组件服务
	套
	3

	966. 
	
	
	更换照明光源组件服务
	套
	3

	967. 
	
	
	维修磁性底座及万向支架服务
	套
	3

	968. 
	
	
	更换磁性底座及万向支架服务
	套
	3

	969. 
	
	
	维修测试连接线及数据接口服务
	套
	3

	970. 
	
	
	更换测试连接线及数据接口服务
	套
	3

	971. 
	
	
	维修机壳及防护件服务
	个
	3

	972. 
	
	
	更换机壳及防护件服务
	个
	3

	973. 
	电动试压泵
	TP3-403-419/D-T2.5等型号
	维修泵头及柱塞组件服务
	套
	3

	974. 
	
	
	更换泵头及柱塞组件服务
	套
	3

	975. 
	
	
	维修驱动电机及减速传动机构服务
	套
	3

	976. 
	
	
	更换驱动电机及减速传动机构服务
	套
	3

	977. 
	
	
	维修高压阀组（含安全阀、溢流阀、泄压阀、止回阀等）服务
	套
	3

	978. 
	
	
	更换高压阀组（含安全阀、溢流阀、泄压阀、止回阀等）服务
	套
	3

	979. 
	
	
	维修压力测量与显示组件服务
	套
	3

	980. 
	
	
	更换压力测量与显示组件服务
	套
	3

	981. 
	
	
	维修高压软管及接头组件服务
	套
	3

	982. 
	
	
	更换高压软管及接头组件服务
	套
	3

	983. 
	
	
	维修电气控制系统（含按钮开关、接触器、PLC控制器等）服务
	套
	3

	984. 
	
	
	更换电气控制系统（含按钮开关、接触器、PLC控制器等）服务
	套
	3

	985. 
	
	
	维修水箱及液位控制系统服务
	套
	3

	986. 
	
	
	更换水箱及液位控制系统服务
	套
	3

	987. 
	
	
	维修机壳及防护件服务
	个
	3

	988. 
	
	
	更换机壳及防护件服务
	个
	3

	989. 
	防爆空调
	/
	滤网清洁、风机检修服务
	套
	36

	990. 
	
	
	按键 / 遥控器维修、线路接头紧固服务
	套
	21

	991. 
	
	
	防爆外壳紧固、密封胶条更换服务
	套
	36

	992. 
	
	
	管路凝露处理、排水管路维修服务
	套
	15

	993. 
	
	
	管路凝露处理、排水管路更换服务
	套
	36

	994. 
	
	
	电源线路维修服务
	套
	15

	995. 
	
	
	电源线路更换服务
	套
	26

	996. 
	真空开关真空度测试仪
	HN08D等型号
	主板及内置电路维修服务
	套
	2

	997. 
	
	
	电池更换服务
	套
	2

	998. 
	
	
	测试线维修服务
	套
	2

	999. 
	
	
	测试线更换服务
	套
	2

	1000. 
	
	
	接线端子紧固服务
	套
	2

	1001. 
	
	
	传感器维修服务
	套
	2

	1002. 
	
	
	传感器更换服务
	套
	2

	1003. 
	
	
	按键、显示屏故障维修服务
	套
	2

	1004. 
	
	
	散热风扇、机箱接口维修服务
	套
	2

	1005. 
	高压开关机械动特性测试仪
	HN11C等型号
	传感器、信号线维修服务
	套
	2

	1006. 
	
	
	传感器、信号线更换服务
	套
	2

	1007. 
	
	
	分合闸控制线、采集接口维修服务
	套
	2

	1008. 
	
	
	显示屏、功能按键维修服务
	套
	2

	1009. 
	
	
	电源线、机箱接口紧固维修服务
	套
	2

	1010. 
	回路电阻测试仪
	GDHL-100B等型号
	测试夹、测试线维修服务
	套
	2

	1011. 
	
	
	测试夹、测试线更换服务
	套
	2

	1012. 
	
	
	输出回路检修、数值异常故障维修服务
	套
	2

	1013. 
	
	
	按键维修、内部线路紧固服务
	套
	2

	1014. 
	
	
	散热风扇维修服务
	套
	2

	1015. 
	
	
	散热风扇更换服务
	套
	2

	1016. 
	接地电阻表
	MIT8302等型号
	测试探针、引线维修服务
	套
	2

	1017. 
	
	
	测试探针、引线更换服务
	套
	2

	1018. 
	
	
	档位开关故障维修服务
	套
	2

	1019. 
	
	
	内置电池更换、显示故障维修服务
	套
	2

	1020. 
	
	
	外壳、旋钮紧固维修服务
	套
	2

	1021. 
	蓄电池内阻测试仪
	HYNZ等型号
	测试探针维修服务
	套
	2

	1022. 
	
	
	测试探针更换服务
	套
	2

	1023. 
	
	
	充电接口维修服务
	套
	2

	1024. 
	
	
	内置电池更换服务
	套
	2

	1025. 
	
	
	充电回路维修服务
	套
	2

	1026. 
	
	
	按键、显示故障维修服务
	套
	2

	1027. 
	
	
	通讯接口紧固维修服务
	套
	2

	1028. 
	智能充放电综合测试仪
	YTC5982等型号
	电源回路、接线端子维修服务
	套
	2

	1029. 
	
	
	电源回路、接线端子更换服务
	套
	2

	1030. 
	
	
	显示屏、散热风机维修服务
	套
	2

	1031. 
	
	
	显示屏、散热风机更换服务
	套
	2

	1032. 
	
	
	充放电切换回路故障维修服务
	套
	2

	1033. 
	
	
	启停控制模块维修服务
	套
	2

	1034. 
	避雷器测试仪
	GC302等型号
	高压输出回路检修服务
	套
	2

	1035. 
	
	
	测试线维修服务
	套
	2

	1036. 
	
	
	测试线更换服务
	套
	2

	1037. 
	
	
	传感器、接地端子紧固维修服务
	套
	2

	1038. 
	
	
	按键、显示屏故障维修服务
	套
	2

	1039. 
	
	
	整机开机故障维修服务
	套
	2

	1040. 
	热继电器测试仪
	XSL-500III等型号
	输出电流回路、接线柱维修服务
	套
	2

	1041. 
	
	
	计时模块、显示故障维修服务
	套
	2

	1042. 
	
	
	操作按键故障维修服务
	套
	2

	1043. 
	
	
	外接电源线维修服务
	套
	2

	1044. 
	
	
	外接电源线更换服务
	套
	2

	1045. 
	低压开关测试仪
	Service Interface等型号
	测试回路、档位开关故障维修服务
	套
	2

	1046. 
	
	
	信号采集回路、内部线路紧固服务
	套
	2

	1047. 
	
	
	显示、功能按键故障维修服务
	套
	2

	1048. 
	轻便式继电保护测试仪
	MK6660-Ⅳ7等型号
	输出回路、信号接口维修服务
	套
	2

	1049. 
	
	
	按键 / 触控屏、散热系统维修服务
	套
	2

	1050. 
	
	
	电源线维修服务
	套
	2

	1051. 
	
	
	电源线更换服务
	套
	2

	1052. 
	
	
	参数存储模块维修服务
	套
	2

	1053. 
	电源箱
	GDGK-501W等型号
	插座、空气开关故障维修服务
	套
	2

	1054. 
	
	
	指示灯、线缆维修服务
	套
	2

	1055. 
	
	
	指示灯、线缆更换服务
	套
	2

	1056. 
	
	
	漏电保护模块维修服务
	套
	2

	1057. 
	
	
	箱门锁具、内部端子紧固维修服务
	套
	2

	1058. 
	调压控制箱
	GDYD-110D等型号
	调压器、调压旋钮故障维修服务
	套
	2

	1059. 
	
	
	输出电压回路、接线柱维修服务
	套
	2

	1060. 
	
	
	限位开关、接地回路维修服务
	套
	2

	1061. 
	
	
	仪表、指示灯故障维修服务
	套
	2

	1062. 
	局放测试仪
	50MHz等型号
	采集探头、信号线维修服务
	套
	2

	1063. 
	
	
	采集探头、信号线更换服务
	套
	2

	1064. 
	
	
	接地回路、屏蔽线路维修服务
	套
	2

	1065. 
	
	
	增益调节模块故障维修服务
	套
	2

	1066. 
	
	
	主机显示、散热风扇维修服务
	套
	2

	1067. 
	六相微机继电保护测试仪
	WJB660B等型号
	维修主板服务
	套
	2

	1068. 
	
	
	更换主板服务
	套
	2

	1069. 
	
	
	触摸屏/按键失灵、程序卡顿重启修复服务
	套
	2

	1070. 
	
	
	通讯接口故障、功放模块过热散热整改服务
	套
	2

	1071. 
	
	
	线路维修服务
	套
	2

	1072. 
	
	
	线路更换服务
	套
	2

	1073. 
	
	
	接口维修服务
	套
	2

	1074. 
	绝缘表
	MIT515等型号
	表笔、引线维修服务
	套
	5

	1075. 
	
	
	表笔、引线更换服务
	套
	10

	1076. 
	
	
	摇柄 / 传动机构、档位开关维修服务
	套
	10

	1077. 
	
	
	内置电池更换服务
	套
	10

	1078. 
	
	
	高压输出回路检修服务
	套
	5

	1079. 
	
	
	表头 / 显示故障维修、回零调整服务
	套
	10

	1080. 
	呼吸阀在线校验装置
	ODMT-SH6等型号
	校验传感器维修服务
	套
	3

	1081. 
	
	
	校验传感器更换服务
	套
	5

	1082. 
	
	
	气路管路、控制阀检修服务
	套
	3

	1083. 
	
	
	气路管路、控制阀更换服务
	套
	5

	1084. 
	
	
	屏幕触控、校验程序故障维修服务
	套
	5

	1085. 
	
	
	供电线路、通讯接口紧固维修服务
	套
	5

	1086. 
	全自动压力校验装置
	ConST860/ConST800等型号
	压力传感器维修服务
	套
	5

	1087. 
	
	
	压力传感器更换服务
	套
	17

	1088. 
	
	
	气路系统、调压组件检修服务
	套
	4

	1089. 
	
	
	气路系统、调压组件更换服务
	套
	4

	1090. 
	
	
	触控屏幕、校验系统程序维修服务
	套
	4

	1091. 
	
	
	供电回路、通讯接口紧固维修服务
	套
	4

	1092. 
	多功能电磁一体机
	MEA-128等型号
	更换探头服务
	个
	2

	1093. 
	
	
	更换探头线缆服务
	根
	2

	1094. 
	
	
	维修主机服务
	台
	1

	1095. 
	
	
	维修主板服务
	块
	1

	1096. 
	
	
	更换主板服务
	块
	1

	1097. 
	
	
	更换电池服务
	块
	1

	1098. 
	
	
	更换电源适配器服务
	个
	1

	1099. 
	
	
	维修显示屏幕服务
	块
	1

	1100. 
	
	
	更换显示屏幕服务
	块
	1

	1101. 
	
	
	维修设备箱服务
	个
	1

	1102. 
	
	
	更换设备箱服务
	个
	1

	1103. 
	电瓶叉车
	FE3R08AC等型号
	电池组极柱清洁服务
	组
	3

	1104. 
	
	
	电瓶液补充服务
	升
	15

	1105. 
	
	
	维修密封件服务
	套
	2

	1106. 
	
	
	更换密封件服务
	套
	2

	1107. 
	
	
	维修刹车片服务
	套
	2

	1108. 
	
	
	更换刹车片服务
	套
	2

	1109. 
	
	
	维修油管路服务
	套
	2

	1110. 
	
	
	更换油管路服务
	套
	2

	1111. 
	
	
	维修转向轮胎服务
	套
	2

	1112. 
	
	
	更换转向轮胎服务
	套
	2

	1113. 
	储气罐
	1300mm*2802mm等型号
	罐体内外防腐处理服务
	㎡
	32

	1114. 
	
	
	罐体破损、漏水修复服务
	㎡
	7

	1115. 
	
	
	罐体结构加固、焊接服务
	㎡
	7

	1116. 
	
	
	维修阀门服务
	项
	5

	1117. 
	
	
	更换阀门服务
	项
	5

	1118. 
	
	
	维修法兰螺栓服务
	根
	5

	1119. 
	
	
	更换法兰螺栓服务
	根
	32

	1120. 
	
	
	维修管路支架服务
	米
	10

	1121. 
	
	
	更换管路支架服务
	米
	22

	1122. 
	仪表气源系统
	GXe18P A 8.5FM等型号
	更换空滤包服务
	套
	2

	1123. 
	
	
	更换油分包服务
	套
	2

	1124. 
	
	
	更换油滤包服务
	套
	2

	1125. 
	
	
	更换专用润滑油服务
	升
	5

	1126. 
	
	
	更换温控阀包服务
	套
	2

	1127. 
	空气源热泵供暖系统
	474KW/制热等型号
	维修清洁换热管路服务
	米
	1

	1128. 
	
	
	维修风机、循环泵服务
	台
	1

	1129. 
	
	
	更换风机、循环泵服务
	台
	1

	1130. 
	
	
	更换防冻液服务
	升
	10

	1131. 
	
	
	维修温度传感器服务
	块
	1

	1132. 
	
	
	更换温度传感器服务
	块
	1

	1133. 
	
	
	维修控制器服务
	块
	1

	1134. 
	
	
	更换控制器服务
	块
	1

	1135. 
	
	
	维修执行器服务
	块
	1

	1136. 
	
	
	更换执行器服务
	块
	1


3、服务地点
天津、深圳、海南、湛江或甲方指定地点。
4、服务期限
期限为自合同签订之日起三年（签订协议执行方式为1+1+1，即合同届满1年，若甲乙双方对合同条款及合同价格均无异议，继续沿用1年；若无法达成一致，则合同自动终止。第 3 年同第 2 年的操作方式）
三、执行标准/规范
所有标准按照最新版本执行。当标准规范与技术要求书相冲突时，应按照其中最严格的标准执行。
《空气潜水安全要求》                                       GB 26123-2010
《压力容器》                                               GB 150.1-2024 
《无损检测 磁粉检测 第3部分：设备》                       GB/T 15822.3-2024  
《无损检测 超声检验 探头及其声场的表征》                   GB/T 18694-2002
《外壳防护等级（IP代码）》                               GB/T 4208-2017 
《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》                GB/T 14048.1-2023
《无损检测仪器 超声测厚仪特性与验证》                      GB/T 33888-2017
《无损检测仪器 涡流-漏磁综合检测仪技术规则》               GB/T33889-2017
《无损检测 声发射检测 声发射传感器的二级校准》            GB/T19801-2005
《无损检测 超声测厚》                                      GB/T11344-2021
《数字多用表》                                              GB/T 13978-2008《容积式压缩机 验收试验》                                   GB/T 3853-2017
《无损检测仪器 相控阵超声检测仪技术条件》                   JB/T 11779-2014
《无损检测仪器 电磁轭磁粉探伤仪技术条件》                   JB/T 7411-2012 
《无损检测仪器 磁粉检测用磁化设备技术要求》                 JB/T 13936-2020 《电化学式硫化氢气体检测仪》                                 HG/T 3987-2016 
《电阻测量装置通用技术条件 第1部分：电子式绝缘电阻表》       DL/T 845.1-2004
《承压设备无损检测 第 18 部分：阵列涡流检测》          NB/T 47013.18-2024
《承压设备无损检测 第 21 部分：交流电磁场检测》        NB/T 47013.21-2025
《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》               GB191153-2019
《机动工业车辆安全使用与维护规范》                     GB/T 18849-2011
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》                   GB55015-2021
四、服务要求
1、ACFM裂纹检测仪（AMIGO2/U41DA/U-31/U41等型号）
a) 维修设备主机或电脑服务（台）
维修后主机或电脑运行正常，运行稳定无卡顿，显示清晰，操作界面响应灵敏。
b) 维修或更换探头服务（个）
探头需满足60米防水等级，功能完好，经试板测试后生成的蝶形图清晰、稳定，无失真、漂移现象。
c) 维修或更换探头线缆服务（根）
线缆需满足60米防水等级，外观无褶皱、破损、老化等问题，接口连接牢固，信号传输稳定。
d) 维修或更换变压器服务（个）
维修后或更换的变压器需匹配设备额定参数，供电稳定，无发热异常、异响等故障，绝缘性能达标。
e) 维修水上单元服务（个）
维修后水上单元各项功能恢复正常，接口密封良好，操作响应灵敏，显示清晰无故障码。
f) 维修水下单元服务（个）
维修后水下单元需符合设备整体防水标准，结构密封完好，核心部件运行正常，适配水下作业环境。
g) 维修延长线缆服务（根）
维修后延长线缆信号传输无衰减，外观无损伤，接口适配性良好，满足对应作业场景的使用需求。
h) 维修线缆八孔短尾辫服务（根）
维修后或更换的短尾辫接口接触良好，无松动、氧化现象，密封性能达标，适配设备线缆连接规格。
i) 线缆水密处理服务（项）
经处理后的线缆接口及破损部位水密性达标，可承受对应水下作业压力，无渗漏风险，保障设备水下运行安全。
j) 维修或更换设备箱服务（个）
维修后或更换的设备箱结构完整，密封性能良好，可有效防尘、防水、防冲击，内部固定部件牢固，能妥善收纳设备及配件。
2、FMD透水检测仪（RSL/FMD-JA-0023/FMD等型号）
a) 维修防爆电脑服务（台）
维修后防爆电脑需符合对应防爆等级标准，运行稳定无卡顿，显示清晰，操作界面响应灵敏，防爆密封性能完好，适配设备数据传输需求。
b) 维修杆件主机服务（台）
维修后杆件主机结构完整，无变形、破损，内部部件固定牢固，运行时无异常异响、发热，传动及检测功能恢复正常。
c) 维修或更换探头服务（个）
探头灵敏度达标，适配FMD透水检测仪检测精度，功能完好无故障，与主机信号传输顺畅，检测数据准确可靠。
d) 维修或更换探头线缆服务（根）
线缆外观无破损、老化、开裂，接口连接紧密，信号传输无衰减，适配设备防水（水深≥60m)、耐磨使用需求，无短路风险。
e) 维修或更换电源转换头服务（个）
转换头需匹配设备额定电压、电流参数，接触良好无松动，供电稳定，绝缘性能达标，无发热、漏电等安全隐患。
f) 线缆水密处理服务（项）
线缆需满足60米防水等级，外观无褶皱、破损、老化等问题，接口连接牢固，信号传输稳定。
g) 维修或更换设备箱服务（个）
设备箱结构完整，密封性能优良，能有效防尘、防水、防磕碰，内部收纳空间适配设备及配件，固定装置牢固可靠。
3、应力检测仪（HS1010等型号）
a) 维修探头及线缆服务（套）
探头灵敏度、分辨率达标，与线缆连接牢固，信号传输无干扰、无衰减；线缆外观无破损、老化，接口适配性良好，整体功能满足应力检测精度需求。
b) 维修或更换楔块服务（对）
楔块材质符合检测标准，表面无磨损、变形，与探头贴合紧密，更换后需校准适配性，确保应力检测数据准确无误。
c) 维修设备主机服务（台）
维修后主机运行稳定，操作按键响应灵敏，显示界面清晰无故障提示，数据处理、存储及传输功能恢复正常，核心部件无异常发热、异响。
d) 维修主机电池服务（块）
维修后电池续航能力达标，充电正常无鼓包、漏液现象，放电稳定，适配主机供电需求，循环使用寿命符合设备标准。
e) 线缆水密处理服务（项）
经处理后的线缆接口及破损部位水密性达标，可承受对应水下作业压力，无渗漏风险，保障设备水下运行安全。
f) 维修或更换电池充电器服务（个）
充电器输出电压、电流与设备电池参数匹配，充电效率稳定，具备过充、过温保护功能，接口接触良好，无短路、漏电隐患。
g) 维修或更换设备箱服务（个）
设备箱结构完整，密封、防震性能优良，可有效防护主机、探头等配件免受磕碰、灰尘及水汽影响，内部分区收纳合理，固定部件牢固。
4、超声波测厚仪（38DL PLUS/信固4+/信固6+/信固CYGNUS2+/ZSSEI-YT1/EM1401/EM2210/TT5500等型号）
a) 更换探头服务（个）
更换的探头需适配对应型号测厚仪，精度达标，声耦合性能良好，检测范围符合设备标准，无杂波干扰，数据反馈准确。
b) 更换探头线缆服务（根）
线缆材质耐磨、抗干扰，接口与探头、主机适配紧密，信号传输无延迟、无衰减，外观无破损，使用寿命符合设备使用场景需求。
c) 维修主机服务（台）
修后主机开机运行稳定，按键响应灵敏，厚度测量、数据存储及校准功能正常，无故障码提示，核心元器件运行无异常。
d) 维修或更换主板服务（块）
主板需与设备型号完全匹配，维修或更换后电路连接正常，供电稳定，数据处理能力达标，无短路、烧板风险，兼容设备其他部件。
e) 更换电池服务（块）
电池需为设备适配型号，容量达标，续航能力符合原厂标准，充电高效无鼓包、漏液现象，兼容设备充电系统。
f) 更换电源适配器服务（个）
适配器输出电压、电流与设备额定参数一致，具备过充、过压、过温保护功能，接口接触良好，供电稳定，符合安全认证标准。
g) 维修或更换显示屏幕服务（块）
屏幕显示清晰、无残影、无漏光，触控（若有）响应灵敏，亮度可调，更换后需校准显示精度，适配主机数据输出格式。
h) 维修或更换设备箱服务（个）
设备箱结构完整，密封、防震性能优良，可有效防护主机、探头等配件免受磕碰、灰尘及水汽影响，内部分区收纳合理，固定部件牢固。
5、超声波探伤仪（HS700/HS616E/U982Expert/350B+/PXUT-320N/PXUT-330N/U982Expert等型号）
a) 更换探头服务（个）
更换探头需与对应型号探伤仪精准适配，探伤精度、频率符合设备原厂标准，声束指向性优良，无杂波干扰，可准确捕捉缺陷信号，确保检测数据可靠。
b) 维修主机服务（台）
维修后主机运行稳定，缺陷检测、数据成像、存储及传输功能恢复正常，操作按键响应灵敏，无故障码提示，核心模块无异常发热、异响等问题。
c) 更换电池服务（块）
选用设备原厂适配型号电池，容量达标，续航能力满足现场探伤作业需求，充电高效且无鼓包、漏液现象，放电过程电压稳定无波动。
d) 维修或更换主板服务（块）
主板需与设备型号完全匹配，维修或更换后电路连接可靠，数据处理、信号放大功能达标，供电稳定，无短路、烧板风险，兼容设备所有功能模块。
e) 更换电源适配器服务（个）
适配器输出电压、电流与设备额定参数一致，具备过充、过压、过流、过温四重保护功能，接口接触紧密，供电稳定，符合行业安全认证标准。
f) 维修或更换显示屏幕服务（块）
屏幕显示清晰、无残影、无漏光，探伤图像还原度高；若为触控屏，需响应精准灵敏，亮度可按需调节，更换后校准显示与数据同步性。
g) 更换设备箱服务（个）
设备箱结构坚固，具备优良的密封、防震、防摔性能，内部分区设计适配主机、探头、线缆等配件，固定装置牢固，可抵御现场作业环境侵蚀。
h) 更换探头线服务（根）
线缆连接牢固，信号传输无干扰、无衰减；线缆外观无破损、老化，接口适配性良好，整体功能满足应力检测精度需求。
6、磁粉探伤仪（XDL-W2/ZCM-XYDA1702/STC-1YB/ZCM-DA1203/ZCM-DA1203A/CDX-III/PL-10S/ZCM-XYDA1702A/ZCM-XYDA1702B/100X/ZCM-DX1206/触头式（输出1000A）/ZCM-MW1602-Dv/ZCM-MW1602-UV/STC-1YA/ZCM-XYDX1702B-DV等型号）
a) 维修或更换电磁轭服务（个）
电磁轭需与设备型号适配，维修或更换后磁场强度达标，磁化效果均匀稳定，无磁泄漏异常，开合灵活，吸附力满足探伤作业需求，核心部件无发热、异响。
b) 维修或更换紫外线灯管服务（个）
灯管波长符合磁粉探伤荧光检测标准，亮度达标且稳定，启动迅速无频闪，使用寿命符合原厂规范，更换后需校准紫外线照射范围，确保探伤荧光显示清晰。
c) 维修更换变压器服务（个）
变压器需匹配设备额定电压、功率参数，维修或更换后供电稳定，绝缘性能达标，无异常发热、异响及漏电风险，可适配设备满负荷运行需求。
d) 维修更换控制板服务（块）
控制板与设备型号完全兼容，维修或更换后电路连接可靠，按键、旋钮控制响应灵敏，参数调节精准，无故障码提示，可正常驱动各功能模块运行。
e) 更换电池服务（块）
选用设备原厂适配电池，容量达标，续航能力满足现场移动探伤需求，充电高效无鼓包、漏液现象，放电电压稳定，兼容设备充电系统及保护机制。
f) 更换电源适配器服务（个）
适配器输出电压、电流与设备额定参数一致，具备过充、过压、过温、过流保护功能，接口接触紧密，供电稳定，符合行业安全认证标准，适配现场供电环境。
g) 更换设备箱服务（个）
设备箱结构坚固，密封、防震、防摔性能优良，内部分区适配电磁轭、灯管、线缆等配件，固定装置牢固，可有效抵御现场灰尘、水汽及轻微磕碰侵蚀。
7、涡流探伤仪（WELD SCOPE/Nortec600/CTS-608/SMART-501/EEC-309/SMART-501S等型号）
a) 更换探头服务（个）
更换探头需与对应型号涡流探伤仪精准适配，涡流检测灵敏度、频率范围符合原厂标准，探头线圈无损伤、绝缘良好，可准确识别缺陷信号，检测数据重复性佳。
b) 维修主机服务（台）
维修后主机运行稳定，涡流信号采集、处理、成像及数据存储、传输功能恢复正常，操作按键响应灵敏，无故障码提示，核心电路模块无异常发热、异响。
c) 维修或更换主板服务（块）
主板与设备型号完全兼容，维修或更换后电路连接可靠，信号放大、数据运算功能达标，供电稳定无短路、烧板风险，可驱动各功能模块正常协同工作。
d) 更换电池服务（块）
选用原厂适配电池，容量达标，续航能力满足现场移动探伤需求，充电高效无鼓包、漏液现象，放电电压稳定，兼容设备充电保护系统。
e) 更换电源适配器服务（个）
适配器输出电压、电流与设备额定参数一致，具备过充、过压、过流、过温四重保护功能，接口接触紧密，供电稳定，符合行业安全认证标准。
f) 更换探头线服务（根）
探头线选用抗干扰、耐磨材质，柔韧性适配现场作业，接口与探头、主机连接紧密无松动，信号传输无衰减、无干扰，外观无破损、老化，保障涡流信号稳定。
g) 维修或更换显示屏幕服务（块）
屏幕显示清晰、无残影、无漏光，涡流检测图像及参数显示精准；触控屏（若有）响应灵敏，亮度可按需调节，更换后校准显示与数据同步性。
h) 更换设备箱服务（个）
设备箱结构坚固，密封、防震、防摔性能优良，内部分区适配主机、探头、线缆等配件，固定装置牢固，可抵御现场灰尘、水汽及轻微磕碰侵蚀。
i) 维修电源开关服务（个）
维修后电源开关通断灵敏、接触可靠，无松动、卡顿现象，绝缘性能达标，可有效控制设备供电，无漏电、短路安全隐患。
j) 维修或更换主板服务（块）
连接线需与设备接口适配，材质耐磨、抗干扰，连接紧密无松动，信号及供电传输稳定，外观无破损、老化，适配现场作业环境使用需求。
k) 维修笔记本电脑服务（台）
维修后笔记本电脑运行稳定，无卡顿、死机现象，显示清晰，可正常与探伤仪联动传输、处理数据，接口适配性良好，续航及供电功能正常。
l) 维修或更换连接线服务（根）
连接线需与涡流探伤仪及配套设备接口精准适配，材质选用耐磨、抗干扰型，连接紧密无松动，信号及供电传输稳定无衰减，外观无破损、老化、开裂，适配现场作业环境，无短路、漏电安全隐患。
8、箱式空气供气系统/潜水动力箱（螺杆式空气压缩机、呼吸空气压缩机、中压空气压缩机、储气罐、高压气瓶组等）
a) 维修或更换空压机操作屏服务（个）
操作屏需与空压机型号精准适配，维修或更换后显示清晰、按键响应灵敏，参数设置、故障报警功能正常，可准确反馈设备运行状态，密封性能良好，抵御现场灰尘、水汽侵蚀。
b) 维修或更换空压机皮带服务（条）
皮带规格与空压机型号匹配，材质耐磨、韧性优良，更换后松紧度适宜，无打滑、异响现象，运行平稳，使用寿命符合设备运行负荷需求，适配空压机转速标准。
c) 维修或更换空压机电机服务（台）
电机功率、电压与空压机额定参数一致，维修或更换后运行稳定，无异常发热、异响，绝缘性能达标，启动灵敏，散热良好，可满足空压机满负荷持续运行需求。
d) 空压机机油滤芯更换服务（个）
滤芯需为空压机原厂适配型号，过滤精度达标，更换后密封良好，无渗漏机油现象，可有效过滤机油中杂质，保障空压机内部部件润滑清洁，延长设备使用寿命。
e) 空压机四级空气滤芯更换服务（个）
四级空气滤芯需与空压机型号匹配，过滤层级符合设备供气标准，更换后安装牢固、密封严密，进气阻力正常，可有效过滤空气中的粉尘、水汽等杂质，保障供气纯度达标。
f) 空压机可食用机油更换服务（升）
选用符合空压机规格的可食用级机油，油质达标、无杂质，更换量符合设备标定容量，更换后机油无渗漏，可满足设备润滑、冷却需求，适配设备运行温度范围。
g) 维修或更换空压机压力表服务（块）
压力表精度等级符合行业标准，量程适配空压机工作压力，维修或更换后显示准确、无误差，表盘清晰，密封性能良好，可承受对应工作压力，无漏气、损坏风险。
h) 维修或更换空压机安全阀服务（台）
安全阀需与空压机工作压力适配，符合安全认证标准，维修或更换后动作灵敏、密封严密，起跳压力精准，无渗漏现象，可有效起到超压保护作用，保障设备运行安全。
i) 维修或更换空压机供气软管服务（米）
软管材质抗压、耐磨、耐腐蚀，适配空压机供气压力，维修或更换后无破损、老化、鼓包现象，接口连接紧密，密封良好，无漏气隐患，柔韧性适配现场安装使用需求。
j) 维修或更换高压管服务（米）
高压管抗压等级符合系统高压标准，材质坚韧、抗老化，维修或更换后无破损、渗漏，接口密封严密，可承受对应高压负荷，无鼓包、开裂风险，适配现场高压供气场景。
k) 储气罐除锈刷漆服务（个）
储气罐表面除锈彻底，无锈迹、氧化层残留，刷漆均匀、无漏刷、流挂现象，漆面附着力强，防腐、防锈性能优良，可有效抵御现场环境侵蚀，延长储气罐使用寿命。
l) 维修或更换球阀服务（个）
球阀规格与系统管路适配，维修或更换后开关灵活、无卡顿，密封严密，无漏气、漏水现象，抗压性能达标，材质耐腐蚀，适配供气系统工作介质及压力需求。
m) 高压气瓶组总成维修及更换服务（套）
总成保养需全面检查各部件连接、密封情况，清洁关键部位，更换老化密封件；更换的总成需与系统精准适配，各部件完好，密封严密，无漏气隐患，符合高压安全标准。
n) 高压气瓶组维修及更换服务（组）
每组气瓶保养需检查气瓶压力、外观、接口密封性，排查安全隐患；更换的气瓶组需符合国家高压气瓶标准，压力达标、无破损、过期现象，与系统适配性良好，密封可靠。
o) 维修或更换防爆闸箱服务（个）
防爆闸箱需符合对应防爆等级标准，维修或更换后结构完整，密封严密，接线规范，开关动作灵敏，绝缘性能达标，可有效防爆、防尘、防水，保障系统电气安全。
p) 维修或更换减压器服务（套）
减压器规格与系统压力适配，维修或更换后减压精准、稳定，无压力波动，密封严密，无漏气现象，调节灵敏，可将高压稳定降至系统所需工作压力，保障供气安全。
q) 维修或更换防脱扣服务（个）
防脱扣需与管路、接口规格适配，维修或更换后安装牢固，卡扣紧密，无松动、脱落现象，承重、防脱性能达标，可有效防止管路、接口脱落，保障高压供气安全。
r) 维修或更换线缆防爆接头服务（个）
防爆接头需符合防爆等级标准，维修或更换后与线缆、设备接口适配，连接紧密，密封严密，无松动、漏气现象，可有效防爆、防尘、防水，保护线缆接口安全。
s) 维修或更换高压线缆服务（米）
高压线缆规格、耐压等级符合系统电气标准，维修或更换后无破损、老化、开裂现象，绝缘性能达标，接线规范，无短路、漏电隐患，适配现场高压供电场景。
t) 维修或更换照明系统服务（套）
照明系统需适配箱式供气系统现场环境，维修或更换后照明亮度达标，启动灵敏，防水、防尘性能良好，线路连接规范，无短路隐患，可满足现场操作照明需求。
u) 维修或更换四级油水过滤器芯服务（套）
过滤器芯需与四级油水过滤器型号适配，过滤精度达标，维修或更换后密封严密，无渗漏，可有效过滤压缩空气中的油分、水分，保障供气纯度符合使用标准。
v) 维修或更换储气罐压力电磁阀服务（个）
电磁阀规格与储气罐压力参数适配，维修或更换后动作灵敏，开关可靠，密封严密，无漏气现象，可精准控制储气罐压力，适配系统压力调节需求，无卡滞故障。
9、减压舱
a) 维修或更换阀门开关服务（个）
阀门开关需与减压舱管路、压力参数适配，维修或更换后开关灵活、无卡顿，密封严密，无漏气、渗漏现象，抗压性能达标，可精准控制舱内气体流通，保障减压过程安全稳定。
b) 维修或更换呼吸面罩及软管服务（套）
呼吸面罩及软管需符合医用或减压舱专用标准，无毒、无异味，维修或更换后面罩贴合紧密、气密性良好，软管无破损、老化，气体传输顺畅，无漏气隐患，保障使用人员呼吸安全。
c) 维修或更换供气管线服务（米）
供气管线材质抗压、耐腐蚀、无毒环保，适配减压舱供气压力，维修或更换后无破损、鼓包、老化现象，接口连接紧密，密封严密，无漏气，气体传输稳定无衰减。
d) 维修或更换密封条服务（米）
密封条需适配减压舱舱门、接口规格，材质耐老化、弹性优良，维修或更换后安装牢固，密封严密，无缝隙、无脱落，可有效保障舱体气密性，满足减压舱压力调节需求。
e) 维修通讯系统服务（台）
维修后通讯系统运行稳定，音质清晰、无杂音，内外通讯顺畅，响应灵敏，无中断、卡顿现象，适配减压舱密闭环境，可保障舱内与外界实时有效沟通。
f) 维修或更换视频监控系统服务（台）
视频监控系统需适配减压舱环境，维修或更换后画面清晰、无卡顿、无盲区，录像功能正常，抗干扰能力强，可实时监控舱内情况，保障减压过程安全可控。
g) 维修电路系统服务（台）
维修后电路系统接线规范，绝缘性能达标，无短路、漏电隐患，供电稳定，可正常驱动舱内各类电气设备（通讯、监控、照明等）协同运行，无异常发热、断电现象。
h) 维修照明系统服务（台）
照明系统需适配减压舱密闭环境，维修后亮度达标、光线柔和，无频闪，启动灵敏，防水、防尘性能良好，线路连接可靠，无短路隐患，可满足舱内操作及监控照明需求。
i) 维修气体传感器服务（个）
气体传感器需与减压舱监测需求适配，维修后灵敏度、精度达标，响应迅速，可准确监测舱内氧气、氮气等气体浓度，故障报警功能正常，数据反馈精准可靠。
j) 维修空调设备服务（台）
维修后空调设备运行稳定，制冷、制热功能正常，可精准调节舱内温度、湿度，适配减压舱密闭环境，噪音符合标准，无异常发热、异响，保障舱内环境舒适。
k) 维修或更换显示器服务（台）
显示器需与减压舱控制系统适配，维修或更换后显示清晰、无残影、无漏光，舱内压力、气体浓度、温度等参数显示精准，按键（或触控）响应灵敏，适配舱内操作需求。
l) 维修应急电系统（UPS)服务（次）
应急电系统（UPS）维修后切换灵敏，续航能力达标，可在突发断电时快速投入使用，稳定为舱内关键设备（通讯、监控、压力控制等）供电，保障减压舱安全应急运行。
m) 维修或更换氧气减压器服务（套）
氧气减压器需符合医用标准，与舱内氧气系统适配，维修或更换后减压精准、稳定，无压力波动，密封严密，无漏气现象，调节灵敏，可保障舱内氧气压力稳定达标。
n) 维修或更换压力表服务（块）
压力表精度等级符合行业标准，量程适配减压舱工作压力范围，维修或更换后显示准确、无误差，表盘清晰，密封性能良好，可承受对应工作压力，无漏气、损坏风险。
o) 维修或更换安全阀服务（台）
安全阀需与减压舱工作压力适配，符合安全认证标准，维修或更换后动作灵敏、密封严密，起跳压力精准，无渗漏现象，可有效起到超压保护作用，杜绝舱体安全隐患。
p) 维修或更换电表箱服务（台）
电表箱需符合电气安全标准，维修或更换后结构完整，密封、防尘、防水性能良好，接线规范，电表显示准确，开关动作灵敏，无短路、漏电隐患，保障舱内电气安全。
q) 维修或更换电源线缆（含接头）服务（米）
电源线缆及接头规格适配减压舱电气设备功率、电压需求，维修或更换后线缆无破损、老化、开裂，接头连接紧密，绝缘性能达标，无短路、漏电隐患，供电稳定。
r) 舱体内部防腐处理（无毒环保漆）服务（㎡）
采用无毒、环保、耐腐蚀专用漆，舱体内部除锈、除污彻底，无锈迹、杂质残留，喷漆均匀、无漏刷、流挂现象，漆面附着力强，防腐性能优良，符合减压舱使用标准，无异味、无有害物质释放。
s) 维修气体检测装置服务（项）
维修后气体检测装置运行稳定，可全面监测舱内各类气体浓度，检测精度、响应速度达标，故障报警功能正常，数据存储、传输可靠，可及时排查气体安全隐患。
t) 氧气管维修或更换服务（根）
氧气管需为医用级无毒、耐腐蚀材质，适配舱内氧气系统压力，维修或更换后无破损、老化、渗漏现象，接口连接紧密，气体传输顺畅，无异味、无有害物质，保障氧气供应安全。
10、中央控制室
a) 维修或更换阀门开关服务（个）
阀门开关需与中央控制室供气管路、压力参数适配，维修或更换后开关灵活、无卡顿，密封严密，无漏气、渗漏现象，抗压性能达标，管线适配长度合规，可精准控制管路气体流通，保障控制室供气安全。
b) 维修或更换供气管线服务（米）
供气管线材质抗压、耐腐蚀、无毒环保，适配中央控制室供气压力标准，维修或更换后无破损、鼓包、老化现象，接口连接紧密，密封严密，无漏气隐患，管线铺设规整，适配控制室安装场景。
c) 维修通讯系统服务（次）
维修后通讯系统运行稳定，音质清晰、无杂音，控制室与各设备、外界通讯顺畅，响应灵敏，无中断、卡顿现象，适配控制室集中管控需求，可保障各类指令、数据实时传输。
d) 维修或更换视频监控系统服务（次）
维修或更换后，视频监控系统画面清晰、无卡顿、无盲区，覆盖控制室全域及关联设备区域，录像、回放功能正常，抗干扰能力强，可实时监控运行状态，适配集中管控需求。
e) 维修电路系统服务（次）
维修后，电路系统接线规范、布局规整，绝缘性能达标，无短路、漏电隐患，供电稳定，可正常驱动控制室各类电气设备（通讯、监控、照明、控制面板等）协同运行，无异常发热、断电现象。
f) 维修照明系统服务（次）
维修后，照明系统亮度达标、光线柔和，无频闪，启动灵敏，防水、防尘、防干扰性能良好，线路连接可靠，无短路隐患，可全面覆盖控制室区域，满足24小时值守及设备操作照明需求。
g) 维修传感器服务（个）
传感器需与中央控制室监测需求适配，维修后灵敏度、精度达标，响应迅速，可准确监测室内温度、湿度、气体浓度及关联设备运行参数，故障报警功能正常，数据反馈精准可靠，适配集中管控。
h) 维修空调设备服务（台）
维修后空调设备运行稳定，制冷、制热、除湿功能正常，可精准调节控制室室内温度、湿度，适配电子设备长期运行环境需求，噪音符合标准，无异常发热、异响，保障设备稳定及值守舒适度。
i) 维修或更换显示器服务（台）
显示器需与中央控制室控制系统精准适配，维修或更换后显示清晰、无残影、无漏光，各类设备运行参数、报警信息显示精准，按键（或触控）响应灵敏，适配集中操作、管控需求。
j) 维修应急电系统（UPS)服务（次）
维修后，应急电系统（UPS）切换灵敏，续航能力达标，可在突发断电时快速投入使用，稳定为控制室关键设备（通讯、监控、控制系统等）供电，保障中央控制室不中断运行，杜绝管控盲区。
k) 维修或更换压力表服务（块）
压力表精度等级符合行业标准，量程适配中央控制室供气管路、关联设备工作压力范围，维修或更换后显示准确、无误差，表盘清晰，密封性能良好，可承受对应工作压力，无漏气、损坏风险。
l) 维修或更换安全阀服务（台）
安全阀需与中央控制室供气管路、压力设备工作压力适配，符合安全认证标准，维修或更换后动作灵敏、密封严密，起跳压力精准，无渗漏现象，可有效起到超压保护作用，杜绝安全隐患。
m) 维修或更换电表箱服务（台）
电表箱需符合电气安全标准，维修或更换后结构完整，密封、防尘、防水性能良好，接线规范，电表显示准确，开关动作灵敏，无短路、漏电隐患，可精准监测控制室用电情况，保障电气安全。
n) 维修或更换电源线缆服务（米）
电源线缆规格适配中央控制室电气设备功率、电压需求，维修或更换后线缆无破损、老化、开裂，铺设规整，接口连接紧密，绝缘性能达标，无短路、漏电隐患，供电稳定，适配长期运行需求。
o) 控制面板操作台防腐处理（无毒环保漆）服务（㎡）
采用无毒、环保、耐腐蚀专用漆，控制面板操作台表面除锈、除污、除油彻底，无锈迹、杂质残留，喷漆均匀、无漏刷、流挂现象，漆面附着力强，防腐、防磨损性能优良，无异味、无有害物质释放，不影响设备操作。
11、气动载人吊放系统（WDL1.2/60/2QA等型号）
a) 维修或更换供气管线服务（米）
供气管线需适配系统气动压力标准，材质抗压、耐磨、耐老化，维修或更换后无破损、鼓包、渗漏现象，接口连接紧密、密封严密，管线铺设规整，无弯折卡顿，保障供气稳定，契合载人作业安全要求。
b) 维修或更换液压管线服务（米）
液压管线材质耐高压、耐液压油腐蚀，抗压等级符合系统额定压力，维修或更换后无破损、渗漏，接口密封可靠，管线柔韧性适配吊放作业动作，无老化、开裂，确保液压传动平稳安全。
c) 更换油杯服务（个）
油杯需与系统液压、润滑部件精准适配，更换后密封良好，无漏油现象，容量达标，可有效储存润滑油/液压油，保障部件润滑充足，防止磨损，适配系统长期运行需求。
d) 更换或维修滑轮服务（个）
滑轮材质坚韧、承重性能达标，适配系统吊放载荷，更换或维修后转动灵活、无卡顿、无异响，滑轮槽光滑无磨损，固定牢固，无松动、偏移现象，保障吊放过程平稳顺畅，杜绝安全隐患。
e) 更换滚筒刹车片服务（个）
刹车片需与滚筒规格适配，材质耐磨、制动性能优良，更换后贴合紧密，制动灵敏、可靠，无打滑现象，可有效控制滚筒转速，保障载人吊放、停靠过程安全可控，符合载人安全标准。
f) 维修油缸及活塞服务（项）
维修后油缸密封严密，无渗漏油现象，活塞运动顺畅、无卡顿、无异常磨损，缸体无变形、锈蚀，承载能力达标，可精准实现伸缩动作，保障吊放系统升降平稳，适配载人作业安全需求。
g) 更换防扭转钢丝绳服务（米）
钢丝绳需符合载人吊放安全标准，材质坚韧、抗拉、防扭转性能优良，直径、强度适配系统吊放载荷，更换后无断丝、锈蚀、磨损现象，固定牢固，无松动，保障吊放过程无扭转、无断裂风险。
h) 维修或更换压力表服务（块）
压力表精度等级符合行业标准，量程适配系统气动、液压工作压力范围，维修或更换后显示准确、无误差，表盘清晰，密封性能良好，可承受对应工作压力，无漏气、损坏风险，实时反馈系统压力状态。
i) 应急气瓶除锈刷漆（项）
应急气瓶表面除锈彻底，无锈迹、氧化层残留，刷漆均匀、无漏刷、流挂现象，选用防腐、防锈专用漆，漆面附着力强，可有效抵御环境侵蚀，不影响气瓶密封性能及安全使用，保障应急状态可正常投入使用。
j) 更换咬嘴面镜服务（套）
咬嘴面镜需符合安全使用标准，无毒、无异味，材质耐磨、透光性好，更换后面镜清晰、无划痕，咬嘴贴合舒适、气密性良好，无破损、变形，适配载人作业防护需求。
k) 更换一级减压器服务（套）
一级减压器需与系统气瓶、供气管路精准适配，更换后减压精准、稳定，无压力波动，密封严密，无漏气现象，调节灵敏，可将气瓶高压稳定降至系统所需工作压力，保障供气安全，契合载人作业标准。
12、空化射流/高压水清洗设备（系统）（CaviBlaster2040/Fedjetting-OTC2070E/HWH Fedjetting-OTC2070E/620DS/250TJ3等型号）
a) 维修或更换高压水枪服务（把）
高压水枪需与设备系统压力参数适配，维修或更换后枪体密封严密，无渗漏、漏水现象，扳机控制灵敏，喷射压力达标，枪头适配性良好，耐磨、抗冲击，可满足高压清洗作业需求。
b) 维修或更换高压水管服务（米）
高压水管抗压等级符合系统额定高压标准，材质耐磨、抗老化、耐腐蚀，维修或更换后无破损、鼓包、渗漏，接口连接紧密，密封可靠，柔韧性适配现场清洗作业，无弯折卡顿。
c) 维修或更换电机服务（台）
电机功率、电压与设备额定参数一致，维修或更换后运行稳定，无异常发热、异响，绝缘、防水性能达标，启动灵敏，散热良好，可满足设备满负荷持续高压运行需求。
d) 维修或更换压力表服务（块）
压力表精度等级符合行业标准，量程适配设备高压工作范围，维修或更换后显示准确、无误差，表盘清晰，密封性能优良，可承受对应高压，无漏水、损坏风险，实时反馈系统压力。
e) 维修或更换高压机服务（台）
高压机需与系统整体适配，维修或更换后压力输出稳定，无异常震动、异响，密封严密，无渗漏，泵体运行顺畅，可精准调节输出压力，适配不同清洗场景需求，符合设备安全标准。
f) 维修或更换水箱服务（个）
水箱材质耐腐蚀、无毒环保，维修或更换后结构完整，密封严密，无漏水现象，容量达标，进水、出水流畅，内壁无结垢、锈蚀，可稳定为设备提供清洁水源，适配现场作业需求。
g) 维修或更换电缆服务（米）
电缆规格适配设备电机功率、电压需求，具备良好的防水、耐磨、抗干扰性能，维修或更换后无破损、老化、开裂，接口连接紧密，绝缘性能达标，无短路、漏电隐患，供电稳定。
h) 维修或更换控制箱服务（项）
控制箱需与设备系统精准适配，维修或更换后接线规范，密封、防水、防尘性能良好，按键、旋钮控制响应灵敏，压力调节、启停功能正常，无故障码提示，可有效管控设备运行状态。
13、浅水导管架结构自动化检测清理装置（MSDR-101等型号）
a) 维修机器人小车服务（项）
维修后机器人小车运行平稳，移动灵活、无卡顿、无偏移，适配浅水导管架结构作业场景，检测定位精准，清理动作协调，动力系统稳定，防水、抗腐蚀性能达标，可正常完成自动化检测与清理任务。
b) 维修控制箱服务（项）
维修后控制箱密封、防水、防尘性能优良，适配浅水作业环境，接线规范，无短路、漏电隐患，按键、旋钮控制响应灵敏，可精准传输控制指令，与机器人小车、高压水系统等协同运行稳定，无故障提示。
c) 维修电缆水管复合缆服务（项）
维修后复合缆结构完整，电缆传输稳定、水管供水顺畅，无破损、老化、渗漏现象，水密、抗腐蚀、耐磨性能达标，适配浅水作业环境，连接紧密无松动，可同步实现信号传输与高压供水功能。
d) 维修高压水系统服务（项）
维修后高压水系统压力输出稳定，符合清理作业标准，无渗漏、漏水现象，泵体运行顺畅，压力调节灵敏，可精准适配导管架结构清理需求，防水性能优良，适配浅水作业工况。
e) 维修控制手柄服务（项）
维修后控制手柄手感良好、操作灵活，无卡顿、失灵现象，按键响应灵敏，控制信号传输稳定，防水、防腐蚀性能达标，可精准控制机器人小车移动、清理动作及高压水系统启停。
f) 维修脐带缆服务（项）
维修后脐带缆无破损、老化、断裂现象，结构完整，信号传输、供电（若有）功能稳定，水密、抗腐蚀、抗拉力性能达标，适配浅水作业环境，连接牢固，可保障设备整体协同运行。
g) 线缆水密处理服务（项）
线缆水密处理规范，密封严密，无渗水、漏水隐患，适配浅水作业环境，处理后线缆接口、连接处耐磨、抗腐蚀，不影响信号传输、供水或供电功能，可有效抵御水下环境侵蚀。
h) 维修或更换高压水枪服务（把）
高压水枪需与系统高压参数适配，维修或更换后枪体密封严密，无渗漏、漏水现象，喷射方向精准、压力达标，枪头耐磨、抗冲击、防腐蚀，适配导管架结构清理需求，操作灵活便捷。
14、潜水配气盘（KMACS 5H/8255-HP2/阿姆龙82251/AMCOM/8330IC/8225-HP2/28FDW/8225-HP2/29FDW等型号）
a) 维修或更换压力表服务（个）
压力表需与潜水配气盘工作压力适配，精度等级符合潜水作业安全标准，维修或更换后显示准确、无误差，表盘清晰，密封性能优良，可承受高压环境，无漏气、损坏风险，实时反馈配气压力状态，保障潜水作业安全。
b) 维修或更换气管接头服务（个）
气管接头规格与配气盘接口、气管精准适配，材质耐腐蚀、耐高压，维修或更换后连接紧密，密封严密，无漏气现象，拆装便捷，抗压性能达标，可适配潜水作业高压供气场景，无脱落隐患。
c) 维修或更换高压管服务（米）
高压管抗压等级符合潜水配气盘额定高压标准，材质坚韧、耐老化、耐腐蚀，维修或更换后无破损、鼓包、渗漏现象，接口密封可靠，柔韧性适配现场作业铺设，无弯折卡顿，保障高压气体稳定传输。
d) 维修或更换气管服务（米）
气管材质无毒、耐腐蚀、柔韧性优良，适配配气盘供气压力，维修或更换后无破损、老化、漏气现象，接口连接紧密，气体传输顺畅，无衰减，可适配潜水作业现场布线需求，便于操作携带。
e) 维修或更换铜管线服务（米）
铜管线材质纯度达标、耐腐蚀、导热性好，适配配气盘内部及外部连接需求，维修或更换后无破损、锈蚀、渗漏现象，接口焊接（或连接）牢固，密封严密，管线规整，可稳定传输气体，适配高压作业环境。
f) 维修或更换开关服务（个）
开关需与配气盘型号适配，规格符合高压供气标准，维修或更换后开关灵活、无卡顿、无松动，密封严密，无漏气现象，通断可靠，可精准控制气体流通，适配潜水作业应急操作需求，保障供气安全可控。
g) 维修或更换通讯装置服务（套）
通讯装置需适配潜水作业环境，维修或更换后运行稳定，音质清晰、无杂音，可实现配气盘操作端与潜水员实时通讯，抗干扰、防水性能优良，响应灵敏，无中断、卡顿现象，保障作业指令精准传输。
h) 维修或更换减压装置服务（套）
减压装置需与潜水配气盘精准适配，符合潜水高压供气减压标准，维修或更换后减压精准、稳定，无压力波动，密封严密，无漏气现象，调节灵敏，可将高压气体稳定降至潜水作业所需压力，保障潜水员呼吸安全。
i) 维修或更换箱体外部把手服务（个）
把手材质坚韧、承重性能达标，适配配气盘箱体规格，维修或更换后安装牢固，无松动、脱落现象，手感舒适，耐磨、防腐蚀，可便于配气盘搬运、移动，适配现场作业携带需求。
j) 维修或更换箱体外部卡扣服务（个）
卡扣需与配气盘箱体、箱门精准适配，材质耐磨、弹性优良，维修或更换后卡扣紧密、无松动，开合灵活，可有效固定箱门，保障箱体密封性能，防止灰尘、水汽进入，保护内部部件安全。
15、潜水头盔/潜水面罩（KMB-17/KMB18/KMB-18W/MWP/KMB-18B/KMB-57/KMB-37/KMB-28/KMB-97等型号）
a) 更换O型圈服务（套）
O型圈需与潜水头盔/面罩接口精准适配，选用耐海水腐蚀、耐高压、弹性优良的专用材质，更换后安装牢固、密封严密，无变形、破损，可有效防止海水、水汽渗入，保障装备气密性，契合潜水作业安全需求。
b) 更换面镜服务（个）
面镜需与头盔/面罩型号适配，材质透光性优良、无划痕、无畸变，更换后贴合紧密、气密性良好，耐海水腐蚀、抗冲击，可清晰观察水下环境，不影响潜水作业视野，佩戴舒适无压迫感。
c) 更换支架（含螺丝）服务（个）
支架及螺丝需与头盔/面罩原厂规格一致，材质坚韧、耐海水腐蚀、防锈性能优良，更换后安装牢固，无松动、偏移现象，螺丝紧固可靠，可有效固定面镜、通讯组件等部件，保障装备结构稳定。
d) 更换披风服务（个）
披风需与潜水面罩型号适配，材质防水、耐磨、耐海水腐蚀，质地柔韧，更换后贴合头盔及身体轮廓，密封严密，无破损、脱线现象，可有效阻挡海水渗入，保障潜水员身体干燥与安全。
e) 更换五爪带服务（个）
五爪带材质坚韧、抗拉性能优良，耐海水腐蚀、无老化，更换后长度适配，佩戴牢固，无松动、断裂隐患，卡扣开合灵活，可有效固定潜水头盔/面罩，确保潜水过程中装备不脱落。
f) 更换耳机送话器服务（套）
耳机送话器需与面罩通讯系统适配，更换后音质清晰、无杂音，防水、耐海水腐蚀性能达标，拾音灵敏，传音稳定，可实现潜水员与水面操作端实时顺畅通讯，无信号中断、失真现象。
g) 更换口鼻罩服务（个）
口鼻罩需与头盔/面罩内部结构适配，材质无毒、无异味、耐海水腐蚀，更换后面贴合舒适、气密性良好，无破损、变形，可有效隔离海水，保障潜水员呼吸顺畅，适配供气系统气流传输。
h) 更换膜片服务（个）
膜片需与头盔/面罩供气、排气组件精准适配，材质柔韧、密封性能优良，耐海水腐蚀、无老化，更换后安装平整、无褶皱，可有效控制气流通断，保障供气、排气顺畅，无漏气隐患。
i) 更换或维修调节阀服务（个）
调节阀需与面罩供气系统适配，维修或更换后调节灵敏、精准，密封严密，无漏气现象，耐海水腐蚀，可根据潜水员需求灵活调节供气压力与流量，运行稳定无卡滞，保障呼吸安全。
j) 更换或维修供气组件服务（套）
供气组件需与潜水头盔及配气系统适配，维修或更换后结构完整，密封严密，无漏气、堵塞现象，耐海水腐蚀，供气顺畅、压力稳定，可精准为潜水员提供符合标准的呼吸气体，适配水下作业工况。
k) 更换排气组件服务（套）
排气组件需与头盔内部气流系统适配，更换后排气顺畅，无堵塞、漏气现象，密封性能优良，耐海水腐蚀，可有效排出潜水员呼出的气体，维持头盔内部气压平衡，保障呼吸舒适与安全。
l) 更换或维修通讯组件服务（套）
通讯组件需与潜水面罩及水面通讯设备适配，维修或更换后运行稳定，抗干扰、防水性能达标，音质清晰，传音、拾音灵敏，可实现潜水员与水面实时通讯，无信号中断、失真，保障作业指令精准传输。
m) 更换或维修一级减压器服务（套）
一级减压器需与面罩供气系统精准适配，符合潜水高压供气标准，维修或更换后减压精准、稳定，无压力波动，密封严密，无漏气现象，调节灵敏，可将高压气体稳定降至潜水作业所需压力，保障呼吸安全。
n) 更换或维修中压管服务（根）
中压管需与面罩供气系统、减压器适配，材质耐海水腐蚀、耐中压，维修或更换后无破损、老化、渗漏现象，接口连接紧密，密封可靠，气体传输顺畅无衰减，适配水下作业环境，无脱落隐患。
o) 更换或维修高压管服务（根）
高压管抗压等级符合潜水供气高压标准，材质坚韧、耐海水腐蚀、抗老化，维修或更换后无破损、鼓包、渗漏现象，接口密封严密，连接牢固，可承受对应高压负荷，气体传输稳定，保障高压供气安全。
p) 更换或维修潜水三联表服务（套）
潜水三联表需与面罩适配，精度等级符合潜水作业标准，维修或更换后压力表、深度表、指北针显示准确、无误差，防水、耐海水腐蚀性能达标，表盘清晰，可实时反馈潜水深度、供气压力等关键参数，保障作业安全。
16、潜水脐带（DSUS007/HIFELINE-301等型号）
a) 维修供气软管服务（米）
供气软管需与潜水脐带整体适配，材质耐海水腐蚀、耐高压、耐磨，维修后无破损、老化、渗漏现象，接口连接紧密，密封严密，气体传输顺畅无衰减，柔韧性适配水下作业拖拽需求，无弯折卡顿，保障潜水员呼吸气体稳定供应。
b) 维修通讯缆服务（米）
通讯缆需适配潜水脐带通讯需求，维修后结构完整，无破损、断线、老化现象，抗干扰、防水、耐海水腐蚀性能达标，信号传输稳定、无延迟、无失真，可实现潜水员与水面操作端实时顺畅通讯，适配水下复杂作业环境。
c) 维修测深软管服务（米）
测深软管需与潜水脐带测深系统适配，材质耐海水腐蚀、抗压、柔韧性优良，维修后无破损、渗漏、老化现象，接口密封可靠，内部无堵塞，可精准传输测深信号，保障潜水深度监测数据准确无误。
d) 维修或更换软管接头服务（米）
软管接头规格与潜水脐带软管精准适配，材质耐海水腐蚀、耐高压，维修或更换后连接紧密，密封严密，无渗漏现象，拆装便捷，抗压、抗拉性能达标，适配水下作业拖拽及压力环境，无脱落隐患。
e) 维修或更换通讯接头服务（米）
通讯接头需与通讯缆规格适配，材质耐海水腐蚀、防水性能优良，维修或更换后连接牢固，信号传输接触良好，无松动、断线现象，抗干扰能力强，可保障通讯信号稳定传输，适配水下潮湿高压环境。
f) 维修或更换固定环服务（米）
固定环需与潜水脐带整体规格适配，材质坚韧、耐海水腐蚀、防锈性能优良，维修或更换后安装牢固，无松动、变形现象，抗拉性能达标，可有效固定软管、通讯缆等部件，防止拖拽过程中移位、破损。
g) 线缆水密处理服务（项）
线缆水密处理规范，重点处理接头、连接处及破损部位，密封严密，无渗水、漏水隐患，适配水下作业环境，处理后不影响线缆信号传输、气体输送功能，耐海水侵蚀，可长期稳定使用。
h) 更换安全脱钩服务（项）
安全脱钩需与潜水脐带适配，符合潜水安全标准，更换后结构完整，开合灵活、可靠，抗拉、抗腐蚀性能达标，锁定状态稳固，应急情况下可快速脱钩，保障潜水员人身安全，适配水下作业应急需求。
i) 脐带拉力及水压试验服务（项）
试验需符合潜水脐带安全检测标准，拉力试验需验证脐带整体抗拉性能，无断裂、破损、松动现象；水压试验需检测密封性能，无渗漏、鼓包现象，试验数据达标，确保脐带可承受水下作业压力及拖拽负荷，保障作业安全。
17、潜水电话（MDDEL2820/2810A/2810-01/2810B/2081A/2830A/24/28FDW-MS/Amron™2825等型号）
a) 更换电池服务（块）
电池需与潜水电话型号精准适配，选用防水、耐海水腐蚀的专用电池，容量达标，续航能力满足潜水作业通讯需求，充电高效无鼓包、漏液现象，放电电压稳定，密封性能优良，可抵御水下潮湿环境侵蚀。
b) 维修或更换接线柱服务（个）
接线柱材质耐海水腐蚀、导电性能优良，维修或更换后安装牢固，接触紧密无松动，密封严密，防水性能达标，无氧化、锈蚀现象，可保障电流、信号传输稳定，适配水下作业环境。
c) 维修或更换控制开关服务（个）
控制开关需与潜水电话适配，维修或更换后操作灵敏、无卡顿、无松动，防水、耐海水腐蚀性能优良，通断可靠，可精准控制电话启停、音量调节及通讯切换，适配潜水员水下操作需求。
d) 维修或更换主板服务（项）
主板需与潜水电话型号完全兼容，维修或更换后电路连接可靠，运行稳定，无异常发热、故障，防水密封处理到位，可有效驱动各功能模块协同工作，保障通讯信号采集、传输顺畅，无中断、失真现象。
e) 维修或更换电源适配器服务（项）
电源适配器输出电压、电流与潜水电话额定参数一致，具备过充、过压、过温保护功能，维修或更换后供电稳定，接口接触紧密，防水、耐腐性能达标，适配现场充电环境，可安全高效为电话充电。
18、潜水气瓶/高压压缩空气气瓶组（8L-52L/luXfer LAL80  12L  铝制气瓶/40升钢瓶等型号）
a) 除锈刷漆服务（台）
气瓶表面除锈彻底，无锈迹、氧化层、油污残留，选用高压气瓶专用防腐、防锈漆，刷漆均匀、无漏刷、流挂、气泡现象，漆面附着力强，耐海水腐蚀、耐环境侵蚀，不影响气瓶密封性能及安全检测，延长气瓶使用寿命。
b) 维修或更换平头阀服务（套）
平头阀需与气瓶规格（8L-52L）精准适配，符合高压气瓶安全标准，维修或更换后开关灵活、无卡顿，密封严密、无漏气现象，抗压性能达标，可精准控制气体通断，接口连接牢固，无松动、脱落隐患，保障高压气体储存安全。
c) 更换或维修气瓶背架服务（套）
背架需适配对应容积（8L-52L）气瓶尺寸及重量，材质坚韧、耐磨、耐海水腐蚀，更换或维修后结构完整，固定装置牢固，可稳定固定气瓶，无松动、变形现象，背负舒适，肩带、腰带调节灵活，适配潜水员作业携带需求。
d) 维修或更换气瓶测压表服务（套）
测压表精度等级符合高压气瓶检测标准，量程适配气瓶额定压力，维修或更换后显示准确、无误差，表盘清晰，密封性能优良，可承受高压环境，无漏气、损坏风险，实时反馈气瓶内压力状态，保障潜水作业安全。
e) 维修或更换一级减压器服务（套）
一级减压器需与气瓶规格及潜水供气系统精准适配，符合潜水高压供气标准，维修或更换后减压精准、稳定，无压力波动，密封严密，无漏气现象，调节灵敏，可将气瓶高压稳定降至潜水作业所需压力，运行稳定无卡滞，保障呼吸气体安全供应。
19、潜水梯（5000*500mm等型号）
a) 结构焊接服务（项）
潜水梯5000*500mm规格，采用符合水下作业标准的焊接工艺，焊缝饱满、均匀，无夹渣、气孔、裂纹等缺陷，焊接牢固，无虚焊、漏焊现象。焊接后结构无变形，承重性能达标，可稳定承载潜水员上下通行负荷，焊缝需进行初步防锈处理，适配水下及潮湿作业环境，保障使用安全。
b) 防腐处理服务（项）
防腐处理需覆盖潜水梯（5000*500mm）整体结构，包括焊缝、接口及边角部位，先彻底除锈、除污、除油，无锈迹、氧化层及杂质残留。选用耐海水腐蚀、抗老化的专用防腐材料（或油漆），处理均匀、无漏刷、流挂、气泡现象，附着力强，可有效抵御海水侵蚀、潮湿环境锈蚀，不影响潜水梯结构强度及通行安全性，延长使用寿命。
20、潜水录像（3220DVD HD/UWS-3220/美国奥特莱3210/OUTLAND/UWS-3400等型号）
a) 维修或更换显示屏服务（个）
显示屏需与对应型号潜水录像设备精准适配，维修或更换后显示清晰、无残影、无漏光，水下可视性良好，防水、耐海水腐蚀性能达标，触控（若有）响应灵敏，可清晰显示录像画面、参数设置，适配水下光线环境，密封严密无渗水隐患。
b) 维修或更换主板服务（个）
主板需与潜水录像设备型号完全兼容，维修或更换后电路连接可靠，运行稳定，无异常发热、故障，水密密封处理到位，可有效驱动录像、照明、摄像头等功能模块协同工作，录像存储、信号传输顺畅，无卡顿、中断现象，适配水下潮湿高压环境。
c) 维修或更换外壳服务（套）
外壳需与设备型号适配，材质耐磨、耐海水腐蚀、抗冲击，维修或更换后结构完整，密封严密，防水性能达标，无破损、变形，可有效保护内部电子部件免受海水、杂质侵蚀，适配水下作业拖拽、磕碰场景，不影响设备操作。
d) 维修或更换潜水照明灯服务（个）
潜水照明灯需与录像设备适配，维修或更换后亮度达标、光线均匀，防水、耐海水腐蚀、抗冲击性能优良，启动灵敏，续航稳定，可有效补光水下昏暗环境，不影响录像画质，密封严密无渗水，适配水下不同深度作业需求。
e) 维修或更换潜水摄像头服务（个）
摄像头需与对应型号潜水录像设备适配，维修或更换后水下成像清晰、无畸变，防水、耐海水腐蚀性能达标，对焦灵敏，录像分辨率符合设备标准，可捕捉水下细节画面，密封严密无渗水，抗干扰能力强，适配水下复杂光线环境。
f) 维修或更换电源适配器服务（套）
电源适配器输出电压、电流与潜水录像设备额定参数一致，具备过充、过压、过温保护功能，维修或更换后供电稳定，接口接触紧密，防水、耐腐性能达标，适配现场充电环境，可安全高效为设备及配套部件供电，无漏电隐患。
g) 维修或更换录像线服务（米）
录像线材质耐磨、耐海水腐蚀、抗干扰，维修或更换后无破损、老化、断线现象，接口连接紧密，密封严密，信号传输稳定无衰减、无延迟，柔韧性适配水下作业拖拽、弯折需求，不影响录像画面质量，水密性能达标。
h) 线缆水密处理服务（项）
线缆水密处理规范，重点覆盖录像线、电源线等所有线缆接头、连接处及破损部位，密封严密，无渗水、漏水隐患，适配水下作业环境，处理后不影响线缆信号传输、供电功能，耐海水侵蚀，可长期稳定使用，保障设备水下正常运行。
21、水下相机（sealife micro2.0/sealife micro3.0/奥林巴斯 TG-6/TG-7等型号）
a) 维修或更换电源适配器服务（套）
电源适配器需与sealife micro2.0/sealife micro3.0水下相机型号精准适配，输出电压、电流与相机额定参数一致，具备过充、过压、过温保护功能，维修或更换后供电稳定，接口接触紧密，防水、耐海水腐蚀性能达标，适配现场充电环境，可安全高效为相机供电，无漏电隐患。
b) 更换电池服务（块）
电池需为sealife micro2.0/sealife micro3.0专用适配电池，选用防水、耐海水腐蚀材质，容量达标，续航能力满足水下拍摄作业需求，充电高效无鼓包、漏液现象，放电电压稳定，密封性能优良，可抵御水下潮湿环境侵蚀，保障相机持续稳定运行。
c) 维修或更换补光灯服务（套）
补光灯需与对应型号水下相机适配，维修或更换后亮度达标、光线均匀，防水、耐海水腐蚀、抗冲击性能优良，启动灵敏，亮度可按需调节，可有效补光水下昏暗环境，不影响拍摄画质，密封严密无渗水，适配水下不同深度拍摄需求，与相机联动顺畅。
22、水下电位仪（巴式/BUC309/MK7等型号）
a) 维修或更换探头服务（套）
探头需与巴式水下电位仪型号精准适配，符合水下电位测量标准，维修或更换后测量精度达标、响应灵敏，耐海水腐蚀、抗干扰性能优良，探头无破损、老化，可准确采集水下电位信号，数据反馈稳定可靠，适配水下作业环境。
b) 更换电池服务（块）
电池需为巴式水下电位仪专用适配型号，选用防水、耐海水腐蚀材质，容量达标，续航能力满足水下电位测量作业需求，充电高效无鼓包、漏液现象，放电电压稳定，密封性能优良，可抵御水下潮湿环境侵蚀，保障设备持续稳定运行。
c) 维修或更换显示屏服务（块）
显示屏需与巴式水下电位仪适配，维修或更换后显示清晰、无残影、无漏光，电位测量数据显示精准，亮度可按需调节，适配水下光线环境，防水、耐海水腐蚀性能达标，密封严密无渗水隐患，操作响应灵敏。
d) 水密处理服务（项）
水密处理需覆盖水下电位仪整体，重点处理探头接口、显示屏连接处、电池仓等关键部位，密封规范严密，无渗水、漏水隐患，耐海水侵蚀、抗老化，处理后不影响设备测量、显示及信号传输功能，适配水下作业工况，保障设备长期稳定运行。
23、水下测厚仪（CYGNUD-1/UMX-2/信固1水下型/Multingauge3000等型号）
a) 维修或更换探头服务（套）
探头需与CYGNUD-1/UMX-2水下测厚仪型号精准适配，符合水下厚度测量标准，维修或更换后测量精度、分辨率达标，响应灵敏，耐海水腐蚀、抗干扰性能优良，探头无破损、老化、磨损，可准确采集水下构件厚度数据，数据反馈稳定可靠，适配水下复杂作业环境。
b) 更换电池服务（块）
电池需为CYGNUD-1/UMX-2专用适配型号，选用防水、耐海水腐蚀材质，容量达标，续航能力满足水下厚度测量作业需求，充电高效无鼓包、漏液现象，放电电压稳定，密封性能优良，可抵御水下潮湿环境侵蚀，保障设备持续稳定运行，无断电隐患。
c) 维修或更换显示屏服务（块）
显示屏需与水下测厚仪适配，维修或更换后显示清晰、无残影、无漏光，厚度测量数据、参数显示精准，亮度可按需调节，适配水下光线环境，防水、耐海水腐蚀性能达标，密封严密无渗水隐患，操作响应灵敏，便于潜水员读取数据。
d) 水密处理服务（项）
水密处理需覆盖水下测厚仪整体，重点处理探头接口、显示屏连接处、电池仓、操作按键等关键部位，密封规范严密，无渗水、漏水隐患，耐海水侵蚀、抗老化，处理后不影响设备测量、显示及操作功能，适配水下作业工况，保障设备长期稳定运行，避免海水侵蚀内部电子部件。
24、水下磁粉探伤仪（HCM25/HWHASAMS/ZCM-XYUW2012等型号）
a) 维修或更换电磁轭服务（个）
电磁轭需与HCM25型/HWHASAMS水下磁粉探伤仪精准适配，维修或更换后磁场强度达标，磁化效果均匀稳定，无磁泄漏异常，开合灵活，吸附力满足水下探伤作业需求，核心部件耐海水腐蚀、无发热、异响，防水密封到位，适配水下复杂作业环境。
b) 维修或更换水下线缆服务（项）
水下线缆需与设备型号适配，维修或更换后结构完整，具备优良的水密、耐海水腐蚀、抗干扰性能，无破损、老化、断线现象，信号及供电传输稳定无衰减，柔韧性适配水下作业拖拽、弯折需求，接口连接紧密，可保障设备与配套部件协同运行。
c) 水密处理服务（项）
水密处理需覆盖水下磁粉探伤仪整体，重点处理电磁轭接口、线缆接头、设备外壳缝隙、操作按键等关键部位，密封规范严密，无渗水、漏水隐患，耐海水侵蚀、抗老化，处理后不影响设备磁化、探伤、信号传输功能，适配水下作业工况，保障设备长期稳定运行。
d) 维修电源线服务（根）
电源线需适配设备额定功率、电压需求，具备良好的防水、耐海水腐蚀、绝缘性能，维修后无破损、老化、开裂现象，接口连接紧密，供电稳定，无短路、漏电隐患，线体柔韧性适配现场作业铺设，可安全为设备及配套部件供电。
e) 维修或更换设备箱服务（个）
设备箱需与HCM25型/HWHASAMS水下磁粉探伤仪适配，维修或更换后结构坚固，密封、防震、防摔性能优良，具备耐海水腐蚀能力，内部分区适配主机、电磁轭、线缆等配件，固定装置牢固，可有效抵御水下作业环境侵蚀，保护内部部件安全。
25、对讲机（GP338Plus/GP338D/P8668i/GP338D+/摩托罗拉GP328等型号）
a) 维修或更换天线服务（项）
天线需与GP338Plus/GP338D/P8668i/GP338D+对讲机型号精准适配，具备防爆、防水、耐海水腐蚀性能，维修或更换后信号接收/发射稳定，抗干扰能力强，无信号衰减、中断现象，安装牢固无松动，可适配水下及现场作业复杂环境，保障通讯顺畅。
b) 更换防爆电池服务（项）
防爆电池需为对应对讲机专用适配型号，符合防爆安全标准，选用耐海水腐蚀、防水材质，容量达标，续航能力满足现场作业通讯需求，充电高效无鼓包、漏液现象，放电电压稳定，密封性能优良，可抵御潮湿、海水侵蚀，保障设备持续稳定供电。
c) 维修或更换电源适配器服务（项）
电源适配器输出电压、电流与对讲机额定参数一致，具备过充、过压、过温保护功能，维修或更换后供电稳定，接口接触紧密，防爆、防水、耐腐性能达标，适配现场充电环境，可安全高效为对讲机及防爆电池充电，无漏电、短路隐患。
d) 维修或更换扩音器服务（项）
扩音器需与对讲机型号适配，维修或更换后音质清晰、无杂音，音量达标且可调节，防爆、防水、耐海水腐蚀性能优良，发声稳定，无失真、断音现象，可适配嘈杂作业现场，保障通讯语音清晰可辨，密封严密无渗水隐患。
e) 维修或更换按键服务（项）
按键需与对讲机机身精准适配，维修或更换后操作灵敏、无卡顿、无失灵现象，按键反馈清晰，防爆、防水密封到位，耐海水腐蚀、耐磨损，可有效抵御现场灰尘、水汽、海水侵蚀，不影响对讲机开关机、频道切换及通话等核心功能。
26、测氧测爆仪（MCXL-XWHM-Y-CN/MicroRAE PGM 2680/QRAE 3 PGM 2500/MC2-XWHM-Y-CN/MSA  ALTAIR等型号）
a) 维修或更换传感器（氧气）服务（个）
氧气传感器需与MCXL-XWHM-Y-CN/MicroRAE PGM 2680/QRAE 3 PGM 2500型号精准适配，维修或更换后检测精度、响应速度达标，可准确监测氧气浓度，报警阈值精准，耐海水腐蚀、防水性能优良，无漂移、误报现象，适配现场复杂作业环境，数据反馈稳定可靠。
b) 维修或更换传感器（一氧化碳）服务（个）
一氧化碳传感器需与对应型号测氧测爆仪适配，维修或更换后检测灵敏度、分辨率符合行业标准，可精准捕捉一氧化碳微量浓度，响应迅速，抗干扰能力强，耐潮湿、耐海水侵蚀，无漏报、误报，密封严密，适配现场作业工况。
c) 维修或更换传感器（硫化氢）服务（个）
硫化氢传感器需适配指定型号设备，维修或更换后检测精度达标，对硫化氢气体响应灵敏，量程符合现场监测需求，耐海水腐蚀、防水性能优良，稳定性强，无漂移，报警功能正常，可及时排查硫化氢安全隐患。
d) 维修或更换传感器（可燃气体）服务（个）
可燃气体传感器需与设备型号完全兼容，维修或更换后可精准检测各类可燃气体浓度，检测范围、精度符合标准，抗干扰、耐海水腐蚀性能优良，响应迅速，报警阈值可调，无误报、漏报，保障现场作业燃气安全。
e) 更换电池服务（块）
电池需为对应型号测氧测爆仪专用适配型号，符合防爆安全标准，选用耐海水腐蚀、防水材质，容量达标，续航能力满足现场监测作业需求，充电高效无鼓包、漏液现象，放电电压稳定，密封性能优良，可抵御潮湿、海水侵蚀。
f) 维修或更换电源适配器服务（个）
电源适配器输出电压、电流与测氧测爆仪额定参数一致，具备过充、过压、过温保护功能，维修或更换后供电稳定，接口接触紧密，防爆、防水、耐腐性能达标，适配现场充电环境，可安全高效为设备及电池充电，无漏电、短路隐患。
27、防爆相机/防爆数码相机/现场检验相机（旭信 EXCAM1802S、柯安盾EX-SP30/V3-XUXIN/excam 1201/柯安顿ZHS2410/佳能EOS 90D/V8-XUXIN/柯安盾Excam1801S/佳能SX740 HS/佳能IXUS285 HS/佳能POWERSHOTSX720HS/索尼DSC-RX100DSC-RX100M3/COOLPIX W300s等型号）
a) 更换电池服务（块）
电池需与旭信 EXCAM1802S、柯安盾EX-SP30等指定型号防爆相机精准适配，符合防爆安全标准，选用防水、耐海水腐蚀材质，容量达标，续航能力满足现场防爆拍摄作业需求，充电高效无鼓包、漏液现象，放电电压稳定，密封性能优良，可抵御现场潮湿、海水侵蚀，保障相机持续稳定运行。
b) 维修或更换屏幕服务（个）
屏幕需与对应型号防爆相机适配，符合防爆、防水标准，维修或更换后显示清晰、无残影、无漏光，拍摄画面还原度高，触控（若有）响应灵敏，亮度可按需调节，适配现场复杂光线环境，耐海水腐蚀、抗冲击，密封严密无渗水隐患，不影响相机防爆性能。
c) 维修或更换镜头盖服务（个）
镜头盖需与防爆相机镜头规格精准适配，材质耐磨、耐海水腐蚀、抗冲击，维修或更换后安装牢固、开合灵活，密封严密，可有效保护镜头免受灰尘、海水、磕碰损伤，不影响镜头对焦、拍摄功能，贴合相机防爆外壳设计，无松动、脱落现象。
d) 维修或更换电源适配器服务（块）
电源适配器需与指定型号防爆相机额定电压、电流参数一致，符合防爆安全认证标准，维修或更换后供电稳定，接口接触紧密，具备过充、过压、过温保护功能，防水、耐海水腐蚀、耐腐性能达标，适配现场充电环境，可安全高效为相机及电池充电，无漏电、短路隐患。
28、集装箱/工具箱/吊笼
a) 箱体内外防腐处理服务（㎡）
防腐处理需覆盖集装箱/工具箱/吊笼内外整体表面，先彻底除锈、除污、除油，无锈迹、氧化层及杂质残留。选用耐海水腐蚀、抗老化、耐磨的专用防腐材料，喷涂均匀、无漏刷、流挂、气泡现象，漆面附着力强，可有效抵御现场潮湿、海水侵蚀及机械磨损，延长箱体、吊笼使用寿命，不影响结构强度及正常使用。
b) 箱体变形钣金修复服务（㎡）
针对箱体变形部位进行精准矫正、钣金修复，修复后箱体表面平整、无凹凸变形，焊缝饱满均匀、无虚焊、漏焊，无夹渣、气孔等缺陷，钣金厚度、强度符合原有标准，修复部位与箱体整体贴合紧密，可承受正常作业负荷，适配现场存放、搬运及吊放工况。
c) 箱体破损、漏水修复服务（㎡）
排查箱体所有破损、漏水部位，修复后无破损、缝隙，密封严密，无渗水、漏水隐患。破损部位采用适配材质修补，焊接（或粘接）牢固，表面平整，防水处理到位，耐海水腐蚀、抗老化，修复后不影响箱体结构强度及密封性能，可有效保护箱内设备、配件免受海水、水汽侵蚀。
d) 箱体门柱变形维修服务（根）
门柱维修后无变形、弯曲，垂直度达标，与箱体、箱门贴合紧密，连接牢固，无松动、晃动现象。维修部位强度符合原有标准，可有效支撑箱门，保障箱门开关灵活、密封严密，无卡顿、脱落隐患，耐海水腐蚀、抗磨损，适配现场频繁开关及恶劣作业环境。
e) 更换吊索钢丝绳服务（米）
吊索钢丝绳需符合集装箱/吊笼吊放安全标准，材质坚韧、抗拉、抗磨损、防扭转性能优良，直径、强度适配吊放载荷，更换后无断丝、锈蚀、磨损现象，固定牢固，无松动、滑脱隐患，柔韧性适配吊放作业拖拽、弯折需求，可承受吊放过程中的正常负荷，保障吊放安全。
f) 维修或更换密封条服务（米）
密封条需与箱体门、接口规格精准适配，材质耐海水腐蚀、耐老化、弹性优良，维修或更换后安装牢固，密封严密，无缝隙、无脱落，可有效保障箱体气密性、水密性，防止海水、灰尘、水汽进入箱内，保护内部设备及配件，适配现场恶劣作业环境。
g) 更换铭牌服务（块）
铭牌需与集装箱/工具箱/吊笼规格、型号一致，信息清晰、完整，字迹工整、不易脱落，材质耐海水腐蚀、耐磨、抗老化，更换后安装牢固、平整，位置规范，可清晰标识设备规格、用途、额定载荷等关键信息，适配现场恶劣作业环境，便于设备管理、排查。
h) 箱体结构加固、焊接服务（米）
结构加固、焊接需针对箱体薄弱部位（或需求部位）进行，采用符合标准的焊接工艺及适配材质，焊缝饱满、均匀，无夹渣、气孔、裂纹等缺陷，焊接牢固，无虚焊、漏焊现象。加固后箱体结构强度显著提升，可承受更大作业负荷，适配吊放、搬运、存放等复杂工况，焊接部位需进行防腐处理，耐海水腐蚀、抗老化。
29、流速仪（106等型号）
a) 维修或更换线缆服务（米）
线缆需与106型流速仪精准适配，材质选用耐海水腐蚀、抗老化、抗干扰的专用线缆，具备优良的水密性能，维修或更换后无破损、老化、断线现象，接口连接紧密、密封严密，信号传输稳定无衰减、无延迟，柔韧性适配现场作业拖拽、弯折需求，可保障流速数据精准传输，适配水下及潮湿作业环境。
b) 维修或更换操控器服务（项）
操控器需与106型流速仪完全兼容，维修或更换后运行稳定，操作按键（或旋钮）响应灵敏、无卡顿、无失灵现象，显示清晰（若有），参数调节精准，可有效控制流速仪启停、数据采集、存储及传输功能，防水、耐海水腐蚀性能达标，密封严密无渗水隐患，适配现场复杂作业工况，保障设备正常操控。
30、储罐底板漏磁检测仪（Floomap3Dim-R/TMT-CG-III等型号）
a) 维修设备主机或工控机服务（台）
维修后主机或工控机运行正常，系统稳定无卡顿，数据采集与处理软件运行流畅，显示屏无坏点，触摸或按键操作响应灵敏。
b) 维修或更换检测探头服务（个）
维修后或更换的探头磁化强度均匀，霍尔元件灵敏度达标，无信号漂移。经标定试板测试，对罐底板典型缺陷（如腐蚀坑、刻槽）的信号响应清晰、重复性好。
c) 维修或更换探头线缆服务（根）
线缆外观无破损、老化，插头接口接触牢固，信号传输抗干扰能力强，无衰减或中断现象。
d) 维修或更换编码器服务（个）
维修后或更换的编码器转动灵活，计数精准无跳变，与主机通信正常，能准确定位缺陷位置，密封性能良好，适应现场环境。
e) 更换电池及充电器服务（套）
维修后或更换的电池续航能力达到出厂标准，充放电正常，无过热现象；充电器输出电压、电流稳定，指示灯状态正确，充电接口无松动。
f) 维修或更换驱动轮/磁轮服务（个）
维修后或更换的驱动轮/磁轮吸附力达标，转动平稳，耐磨层完好，无偏磨、打滑现象，保障设备在钢板上平稳行走。
31、里氏硬度计（SLD-JX812/HT-2000A/PCE-980等型号）
a) 维修或更换设备主机服务（台）
维修后主机开关机正常，按键或触屏响应灵敏，显示屏清晰无乱码。测量值稳定，重复性符合JJG 747标准要求。
b) 维修或更换冲击装置/探头服务（个）
维修后或更换的冲击装置冲击能量稳定，释放机构灵敏，金刚石压头完好无磨损。经标准硬度块测试，示值误差在规定范围内。
c) 维修或更换连接线缆服务（根）
线缆外观完好，接口锁紧牢固，阻抗匹配，信号传输稳定，无接触不良导致的数据跳变现象。
32、脉冲涡流检测仪（DPEC-17H/DPEC-17等型号）
a) 维修设备主机服务（台）
维修后主机运行稳定，系统无卡顿，显示屏清晰。脉冲发射与接收电路工作正常，参数可调，无过热、死机现象。
b) 维修或更换检测探头服务（个）
维修后或更换的探头灵敏度达标，信噪比高。经标准试块测试，对不同厚度（含带保温层）的腐蚀信号响应准确，重复性良好。
c) 维修或更换探头线缆服务（根）
线缆屏蔽层完好，接口牢固，信号传输抗干扰能力强，无衰减或中断现象。
d) 更换电池服务（组）
维修后或更换的电池续航能力满足设备连续工作时间要求，充放电正常，无鼓包、过热现象。
33、相控阵检测仪（Novascan64/128PR/ISONIC3510/OmniScanX3/NovaScan V3等型号）
a) 维修设备主机服务（台）
维修后主机运行流畅，系统响应迅速，显示屏亮度、色彩正常无坏点。通道发射与接收性能一致性好，数据存储与调用功能正常。
b) 维修或更换相控阵探头服务（个）
维修后或更换的探头晶片阵列完整，无失效晶片，声场特性符合出厂标准。经标准试块测试，声束偏转与聚焦准确，成像清晰。
c) 维修或更换楔块/延迟块服务（个）
维修后或更换的楔块/延迟块尺寸精度达标，与被测工件耦合良好，无影响声束传播的划痕或破损。
d) 维修或更换编码器服务（个）
维修后或更换的编码器转动灵活，计数精准，与主机通信正常，扫查成像无畸变或错位。
e) 维修或更换探头线缆服务（根）
线缆接口锁紧牢固，耐磨层完好，信号传输无衰减，抗干扰能力强。
34、烟气分析仪（testo 340/330-2LL等型号）
a) 维修设备主机服务（台）
维修后主机开关机正常，按键或触屏响应灵敏，显示屏清晰。气路控制系统工作正常，数据存储与传输功能完好。
b) 维修或更换传感器服务（个）
维修后或更换的传感器（如O2、CO、NOx等）量程、精度符合设备要求。经标准气体标定后，线性度、响应时间及示值误差满足JJG 968等检定规程要求。
c) 维修或更换气泵服务（个）
维修后或更换的气泵抽气顺畅，流量稳定，无异常噪音，气密性良好，保障样气正常抽取。
d) 维修或更换气水分离器/过滤器服务（个）
维修后或更换的分离器/过滤器过滤效果良好，无堵塞、破损，能有效去除样气中的水分和杂质。
e) 维修或更换探针及伴热带服务（根）
维修后探针外观完好，无变形、堵塞，手柄隔热良好。伴热带加热均匀，温度可控，防止样气冷凝。
35、磁力爬行C扫腐蚀测厚装置/磁力爬行腐蚀测厚系统（DEMA200A/ZSSEI-YT2等型号）
a) 维修设备主机或控制系统服务（台）
维修后主机运行正常，控制指令响应灵敏，无线或有线遥控功能正常，无信号中断现象。
b) 维修爬行小车机械主体服务（台）
维修后小车磁轮吸附力达标，行走机构运转平稳，无卡滞、异响。底盘结构完好，具备良好的越障能力。
c) 维修或更换测厚探头服务（个）
维修后或更换的测厚探头灵敏度达标，经阶梯试块测试，厚度测量值准确，重复性良好。
d) 维修或更换驱动电机服务（个）
维修后或更换的电机扭矩、转速符合设计要求，运转平稳，无过热、异响，减速机构配合良好。
e) 维修或更换摄像头及照明灯服务（套）
维修后摄像头成像清晰，云台转动灵活（如有），照明灯光度充足，辅助观察清晰。
36、声发射检测仪（SHIII/SAEU2S-0516-24等型号）
a) 维修设备主机服务（台）
维修后主机运行稳定，数据采集卡工作正常，通道噪声水平达标，参数设置与波形采集功能正常，显示屏清晰。
b) 维修或更换声发射传感器服务（个）
维修后或更换的传感器频率响应、灵敏度符合出厂指标。经断铅试验测试，信号幅度及波形响应正常，无明显失真。
c) 维修或更换前置放大器服务（个）
维修后或更换的前置放大器增益档位准确，噪声低，供电稳定，与传感器和主机阻抗匹配良好。
d) 维修或更换传感器线缆服务（根）
线缆为低噪声线缆，外观无破损，接口连接牢固，屏蔽层完好，信号传输无衰减，抗干扰能力强。
37、电磁超声测厚仪（DEU300/ZSSEI-YT1/EM1401/EM2210/EMCS-1等型号）
a) 维修设备主机服务（台）
维修后主机开关机正常，按键或触屏响应灵敏，显示屏清晰无坏点。操作系统运行稳定，无卡顿、死机现象，数据存储与导出功能正常。
b) 维修或更换电磁超声探头服务（个）
维修后或更换的探头磁铁吸附力达标，线圈完好无断路/短路，高温耐受能力符合规格要求。经标准试块测试，无需耦合剂即可稳定测得厚度值，测量精度及重复性符合JJF 1346标准要求，对不同材质（如碳钢、不锈钢、铝材）适应性良好。
c) 维修或更换探头线缆服务（根）
线缆外观无破损、老化，接口锁紧牢固，屏蔽层完好，信号传输稳定无衰减，抗干扰能力强，保障高频信号正常传输。
d) 更换电池服务（组）
维修后或更换的电池续航能力满足设备连续工作时间要求，充放电正常，无鼓包、过热现象，电量显示准确。
e) 维修或更换充电器服务（个）
维修后或更换的充电器输出电压、电流稳定，与设备匹配良好，指示灯状态正确，充电接口无松动，充电过程安全可靠。
38、射线机（XXG-0015/XXG-3005/ZCX-QXG2505A/ZCX-CXG300A/ZCX-BXG3005A/ZCX-BXG2505A/XXG-2505/XXGH-2505/XRS4/AL-OR-300B等型号）
a) 维修或更换电源模块服务（个）
维修后或更换的电源模块输入输出电压、电流符合设备额定参数，供电稳定可靠，纹波系数达标，无发热异常、异响或过载保护误动作现象，绝缘性能良好。
b) 维修或更换X射线管服务（个）
维修后或更换的X射线管真空度良好，灯丝加热均匀，焦点尺寸符合出厂规格。经测试，射线辐射强度、穿透能力及曝光时间达到设备标称性能，管电压、管电流调节稳定，无高压打火、飘移现象。
c) 维修或更换高压发生器服务（个）
维修后或更换的高压发生器输出电压稳定，纹波系数小，升压/降压过程平稳无突跳。绝缘性能达标，无漏油、异响或过热现象，与X射线管匹配良好。
d) 维修或更换高压电缆服务（根）
维修后或更换的高压电缆绝缘层完好无破损，耐压等级符合设备要求，插头插座连接牢固，无放电痕迹或漏电现象，信号传输稳定。
e) 维修或更换控制主板服务（块）
维修后或更换的控制主板各功能模块工作正常，参数设置与存储功能完好，通信接口连接稳定，曝光控制精准，故障自诊断功能正常，无死机或程序错乱现象。
f) 维修或更换冷却系统服务（套）
维修后或更换的冷却系统（含油冷/风冷/水冷）工作正常，循环泵或风扇运转平稳无异常噪音，散热效果良好，能确保X射线管在工作过程中温度控制在允许范围内，无过热保护停机现象。密封部件无渗漏。
g) 维修主机服务（台）
维修后电脑运行正常，运行稳定无卡顿，显示清晰，操作界面响应灵敏。
h) 软件更新升级服务（套）
更新升级后主机运行正常，系统稳定无卡顿，处理软件运行流畅，触摸或按键操作响应灵敏。
39、压力校验仪（ConST133A、DPI610E、DPI612、DPI610IS、GE DPI620等型号）
a) 更换电池服务（个）
维修后或更换的电池续航能力满足设备连续工作时间要求，充放电正常，无鼓包、过热现象，电量显示准确，与主机通信正常。
b) 维修或更换压力模块服务（个）
维修后或更换的压力模块量程、精度符合设备规格要求。经标准压力源测试，示值误差、回程误差及线性度满足JJG 875或JJG 1084等检定规程要求，模块接口密封良好，无泄漏现象。
c) 维修或更换泵体密封件服务（套）
维修后或更换的密封件（含O型圈、密封垫、单向阀等）材质耐磨、耐油，安装到位。打压测试时，泵体气密性良好，能稳定产生并维持所需压力，无泄漏、滑落现象，微调功能灵敏可控。
d) 维修或更换主板服务（块）
维修后或更换的主板各功能模块工作正常，按键或触屏响应灵敏，显示屏清晰无乱码。数据采集、存储、通信及输出功能完好，无死机或程序错乱现象。
e) 维修或更换传感器服务（个）
维修后或更换的传感器灵敏度、线性度及稳定性符合出厂指标。经标准压力源多点测试，测量值准确，重复性良好，温度补偿功能正常，无零点漂移或超差现象。
40、低频导波检测仪（MSGW30等型号）
a) 更换电池服务（个）
维修后或更换的电池续航能力满足设备连续工作时间要求，充放电正常，无鼓包、过热现象，电量显示准确，与主机通信正常。
b) 维修或更换充电器服务（个）
维修后或更换的充电器输出电压、电流稳定，与设备匹配良好，指示灯状态正确，充电接口无松动，充电过程安全可靠。
c) 维修或更换主板服务（块）
维修后或更换的主板各功能模块工作正常，激励信号发射与回波信号接收电路性能稳定，参数设置与存储功能完好，通信接口连接正常，无死机或程序错乱现象。
d) 维修或更换电缆服务（根）
维修后或更换的电缆屏蔽层完好，接口锁紧牢固，信号传输稳定无衰减，抗干扰能力强，保障激励信号与回波信号正常传输。外观无破损、老化现象。
e) 维修或更换传感器服务（个）
维修后或更换的传感器（探头）磁致伸缩或压电元件性能良好，频率响应特性符合出厂指标。经标准试棒或管道测试，激励信号发射正常，回波信号清晰，对缺陷（如横截面积变化）的响应灵敏、重复性好。
f) 维修、升级软件系统服务（套）
维修或升级后的软件系统运行稳定，界面友好，操作响应灵敏。数据采集、处理、分析及报告生成功能正常，算法准确，缺陷定位与定量分析功能可靠。版本信息清晰，与硬件系统兼容性良好。
41、工业内窥镜（N40X-GX/K1-LQ660YT等型号）
a) 更换电池服务（个）
维修后或更换的电池续航能力满足设备连续工作时间要求，充放电正常，无鼓包、过热现象，电量显示准确，与主机通信正常。
b) 维修或更换充电器服务（个）
维修后或更换的充电器输出电压、电流稳定，与设备匹配良好，指示灯状态正确，充电接口无松动，充电过程安全可靠。
c) 维修或更换主板服务（块）
维修后或更换的主板各功能模块工作正常，图像处理与数据传输稳定，按键或触屏响应灵敏，存储与回放功能正常，无死机或程序错乱现象。
d) 维修或更换插入管/线缆（根）
维修后或更换的插入管/线缆外观无破损、褶皱、老化，弯曲性能良好，防水、防油等级符合设备要求。内部牵引钢丝（如为可转向探头）传动灵活，导向控制精准。
e) 维修或更换控制器服务（个）
维修后或更换的控制器（手持控制单元）按键或摇杆响应灵敏，导向控制精准无延迟，显示屏幕（如集成在控制器上）清晰无坏点，菜单操作流畅。
f) 维修或更换镜头服务（个）
维修后或更换的镜头（含探头光学模组）成像清晰，无模糊、花屏、黑点或颜色失真现象。白平衡准确，景深、视场角符合出厂规格。照明灯（LED等）亮度充足且均匀，无闪烁、发黄或个别灯珠不亮现象。防水、防油等级符合设备要求。
g) 维修或更换视频传输线服务（根）
维修后或更换的视频传输线（如连接控制器与主机的线缆）信号传输稳定，无干扰、丢帧或延迟现象。接口连接牢固，插拔顺畅，外观无破损、老化。
42、射线报警仪（PRM-3040、REN200、PDM122、REN300A、REN500A、JB4020/GRAETJ-X5C/RDS-31等型号）
a) 维修或更换主板服务（块）
维修后或更换的主板各功能模块工作正常，数据采集与处理稳定，通信接口连接正常，参数设置与存储功能完好，无死机或程序错乱现象。
b) 维修或更换按键板服务（块）
维修后或更换的按键板各按键响应灵敏，手感清晰，无卡滞或失灵现象。背光功能（如有）工作正常，与主板通信稳定。
c) 维修或更换报警模块服务（个）
维修后或更换的报警模块（含声光报警器）工作正常，报警阈值设置准确，响应及时。声音报警清晰响亮，灯光报警闪烁醒目，无误报、漏报现象。
d) 维修或更换电源模块服务（个）
维修后或更换的电源模块输入输出电压、电流符合设备额定参数，供电稳定可靠，纹波系数达标，无发热异常、异响现象，绝缘性能良好。
e) 维修或更换显示板服务（块）
维修后或更换的显示板各功能正常，与主板通信稳定，显示内容完整、准确，无乱码或显示不全现象。
f) 维修或更换信号放大器服务（个）
维修后或更换的信号放大器增益档位准确，噪声低，线性度好，与探头和主板阻抗匹配良好，信号放大稳定，无失真或饱和现象。
g) 维修或更换探头服务（个）
维修后或更换的探头（含GM管或传感器）灵敏度、能量响应特性符合出厂指标。经标准辐射场测试，计数率准确，测量值稳定，重复性良好。
h) 维修或更换显示屏服务（个）
维修后或更换的显示屏清晰无坏点，亮度、对比度可调，显示内容完整、准确，无闪烁、花屏或显示延迟现象。触摸功能（如有）响应灵敏。
i) 维修或更换GM管服务（个）
维修后或更换的GM管工作电压正常，坪曲线特性良好，本底计数符合要求。经标准辐射场测试，计数率线性度好，响应时间符合设备规格，无漏计数或死时间异常现象。
j) 维修或更换传感器服务（个）
维修后或更换的传感器（如闪烁体探测器+光电倍增管、半导体探测器等）灵敏度、能量分辨率符合出厂指标。经标准辐射场测试，测量值准确，重复性良好，温度稳定性达标。
43、全站仪（SET2130R/GTS-1002等型号）
a) 更换电池服务（个）
维修后或更换的电池续航能力满足设备连续工作时间要求，充放电正常，无鼓包、过热现象，电量显示准确，触点清洁无氧化，与主机通信正常。电池如长期不使用，应进行定期维护充电以保持活性。
b) 维修或更换充电器服务（个）
维修后或更换的充电器输出电压、电流稳定，与设备匹配良好，指示灯状态正确，充电接口无松动，充电过程安全可靠。充电时间应符合设备规格要求，无过热异常现象。
c) 维修或更换水平盘服务（个）
维修后或更换的水平盘（度盘）刻线清晰，定位准确，旋转平稳无卡滞。经电子测角系统检测，水平角测量精度符合JJG100-2003《全站型电子速测仪检定规程》要求，一测回水平方向标准偏差达标，无跳数或读数异常现象。
d) 维修或更换角度盘（竖盘/垂直度盘）服务（个）
维修后或更换的角度盘刻线清晰，零位准确，旋转平稳。经检测，竖盘指标差（i角）符合设备出厂精度要求，竖直角测量标准偏差达标。倾斜补偿器工作正常，补偿范围与补偿准确度符合规程要求。
44、过程校验仪（FLUKE754、ConST 326Ex等型号）
a) 维修或更换屏幕服务（个）
维修后或更换的显示屏清晰无坏点，亮度、对比度可调，显示内容完整、准确，无闪烁、花屏或显示迟现象。触摸功能（如有）响应灵敏。
b) 维修或更换测试线组服务（套）
维修后或更换的测试线组绝缘层完好无破损、无开裂、无老化硬化，接头插接牢固、接触良好无松动、无氧化接触不良；线组通断正常、电阻值稳定，无信号干扰、无测量偏差，插拔顺畅且电气连接可靠，满足测量与输出精度要求。
c) 维修或更换Hart通讯线服务（套）
维修后或更换的HART通讯线屏蔽层完好无损，接头连接紧密、接触稳定，无断线、接触不良及通讯中断；HART通讯功能正常，可稳定识别设备、读写参数、组态校准。
d) 维修或更换充电器服务（套）
维修后或更换的充电器输出电压、电流稳定正常，无过压、欠压、无输出等故障；充电接口插接牢固、无松动、无接触不良，充电过程无过热、无异响、无短路保护误动作；可正常充放电、充满自停，充电指示正常且充电效率符合设备要求。
45、便携式液压、气压泵（ConST118、ConST133等型号）
a) 维修或更换单向阀座组件服务（套）
维修后或更换的单向阀座组件密封严密无渗漏，阀芯动作灵活无卡滞，导通与截止响应准确可靠，配合泵体工作顺畅，满足液压升压与保压性能要求。
b) 维修或更换截止阀组件服务（套）
维修后或更换的截止阀组件开关顺畅无卡顿，密封面贴合紧密无泄漏，调压与截止功能稳定有效，阀门全闭时无泄压、无串气，全开时流通顺畅，压力控制精准无波动。
c) 维修或更换活塞组件服务（套）
维修后或更换的活塞组件运动平滑无卡滞、无偏磨，密封件安装到位无损伤，推拉升压轻便均匀，无漏油、漏气、空行程现象，升压稳定、保压良好，满足液压泵输出压力与操作要求。
d) 维修或更换泄压阀组件服务（套）
维修后或更换的泄压阀组件启闭灵敏、无泄露，泄压动作彻底有效、无残余压力滞留；阀门密封良好、关闭后严丝合缝，无不规则泄压、异响，满足现场快速安全的压力释放需求。
46、便携式温槽（FLUKE9142、FLUKE9144、ConST660 、FLUKE9144P、Dry TC 650、JK7500等型号）
a) 维修或更换操作面板服务（个）
维修后或更换的操作面板按键灵敏无卡顿、无失灵，显示清晰无缺划、无闪烁，参数设置与调节响应准确及时，界面显示完整正常，无按键无响应、显示异常及操作延迟现象。
b) 维修或更换温控主板服务（套）
维修后或更换的温控主板工作稳定无死机，温控逻辑准确，输出控制正常，通讯与数据传输可靠，温度控制精度满足设备技术要求，无跳变、失控、报错及停机异常现象。
c) 维修或更换温控探头服务（套）
维修后或更换的温控探头响应迅速、测量准确，阻值与信号输出稳定，无漂移、无断路、无接触不良，温度采集真实可靠，满足温槽校准与控温精度要求。
d) 维修或更换槽腔服务（套）
维修后或更换的槽腔内部洁净无杂质、无变形、无渗漏，均温区温度均匀性达标，加热与散热正常，无局部过热、温度波动过大及介质泄漏现象，满足现场恒温校验要求。
e) 维修或更换充电器服务（套）
维修后或更换的充电器输出电压电流稳定，充电接口接触良好无松动，充电指示正常，可正常充满自停，无过热、无异响、无短路及充不进电现象，供电安全可靠。
47、手动试压泵（Druck/MY-YBS-YT60/XY-2006B等型号）
a) 维修或更换密封部件服务（套）
维修后或更换的密封部件安装到位、密封严密，无渗漏、无滴漏、无泄压现象，运动部位顺滑无卡滞，耐压性能满足设备额定压力要求，长期保压稳定可靠。
b) 维修或更换泄压阀服务（套）
维修后或更换的卸压阀启闭顺畅、调节平稳，卸压均匀无冲击、无突降，关闭后密封严密，无缓慢泄压、漏气漏液及阀杆卡滞现象，压力控制精准安全。
c) 维修或更换高压止回阀服务（套）
维修后或更换的高压止回阀单向导通正常、阀芯动作灵活，无反向回流、无窜压、无压力衰减，升压稳定、保压良好，满足高压工况下的密封与通断要求。
48、数字压力表（FLUKE700G/ConST218/ConST211/Y-YBS-C/YK-1OOB等型号）
a) 维修或更换高精度压力传感器服务（套）
维修或更换高精度压力传感器后，压力响应平稳均匀，升压降压线性良好，无跳变、无迟滞、无突升突降，示值准确符合精度等级要求；传感器及接口密封严密，无漏气、漏液，无零点漂移、无缓慢偏载，运行稳定可靠。
b) 维修或更换显示屏服务（个）
维修或更换显示屏后，显示清晰、亮度均匀，数据完整无缺划、无乱码、无黑屏、无闪屏；背光正常，可视效果良好，能真实准确反映压力测量值。
49、高压压力泵（ConST137A;(0～280)MPa等型号）
a) 维修或更换泵体缸套服务（个）
维修后或更换的缸套内壁光滑无磨损、无划痕，与活塞配合间隙符合设备原厂标准，抗压耐磨性能达标，安装后密封严密，无渗油、漏气现象，保障泵体压力输出稳定。
b) 维修或更换活塞及密封组件服务（套）
活塞无变形、腐蚀，密封件选用耐高压、耐油专用材质，更换后安装到位，运动顺畅无卡滞，保压性能优良，无泄压、渗漏，适配泵体额定高压工况。
c) 维修或更换高压阀门服务（个）
阀门开关灵活、无卡顿，密封面贴合紧密，耐压等级与泵体匹配，维修或更换后无内漏、外漏，压力调节精准，可有效控制高压介质通断与泄压。
d) 维修或更换高压管路及接头服务（个）
高压管路抗压等级符合泵体输出标准，材质坚韧、耐高压、抗老化，接头密封严密，维修或更换后无破损、鼓包、渗漏，连接牢固，适配高压介质传输需求。
e) 维修或更换液压油 / 润滑油箱服务（个）
油箱结构完整，无变形、渗漏，内壁无结垢、锈蚀，维修或更换后密封严密，加油、放油口顺畅，可稳定储存液压油 / 润滑油，保障泵体润滑、冷却需求。
f) 维修或更换控制开关 / 调压旋钮服务（个）
控制开关、调压旋钮操作灵敏，定位精准，维修或更换后接触良好，无松动、卡顿，可准确调节泵体压力输出，适配现场高压作业操作需求。
50、标准油槽、低温槽（HX300 95-300℃、DY-HTS300、HYF90-300℃、ATL60等型号）
a) 维修或更换温控主板服务（块）
主板与温槽型号完全兼容，维修或更换后温控逻辑准确，温度采集、调节功能稳定，无死机、程序错乱，可精准控制槽内温度，控温精度符合设备原厂标准。
b) 维修或更换温度传感器 / 探头服务（个）
传感器响应迅速、测量精准，无漂移、无断路，维修或更换后与温控系统匹配良好，可实时准确采集槽内温度，满足高精度恒温、检定需求。
c) 维修或更换加热 / 制冷组件服务（套）
加热管、制冷压缩机等组件维修或更换后运行稳定，加热 / 制冷效率达标，无异常发热、异响，可快速将槽内温度调节至设定值，并保持恒温状态。
d) 维修或更换循环搅拌泵服务（台）
搅拌泵运行平稳，无卡顿、异响，维修或更换后循环流量达标，可使槽内介质温度均匀，无局部温差，保障均温区温度均匀性符合检定标准。
e) 维修或更换槽体服务（个）
槽体采用耐腐蚀、耐高温 / 低温材质，维修或更换后无变形、渗漏，内壁光滑无杂质，保温层完好，可有效减少温度损耗，适配高低温检定工况。
f) 维修或更换操作面板服务（个）
面板按键、显示屏维修或更换后显示清晰、操作灵敏，参数设置、温度显示准确，无缺划、卡顿，可直观反馈槽内工作状态，便于现场操作与校准。
g) 维修或更换保温层 / 密封件服务（个）
保温层厚度达标、无破损，密封件耐温、弹性优良，维修或更换后槽体密封严密，无温度泄漏，可有效维持槽内恒温，降低能耗。
h) 维修或更换电源模块服务（个）
电源模块输出电压、电流稳定，与设备额定参数匹配，维修或更换后绝缘性能达标，无发热异常、短路隐患，可为温槽各组件稳定供电。
51、绝缘电阻测试仪（GH-6302A、HY3500B、1508等型号）
a) 维修或更换高压测试端服务（个）
测试端绝缘性能达标，耐腐蚀、抗冲击，维修或更换后接触良好，无松动、漏电，可稳定输出测试高压，适配各类绝缘电阻检测场景。
b) 维修或更换测量主板服务（块）
主板与测试仪型号匹配，维修或更换后电路连接可靠，数据采集、处理功能正常，测量精度符合 JJG 622-2017 校准规范，无示数漂移、乱码。
c) 维修或更换显示屏服务（个）
显示屏显示清晰、无缺划、无黑屏，维修或更换后测量数值、档位参数显示准确，亮度可调，适配现场强光、弱光作业环境。
d) 更换电池 / 电源适配器服务（块）
电池续航能力满足现场检测需求，充电无鼓包、漏液，适配器输出电压、电流稳定，具备过充、过压保护，维修或更换后供电稳定，无断电隐患。
e) 维修或更换测试线及夹头服务（套）
测试线绝缘层完好无破损，抗干扰性能优良，夹头接触牢固、耐腐蚀，维修或更换后信号传输稳定，无漏电、接触不良，保障测量数据准确。
f) 维修或更换档位开关 / 调节旋钮服务（个）
开关、旋钮操作灵敏，档位定位精准，维修或更换后无卡顿、松动，可准确调节测试电压、量程，适配不同绝缘电阻检测需求。
g) 维修或更换机壳及绝缘防护件服务（个）
机壳结构完整，绝缘防护件材质达标，维修或更换后无破损、变形，绝缘性能符合安全标准，可有效防止测试高压漏电，保障操作人员安全。
52、数字万用表（Keithley DMM6500、28-II等型号）
a) 维修或更换测量核心模块服务（块）
模块与多用表型号匹配，维修或更换后电压、电流、电阻、电容等测量功能正常，精度符合 JJG 598-2021 检定规程，无示数漂移、误差超标。
b) 维修或更换输入端子 / 插孔服务（个）
端子、插孔接触牢固、耐腐蚀，维修或更换后无松动、氧化，不同测量档位插孔隔离良好，无串扰，保障测量信号传输准确。
c) 维修或更换显示屏服务（个）
显示屏显示清晰、无缺划、无残影，维修或更换后测量数值、单位、档位显示准确，背光功能正常，适配现场各种光线环境。
d) 更换电池 / 电源适配器服务（块）
电池续航能力满足现场测量需求，充电无鼓包、漏液，适配器输出参数稳定，具备过充保护，维修或更换后供电稳定，无突然断电现象。
e) 维修或更换测试线及表笔服务（套）
测试线绝缘层完好无破损，抗干扰性能优良，表笔探头耐磨、导电性能好，维修或更换后无接触不良、断线，保障测量数据精准。
f) 维修或更换功能档位开关服务（个）
开关操作灵敏，档位切换顺畅，维修或更换后无卡顿、跳档，档位指示与实际测量功能一致，可准确切换电压、电流、电阻等测量模式。
g) 维修或更换保护元件服务（个）
保险丝、压敏电阻等保护元件维修或更换后规格与设备匹配，过压、过流时可快速动作，有效保护内部测量模块，杜绝设备烧毁隐患。
h) 维修或更换机壳及防滑护套服务（个）
机壳结构完整，防滑护套牢固无破损，维修或更换后抗摔、防刮，可有效保护内部元件，适配现场复杂、颠簸的测量环境。
53、液位计检定装置（SER7000等型号）
a) 维修或更换标准量器 / 检定筒服务（个）
量器、检定筒精度等级符合 JJG 971-2019 检定规程，内壁光滑无磨损、无变形，维修或更换后容积精准，无渗漏，可作为液位计检定的标准基准。
b) 维修或更换液位传感器 / 变送器服务（个）
传感器测量精准、响应迅速，无漂移、无零点偏移，维修或更换后与检定系统匹配良好，可实时准确采集液位数据，保障检定精度。
c) 维修或更换供水 / 排水泵服务（台）
泵体运行平稳，无卡顿、异响，维修或更换后供水 / 排水流量稳定，可快速、精准调节检定筒内液位，无溢液、积水隐患。
d) 维修或更换阀门及管路服务（米）
阀门开关灵活、密封严密，管路材质耐腐蚀、无渗漏，维修或更换后可精准控制液位调节速度，无内漏、外漏，保障液位稳定调节。
e) 维修或更换控制显示系统服务（套）
控制系统逻辑准确，显示屏显示清晰，维修或更换后液位数值、检定参数显示精准，可手动 / 自动调节液位，操作便捷，适配各类液位计检定。
f) 维修或更换恒温装置服务（套）
恒温装置维修或更换后可将检定介质温度控制在设定范围，无局部温差，保障因温度变化导致的介质体积误差降至最低，提升检定精度。
g) 维修或更换校准平台及固定夹具服务（套）
平台水平度可调，夹具夹持牢固，维修或更换后可稳定固定不同型号、规格的液位计，无松动、偏移，保障检定过程中液位计安装精准。
h) 维修或更换数据采集与打印模块服务（套）
模块维修或更换后可实时采集、存储检定数据，打印功能正常，检定报告格式规范、数据准确，可实现检定过程的可追溯性。
54、交直流指示仪表检定装置（CL302C等型号）
a)  维修或更换标准信号源模块服务（块）
模块可精准输出电压、电流、频率、功率等标准信号，维修或更换后精度等级符合设备标准，信号稳定无漂移，为电测仪表检定提供精准基准。
b) 维修或更换数据采集模块服务（块）
模块采集速度快、精度高，维修或更换后可准确采集被测仪表的测量数据，与标准信号对比分析，无数据丢失、误差超标，保障检定结果可靠。
c) 维修或更换接线端子台服务（个）
端子台接线牢固、耐腐蚀，不同信号端子隔离良好，维修或更换后无松动、氧化、串扰，可适配各类电测仪表的接线需求，保障信号传输准确。
d) 维修或更换控制主板服务（块）
主板与检定装置匹配良好，维修或更换后电路连接可靠，程序运行稳定，可精准设置标准信号参数、控制检定流程，无死机、程序错乱。
e) 维修或更换显示操作面板服务（个）
面板显示屏清晰，按键、旋钮灵敏，维修或更换后标准信号参数、检定数据、操作指令显示准确，可快速设置检定项目，操作便捷。
f) 维修或更换电源模块服务（个）
电源模块输出多路稳定电压、电流，与设备各组件额定参数匹配，维修或更换后绝缘性能达标，无发热异常、短路隐患，为装置稳定供电。
g) 维修或更换打印与数据存储模块服务（套）
模块维修或更换后可实时存储检定数据，打印规范的检定报告，报告包含标准信号、被测数据、误差值等关键信息，可实现检定过程可追溯。
h) 维修或更换屏蔽防护组件服务（套）
屏蔽组件抗干扰性能优良，维修或更换后可有效阻挡外界电磁干扰，保障标准信号源、数据采集模块的工作稳定性，提升检定精度。
55、绝缘电阻表检定装置（ZX79C等型号）
a) 维修或更换标准高阻箱服务（个）
标准高阻箱阻值精准、稳定，维修或更换后精度符合 JJG 622-2017 校准规范，档位切换顺畅，无接触不良，为绝缘电阻表检定提供标准阻值基准。
b) 维修或更换高压电源模块服务（个）
模块可输出稳定的检定高压，调压精准，维修或更换后无电压漂移、打火现象，耐压等级达标，可适配不同量程绝缘电阻表的检定需求。
c) 维修或更换测量与比对模块服务（块）
模块可准确采集绝缘电阻表的测量数值与标准阻值对比，维修或更换后误差计算精准，无数据漂移、误判，保障检定结果准确可靠。
d) 维修或更换接线端子及测试线服务（套）
端子接触牢固、绝缘性能优良，测试线抗高压、无破损，维修或更换后无漏电、接触不良，可稳定传输高压信号和阻值信号，适配检定作业。
e) 维修或更换控制操作面板服务（个）
面板按键、旋钮灵敏，显示屏清晰，维修或更换后检定电压、标准阻值、档位等参数设置精准，测量数据显示准确，操作便捷。
f) 维修或更换电源适配器服务（个）
适配器输出电压、电流稳定，与设备额定参数匹配，具备过充、过压、过温保护，维修或更换后供电稳定，无断电、短路隐患。
g) 维修或更换报警与保护模块服务（个）
模块维修或更换后具备过压、过流、漏电保护功能，异常情况时可快速触发声光报警并切断高压，有效保护设备及操作人员安全。
h) 维修或更换机壳及绝缘防护件服务（个）
机壳结构完整，绝缘防护件材质达标，维修或更换后无破损、变形，绝缘性能符合安全标准，可有效防止高压漏电，适配实验室检定环境。
56、钢丝绳检测仪（MTC-30/MTC-P35/MTC-P24/MTC/YSC85-RO46(37)/NDT8.0-RO40(46)/NDT8.0-RO40(37)/NDT8.0-RO40(30)/NDT8.0-RO72/MTC6.0-SC54/TCK-BX55S/TCK-BX40S/TS-X1142/TS-X1160/EMT-R-ø28/34-P/YY-EMT-P等型号）
a) 维修笔记本电脑服务（台）
维修后电脑运行正常，运行稳定无卡顿，显示清晰，操作界面响应灵敏。
b) 维修或更换电源适配器及电源线服务（套）
适配器输出电压、电流与设备额定参数一致，具备过充、过压、过温保护功能，接口接触良好，供电稳定，符合安全认证标准。
c) 更换电池服务（块）
选用设备原厂适配电池，容量达标，续航能力满足现场移动探伤需求，充电高效无鼓包、漏液现象，放电电压稳定，兼容设备充电系统及保护机制。
d) 更换芯片及电子模块服务（个）
芯片及模块插件牢固无松动，设备运行稳定、无死机、卡顿，电子模块支持直流切换，电压波动不影响性能。
e) 更换采集卡服务（个）
维修后主机运行稳定，数据采集卡工作正常。
f) 更换硬盘服务（块）
更换的硬盘型号、接口、存储容量与钢丝绳检测仪原设备规格完全匹配，兼容设备系统及硬件配置，保障硬件衔接顺畅。硬盘安装后，检测仪系统可正常启动，数据读写、存储功能稳定，存储容量满足检测数据存储需求，无卡顿、报错等异常。
57、裂纹测深仪（281M等型号）
a) 维修设备主机服务（台）
维修后主机开关机正常，按键或触屏响应灵敏，显示屏清晰无乱码。测量值稳定，重复性符合JJG 747标准要求。
b) 更换电池服务（块）
电池续航能力满足设备连续工作时间要求，充放电正常，无鼓包、过热现象。
c) 维修或更换探头服务 (个）
探头灵敏度、分辨率达标，与线缆连接牢固，信号传输无干扰、无衰减。
d) 维修或更换适配器服务（套）
适配器输出电压、电流与设备额定参数一致，具备过充、过压、过温保护功能，接口接触良好，供电稳定，符合安全认证标准。
58、（小直径管）PAUT焊缝扫查装置（CRS-7-CL01-2.0-L16等型号）
a) 维修或更换小径管扫查器服务（台）
维修后主机运行流畅
b) 维修或更换相控阵探头服务（个）
维修后或更换的探头晶片阵列完整，无失效晶片，声场特性符合出厂标准。经标准试块测试，声束偏转与聚焦准确，成像清晰。
c) 更换相控阵楔块服务（块）
更换的楔块尺寸精度达标，与被测工件耦合良好，无影响声束传播的划痕或破损。
d) 维修或更换编码器连接器服务（套）
维修后或更换的编码器连接器外观无破损，接口连接牢固。
e) 维修或更换编码器服务（套）
维修后或更换的编码器转动灵活，计数精准，与主机通信正常，扫查成像无畸变或错位。
59、腐蚀扫查器（7.5S64-1.0×7-S27-2.0-P1等型号）
a) 维修或更换扫查架主体服务（台）
扫查架主体支持编码器、探头等核心组件稳定运行，保障扫查精度、耦合效果满足作业需求。
b) 维修或更换探头服务（个）
维修或更换的探头需与对应设备型号精准适配，探头线圈无损伤、绝缘良好。
c) 维修或更换水耦合水套服务（套）
维修或更换水耦合水套性能良好，检测范围符合设备标准，无杂波干扰，数据反馈准确。
60、便携式压力校验仪（YH800C等型号）
a) 维修或更换压力校验仪服务（台）
压力生成、调节、控制及数据记录、显示功能正常。
b) 维修或更换压力模块服务（个）
维修后或更换的压力模块量程、精度符合设备规格要求。
c) 维修或更换压力快速接头和连接管服务（套）
快速接头与连接管规格、接口需与校验仪精准匹配，连接稳固无松动。承压状态下无泄漏，气密性达标，满足校验压力范围，保障测量精度与操作安全。
d) 维修或更换比较测试泵接头服务（个）
接头规格、接口与校验仪及测试泵精准匹配，连接稳固无松动，确保快速对接。
e) 维修或更换压力释放阀服务（个）
释放阀需与校验仪工作压力适配，符合安全认证标准，维修或更换后动作灵敏、密封严密，起跳压力精准，无渗漏现象，可有效起到超压保护作用，保障设备运行安全。
f) 维修或更换引压管和接头套件服务（套）
引压管、接头规格、接口与校验仪及被检设备精准匹配，连接稳固无松动，适配现场工况。承压状态下无泄漏，气密性达标，满足校验压力范围，保障压力传递稳定，避免测量失准。
g) 更换电池服务（块）
电池续航能力满足设备连续工作时间要求，充放电正常，无鼓包、过热现象。
h) 维修或更换电源充电座服务（个）
电源充电座输出电压、电流与设备电池参数匹配，充电效率稳定，具备过充、过温保护功能，接口接触良好，无短路、漏电隐患。
i) 维修或更换电源适配器及电源线服务（套）
电源适配器及电源线，电池续航能力满足现场检测需求，充电无鼓包、漏液，适配器输出电压、电流稳定，具备过充、过压保护，维修或更换后供电稳定，无断电隐患。
61、拉力计（EBW-5D50000kg/500kN/HZ-W8-50T/HZ-W8-20T//EBW-100/HEU-T-5T/HZ-W8-50T/HEU-T-50T/HEU-D-100T等型号）
a) 维修或更换测力计本体服务（个）
开机、置零、峰值保持、单位切换等功能运作准确，显示清晰稳定。
b) 维修或更换显示屏服务（块）
维修后或更换的显示屏清晰无坏点，亮度、对比度可调，显示内容完整、准确，无闪烁、花屏或显示延迟现象。
c) 维修或更换仪表面板服务（块）
维修后或更换的操作面板按键灵敏无卡顿、无失灵，显示清晰无缺划、无闪烁，参数设置与调节响应准确及时，界面显示完整正常，无按键无响应、显示异常及操作延迟现象。
d) 维修或更换充电线服务（条）
维修或更换的充电线外观无褶皱、破损、老化等问题，接口连接牢固，信号传输稳定。
e) 维修或更换信号传感器服务（个）
维修后或更换的传感器频率响应、灵敏度符合出厂指标。信号幅度及波形响应正常，无明显失真。
f) 维修或更换主板服务（块）
维修后或更换的主板工作稳定无死机，通讯与数据传输可靠。
g) 更换显示器外壳服务（个）
更换的外壳材质耐磨、耐海水腐蚀、抗冲击，维修或更换后结构完整，密封严密，无破损、变形。
h) 更换电池服务（块）
维修后或更换的电池续航能力满足设备连续工作时间要求，充放电正常，无鼓包、过热现象。
i) 更换电源适配器服务（个）
电池续航能力满足现场检测需求，充电无鼓包、漏液，适配器输出电压、电流稳定，具备过充、过压保护，维修或更换后供电稳定，无断电隐患。
62、应急发电机组（康明斯MTA11-G2A等型号）
a) 维修或更换控制面板服务（套）
参数显示、控制功能齐全，声光报警、切换逻辑正常，无异常发热、断电现象。
b) 维修或更换油泵服务（套）
各密封点无泄漏，法兰、垫片、密封圈安装规范，压力试验无压降，手泵操作无渗漏。启停灵活，运行平稳无异响，压力稳定，流量达标，联锁控制功能准确，自启动响应及时。空载、负载试运行参数正常，振动、噪声在限值内，绝缘电阻、接地电阻合格。
c) 维修或更换无刷电机服务（台）
电机功率、电压与设备额定参数一致，维修或更换后运行稳定，无异常发热、异响，绝缘、防水性能达标，启动灵敏，散热良好，可满足设备满负荷持续高压运行需求。
d) 维修或更换发动机服务（台）
发动机型号、参数与机组匹配，空载、满载运行平稳，转速、油压、水温等参数合规，电压、频率稳定，动态响应及保护功能可靠。无异常振动、噪音，排烟合规，连续运行无故障，启停灵活，应急启动及时。
e) 维修或更换电子元器件服务（套）
元器件型号、参数与设备匹配，无破损、变形、锈蚀，标识清晰，引脚无氧化，焊点饱满无虚焊。
f) 维修或更换减震器服务（套）
减震效率≥80%，运行振幅≤0.1mm，噪音符合场景限值，无异常振动、位移。
g) 维修或更换消音器服务（套）
降噪量满足环保及设计要求，排气背压在允许范围，不影响机组功率。运行无异常振动、异响。
h) 维修或更换电瓶服务（台）
电瓶型号、电压、容量与机组匹配，满足启动及应急供电需求。供电稳定，切换顺畅，无断电、亏电，保护功能灵敏。
i) 维修或更换柴油滤芯服务（台）
滤芯过滤精度达标，更换后密封良好，无渗漏机油现象，可有效过滤机油中杂质，保障柴油机内部部件润滑清洁，延长设备使用寿命。
j) 维修或更换散热水箱服务（台）
水箱材质耐腐蚀、无毒环保，散热良好，维修或更换后结构完整，密封严密，无漏水现象，容量达标，进水、出水流畅，内壁无结垢、锈蚀。
k) 维修或更换底座服务（台）
材质及焊接质量达标，无变形、裂纹，结构强度满足机组运行及抗震要求，防护性能合规。
63、潜水液压扳手/液压冲击扳手（RSL4SDSA/美国史丹利 IW12 IW16 IW24等型号）
a) 维修或更换接头服务（个）
接头型号、尺寸与扳手及配套工具匹配，满足工作压力与介质要求，保障液压传输稳定。
b) 维修或更换油管服务（套）
油管型号、尺寸、压力等级与扳手匹配，油管无破损、鼓包、磨损，标识清晰。
c) 维修或更换驱动轴服务（个）
驱动轴型号、尺寸与扳手完全匹配，适配标准套筒，满足扭矩传递要求。连接牢固，配合紧密，同轴度、间隙达标，无松动、卡滞。
d) 维修或更换扳机服务（套）
扳机按压力度适中，无卡滞、失灵，复位迅速，触发灵敏，操作手感顺畅，保障连续作业稳定性。
e)  IW24密封垫圈套装维修服务（套）
密封垫圈套装性能良好，耐脉冲压力，无翻唇、挤出现象。
f) IW24阀盖维修服务（个）
阀盖无裂纹、变形，表面平整，密封面光洁无划痕，标识清晰。
g)  IW24主轴维修服务（个）
主轴无变形、断裂。运转灵活无卡滞，冲击传递顺畅，扭矩输出稳定，无异常振动、噪音，动态响应正常。
h)  IW24坚固螺丝套装维修服务（套）
坚固螺丝套装材质硬度、强度达标，抗腐蚀。无变形、断裂，耐冲击、耐振动，保障扳手运行稳定，无异常噪音。
i) 连接对丝维修服务（个）
连接对丝无偏斜、松动，连接稳固，运转无卡滞、泄漏，传动顺畅。
j)  IW16密封垫圈套装维修服务（套）
密封垫圈套装性能良好，耐脉冲压力，无翻唇、挤出现象。
k)  IW16阀盖维修服务（个）
阀盖无裂纹、变形，表面平整，密封面光洁无划痕，标识清晰。
l)  IW16主轴维修服务（个）
主轴无变形、断裂。运转灵活无卡滞，冲击传递顺畅，扭矩输出稳定，无异常振动、噪音，动态响应正常。
m) 维修或更换压力表服务（块）
压力表精度等级符合行业标准，量程适配液压冲击扳手工作压力，维修或更换后显示准确、无误差，表盘清晰，密封性能良好，可承受对应工作压力，无漏气、损坏风险。
n) IW16坚固螺丝套装维修服务（套）
坚固螺丝套装材质硬度、强度达标，抗腐蚀。无变形、断裂，耐冲击、耐振动，保障扳手运行稳定，无异常噪音。
64、气动绞车（JQHS0/JQHS100等型号）
a) 维修或更换刹车皮服务（套）
刹车皮规格、型号与设备匹配，材质、尺寸符合设计要求。固定螺栓紧固可靠，调节螺栓位置精准。刹车动作灵敏，制动平稳无卡滞，松闸彻底，无打滑、拖滞现象。
b) 维修气缸服务（套）
伸缩灵活无卡涩，运行稳定无抖动，速度与循环时间稳定，无气体交叉流动。空载及承压状态下无漏气，活塞杆密封良好，强度试验无泄漏变形。
c) 维修档位杆服务（套）
维修后档位杆操作灵活，无卡顿、失灵现象。
d) 维修主齿轮服务（套）
齿轮表面无剥落、裂纹、严重磨损，齿形完整，无毛刺、锈蚀，运转平稳无卡滞，啮合间隙达标，传动噪音低，无异常振动，承载能力满足工况，无断齿、变形。
e) 维修或更换压力表服务（块）
压力表精度等级符合行业标准，量程适配气动绞车工作压力，维修或更换后显示准确、无误差，表盘清晰，密封性能良好，可承受对应工作压力，无漏气、损坏风险。
f) 车体底座整体防腐维修服务（㎡）
底座表面除锈彻底，无锈迹、氧化层残留，刷漆均匀、无漏刷、流挂现象，选用防腐、防锈专用漆，漆面附着力强，耐海水腐蚀、耐环境侵蚀。
65、空压机（鲍尔IIE、鲍尔JUNIOR TT、JII 3E/H-HU最大工作压力330巴（4700PSi）380V、LW280E等型号）
a) 维修或更换空压机操作屏服务（个）
操作屏需与空压机型号精准适配，维修或更换后显示清晰、按键响应灵敏，参数设置、故障报警功能正常，可准确反馈设备运行状态，密封性能良好，抵御现场灰尘、水汽侵蚀。
b) 维修或更换空压机皮带服务（条）
皮带规格与空压机型号匹配，材质耐磨、韧性优良，更换后松紧度适宜，无打滑、异响现象，运行平稳，使用寿命符合设备运行负荷需求，适配空压机转速标准。
c) 维修或更换空压机电机服务（台）
电机功率、电压与空压机额定参数一致，维修或更换后运行稳定，无异常发热、异响，绝缘性能达标，启动灵敏，散热良好，可满足空压机满负荷持续运行需求。
d) 空压机机油滤芯更换服务（个）
滤芯需为空压机原厂适配型号，过滤精度达标，更换后密封良好，无渗漏机油现象，可有效过滤机油中杂质，保障空压机内部部件润滑清洁，延长设备使用寿命。
e) 空压机四级空气滤芯更换服务（个）
四级空气滤芯需与空压机型号匹配，过滤层级符合设备供气标准，更换后安装牢固、密封严密，进气阻力正常，可有效过滤空气中的粉尘、水汽等杂质，保障供气纯度达标。
f) 空压机可食用机油更换服务（升）
选用符合空压机规格的可食用级机油，油质达标、无杂质，更换量符合设备标定容量，更换后机油无渗漏，可满足设备润滑、冷却需求，适配设备运行温度范围。
g) 维修或更换空压机压力表服务（块）
压力表精度等级符合行业标准，量程适配空压机工作压力，维修或更换后显示准确、无误差，表盘清晰，密封性能良好，可承受对应工作压力，无漏气、损坏风险。
h) 维修或更换空压机安全阀服务（台）
安全阀需与空压机工作压力适配，符合安全认证标准，维修或更换后动作灵敏、密封严密，起跳压力精准，无渗漏现象，可有效起到超压保护作用，保障设备运行安全。
i) 维修或更换空压机供气软管服务（米）
软管材质抗压、耐磨、耐腐蚀，适配空压机供气压力，维修或更换后无破损、老化、鼓包现象，接口连接紧密，密封良好，无漏气隐患，柔韧性适配现场安装使用需求。
j) 维修或更换高压管服务（米）
高压管抗压等级符合系统高压标准，材质坚韧、抗老化，维修或更换后无破损、渗漏，接口密封严密，可承受对应高压负荷，无鼓包、开裂风险，适配现场高压供气场景。
66、试重水袋（HEU-20T/HEU-35T/HEU-50T/HEU-100T等型号）
a) 漏水部位修补服务（㎡）
漏水部位全覆盖修补，无漏补、遗漏，修补后，注水测试无渗漏、滴漏，修补处结合紧密，无开裂、脱落，材质贴合牢固，能承受水袋压力与使用负荷。
b) 刷防水涂层服务（㎡）
防水涂层均匀覆盖，无漏刷、流挂、起皮，覆盖完整无遗漏。涂层与水袋基材附着紧密，无空鼓、剥落。
c) 更换水袋吊带服务（条）
更换的水袋吊带规格与水袋载荷需求匹配，承载能力达标，适配对应吨位。吊带安装连接牢固，无松动、滑移，与水袋、吊装结构衔接可靠，受力均匀。吊带无磨损、断丝、变形，材质完好，抗拉强度满足额定载荷使用要求。
d) 更换水袋上水管服务（条）
上水管规格与水袋接口匹配，管路连接紧固，密封良好无渗漏，接头衔接顺畅，无松动、漏水。
e) 更换水袋下水管服务（条）
下水管规格与水袋接口匹配，材质强度符合使用要求，适配对应载荷规格。
f) 更换水袋接头服务（个）
水袋接头与水袋接口尺寸、规格完全匹配，接头连接稳固，无松动、变形，能承受水袋注水压力，受力状态稳定。
67、射线作业防护装置（AL-100等型号）
a) 防护装置内外防腐处理服务（㎡）
防腐处理需覆盖防护装置内外整体表面，先彻底除锈、除污、除油，无锈迹、氧化层及杂质残留。选用耐海水腐蚀、抗老化、耐磨的专用防腐材料，喷涂均匀、无漏刷、流挂、气泡现象，漆面附着力强，可有效抵御现场潮湿、机械磨损。
b) 防护装置变形钣金修复服务（㎡）
针对防护装置变形部位进行精准矫正、钣金修复，修复后防护装置表面平整、无凹凸变形，焊缝饱满均匀、无虚焊、漏焊，无夹渣、气孔等缺陷，钣金厚度、强度符合原有标准，修复部位与防护装置整体贴合紧密，适配现场存放、搬运及吊放工况。
c) 防护装置破损、漏水修复服务（㎡）
排查防护装置所有破损、漏水部位，修复后无破损、缝隙，密封严密，无渗水、漏水隐患。破损部位采用适配材质修补，焊接（或粘接）牢固，表面平整，防水处理到位，抗老化，修复后不影响防护装置结构强度及密封性能。
68、自主式钢丝绳漏磁探伤仪（A-EMT-R等型号）
a) 维修主机电脑服务（台）
电脑运行正常，运行稳定无卡顿，显示清晰，操作界面响应灵敏。
b) 更换电源适配器服务（个）
适配器输出电压、电流与设备额定参数一致，具备过充、过压、过温保护功能，接口接触良好，供电稳定，符合安全认证标准。
c) 更换电池服务（块）
选用设备原厂适配电池，容量达标，续航能力满足现场移动探伤需求，充电高效无鼓包、漏液现象，放电电压稳定，兼容设备充电系统及保护机制。
d) 更换芯片及电子模块服务（个）
芯片及模块插件牢固无松动，设备运行稳定、无死机、卡顿，电子模块支持直流切换，电压波动不影响性能。
e) 更换信号采集器服务（个）
主机运行稳定，信号响应迅速，数据采集正常。
f) 更换硬盘服务（块）
硬盘型号、接口、存储容量与钢丝绳检测仪原设备规格完全匹配，兼容设备系统及硬件配置，保障硬件衔接顺畅。硬盘安装后，探伤仪系统可正常启动，数据读写、存储功能稳定，存储容量满足检测数据存储需求，无卡顿、报错等异常。
g) 更换转轮服务（个）
转轮转动正常，运行稳定顺滑，无卡顿。
h) 维修或更换探头服务（个）
探头安装牢固，探测数据稳定、缺陷定位精准，功能恢复正常。
i) 维修或更换主板服务（块）
主板需与设备型号完全匹配，维修或更换后电路连接正常，供电稳定，数据处理能力达标，无短路、烧板风险，兼容设备其他部件。
69、吊车试重块、吊车试重装置(0.5T/1T/2.5T等型号)
a) 防腐处理服务（㎡）
防腐处理需覆盖整体表面，先彻底除锈、除污、除油，无锈迹、氧化层及杂质残留。选用耐海水腐蚀、抗老化、耐磨的专用防腐材料，喷涂均匀、无漏刷、流挂、气泡现象，漆面附着力强，可有效抵御现场潮湿、海水侵蚀及机械磨损，延长试重块和试重装置的使用寿命，不影响结构强度及正常使用。
b) 损坏修复服务（㎡）
修复后本体表面平整、无凹凸变形，饱满均匀，无裂纹、无夹渣、气孔等缺陷，强度符合原有标准，修复部位与本体整体贴合紧密，可承受正常作业负荷，适配现场存放、搬运及吊放工况。
70、活塞式压力计（YS-600等型号）
a) 维修或更换活塞缸套服务（个）
维修后或更换的缸套内壁光滑无磨损、无划痕，与活塞配合间隙符合设备原厂标准，抗压耐磨性能达标，安装后密封严密，无渗油、漏气现象，保障泵体压力输出稳定。
b) 维修或更换活塞及密封组件服务（套）
活塞无变形、腐蚀，密封件选用耐高压、耐油专用材质，更换后安装到位，运动顺畅无卡滞，保压性能优良，无泄压、渗漏，适配泵体额定高压工况。
c) 维修或更换高压阀门服务（个）
阀门开关灵活、无卡顿，密封面贴合紧密，耐压等级与泵体匹配，维修或更换后无内漏、外漏，压力调节精准，可有效控制高压介质通断与泄压。
d) 维修或更换高压管路及接头服务（个）
高压管路抗压等级符合泵体输出标准，材质坚韧、耐高压、抗老化，接头密封严密，维修或更换后无破损、鼓包、渗漏，连接牢固，适配高压介质传输需求。
e) 维修或更换控制开关 / 调压旋钮服务（个）
控制开关、调压旋钮操作灵敏，定位精准，维修或更换后接触良好，无松动、卡顿，可准确调节泵体压力输出，适配现场高压作业操作需求。
71、阵列涡流检测仪（MIZ-21C等型号）
a)  维修设备主机服务（台）
主机运行稳定，系统无卡顿，显示屏清晰。涡流发射与接收电路工作正常，参数可调，无过热、死机现象。
b) 维修或更换检测探头服务（个）
维修后或更换的探头灵敏度达标，信噪比高。经标准试块测试，缺陷信号响应准确，重复性良好。
c) 维修或更换探头线缆服务（根）
线缆屏蔽层完好，接口牢固，信号传输抗干扰能力强，无衰减或中断现象。
d) 维修或更换显示屏服务（个）
维修后或更换的显示屏清晰无坏点，亮度、对比度可调，显示内容完整、准确，无闪烁、花屏或显示延迟现象。触摸功能（如有）响应灵敏。
e) 维修或更换主板服务（块）
主板与设备型号完全兼容，维修或更换后电路连接可靠，信号放大、数据运算功能达标，供电稳定无短路、烧板风险，可驱动各功能模块正常协同工作。
f) 更换电池服务（块）
选用原厂适配电池，容量达标，续航能力满足现场移动探伤需求，充电高效无鼓包、漏液现象，放电电压稳定，兼容设备充电保护系统。
g) 更换电源适配器服务（个）
适配器输出电压、电流与设备额定参数一致，具备过充、过压、过流、过温四重保护功能，接口接触紧密，供电稳定，符合行业安全认证标准。
h) .更换设备箱服务（个）
设备箱结构坚固，密封、防震、防摔性能优良，内部分区适配主机、探头、线缆等配件，固定装置牢固，可抵御现场灰尘、水汽及轻微磕碰侵蚀。
72、救生艇试重系统（6只/套 1.5吨/只/LBT-1500KG等型号）
a) 漏水部位修补服务（㎡）
漏水部位全覆盖修补，无漏补、遗漏，修补后，注水测试无渗漏、滴漏，修补处结合紧密，无开裂、脱落，材质贴合牢固，能承受水袋压力与使用负荷。
b) 刷防水涂层服务（㎡）
防水涂层均匀覆盖，无漏刷、流挂、起皮，覆盖完整无遗漏。涂层与水袋基材附着紧密，无空鼓、剥落。
c) 更换水袋进水管服务（条）
进水管规格与水袋接口匹配，管路连接紧固，密封良好无渗漏，接头衔接顺畅，无松动、漏水。
d) 更换水袋接头服务（个）
水袋接头与水袋接口尺寸、规格完全匹配，接头连接稳固，无松动、变形，能承受水袋注水压力，受力状态稳定。
e) 维修隔膜泵服务（个）
主隔膜、副隔膜无裂纹、老化、鼓包、针孔、硬化变形，隔膜压板、中心轴紧固防松，更换老化隔膜总成，清理泵腔内壁磨蚀、密封线磕碰、弹簧疲劳更换，维修后功能测试，功能恢复。
73、数字式照度计（testo545等型号）
a) 感光传感器维修服务（个）
感光探头清洁无划痕、油污、粉尘遮挡、探头线无折裂、老化，感光灵敏，读数稳定。
b) 显示屏与按键控制板维修服务（块）
屏幕点亮正常、无花屏漏液、电量满格/低电提醒正常，档位切换按键响应灵敏，无卡健、跳档乱码。
c) 主板电路与信号放大放大模块维修服务(块）
整机开机稳定、档位切换顺畅、无异常发热、照度标准源比对符合对照标准要求。
74、无线静态应力应变测试分析系统（ZigBee等型号）
a) 维修设备主机服务（台）
主机运行稳定，操作按键响应灵敏，显示界面清晰无故障提示，数据处理、存储及传输功能恢复正常，核心部件无异常发热、异响。
b) 更换主机电池服务（块）
电池续航能力达标，充电正常无鼓包、漏液现象，放电稳定，适配主机供电需求，循环使用寿命符合设备标准。
c) 更换电池充电器服务（个）
充电器输出电压、电流与设备电池参数匹配，充电效率稳定，具备过充、过温保护功能，接口接触良好，无短路、漏电隐患。
d) 维修或更换控制模块服务（个）
运行稳定，数据处理、存储及传输功能恢复正常，核心部件无异常发热、异响。
e) 维修或更换采集模块服务（个）
采集模块频率响应、灵敏度符合出厂指标。信号幅度及波形响应正常，无明显失真。
f) 维修或更换测试线组服务（套）
测试线组绝缘层完好无破损、无开裂、无老化硬化，接头插接牢固、接触良好无松动、无氧化接触不良；线组通断正常、电阻值稳定，无信号干扰、无测量偏差，插拔顺畅且电气连接可靠，满足测量与输出精度要求。
g) 维修或更换设备箱服务（个）
设备箱结构完整，密封、防震性能优良，可有效防护主机、探头等配件免受磕碰、灰尘及水汽影响，内部分区收纳合理，固定部件牢固。
75、手持电动打标机（XY/SD-5-12030等型号）
a) 维修或更换显示屏服务（个）
显示屏清晰无坏点，亮度、对比度可调，显示内容完整、准确，无闪烁、花屏或显示延迟现象。触摸功能（如有）响应灵敏。
b) 维修或更换步进电机服务（个）
电机功率、电压与打标机额定参数一致，维修或更换后运行稳定，无异常发热、异响，绝缘性能达标，启动灵敏，散热良好，可满足空压机满负荷持续运行需求。
c) 更换针总成服务（个）
针径、总长、螺纹/接口、针芯行程、针芯行程、针尖角度与原厂完全一致，针总成完整，无变形、毛刺、裂纹。
d) 更换电磁铁控制板服务（块）
控制板供电规格、电磁驱动耐压、峰值冲击电流、震荡触发频率必须一致，端口一一对应，调速调压顺滑，打击电磁吸合释放迅速，空载高频往复无卡顿、无啸叫杂音。
e) 更换驱动控制板服务（块）
控制板型号、电源输入规格、驱动功率等级与原厂整机额定电流、打击频率参数匹配；端口定义完全一致，电源进线、电机/电磁打击线圈线、手柄触发开关线、调速调压电位器接口、散热风机接口匹配对应，控制板升温正常、参数不飘逸。
f) .更换电池服务（块）
选用原厂适配电池，容量达标，续航能力满足现场移动探伤需求，充电高效无鼓包、漏液现象，放电电压稳定，兼容设备充电保护系统。
g) 更换电源适配器服务（个）
适配器输出电压、电流与设备额定参数一致，具备过充、过压、过流、过温四重保护功能，接口接触紧密，供电稳定，符合行业安全认证标准。
h) 更换设备箱服务（个）
设备箱结构坚固，密封、防震、防摔性能优良，内部分区适配主机、探头、线缆等配件，固定装置牢固，可抵御现场灰尘、水汽及轻微磕碰侵蚀。
76、激光刻码机（DK-L5等型号）
a) 维修或更换显示屏服务（个）
显示屏清晰无坏点，亮度、对比度可调，显示内容完整、准确，无闪烁、花屏或显示延迟现象。触摸功能（如有）响应灵敏。
b) 维修或更换扫描镜电机服务（个）
电机功率、电压与刻码机额定参数一致，维修或更换后运行稳定，无异常发热、异响，绝缘性能达标，启动灵敏，散热良好，可满足空压机满负荷持续运行需求。
c) 更换激光刻码头服务（套）
规格、尺寸与原厂完全一致，红光定位指示光与激光中心重合偏差<0.1mm,无偏移跑偏；空载实测输出功率≥整机额定功率90%，无功率衰减、闪断跳变；重复定位精准，高速扫描无抖动丢步，连续运转无高温报警。
d) 更换激光器服务（套）
光纤传输固体激光器与原厂完全一致，结构紧凑，峰值功率高，性能可靠，激光波长1064nm,工作时长不少于1W小时。
e) 更换驱动控制板服务（块）
控制板型号、电源输入规格、驱动功率等级与原厂整机额定电流、打击频率参数匹配；端口定义完全一致，电源进线、电机/电磁打击线圈线、手柄触发开关线、调速调压电位器接口、散热风机接口匹配对应，控制板升温正常、参数不飘逸。
f) 更换电池服务（块）
选用原厂适配电池，容量达标，续航能力满足现场移动探伤需求，充电高效无鼓包、漏液现象，放电电压稳定，兼容设备充电保护系统。
g) 更换电源适配器服务（个）
适配器输出电压、电流与设备额定参数一致，具备过充、过压、过流、过温四重保护功能，接口接触紧密，供电稳定，符合行业安全认证标准。
h) 更换设备箱服务（个）
设备箱结构坚固，密封、防震、防摔性能优良，内部分区适配主机、探头、线缆等配件，固定装置牢固，可抵御现场灰尘、水汽及轻微磕碰侵蚀。
77、应力集中磁检测仪（TSC-7M-16等型号）
a) 更换探头服务（个）
更换的探头需适配对应型号磁检测仪，精度达标，性能良好，检测范围符合设备标准，无杂波干扰，数据反馈准确。
b) 更换探头线缆服务（根）
线缆材质耐磨、抗干扰，接口与探头、主机适配紧密，信号传输无延迟、无衰减，外观无破损，使用寿命符合设备使用场景需求。
c) 维修主机服务（台）
修后主机开机运行稳定，按键响应灵敏，测量、数据存储及校准功能正常，无故障码提示，核心元器件运行无异常。
d) 维修或更换主板服务（块）
主板需与设备型号完全匹配，维修或更换后电路连接正常，供电稳定，数据处理能力达标，无短路、烧板风险，兼容设备其他部件。
e) 更换电池服务（块）
电池需为设备适配型号，容量达标，续航能力符合原厂标准，充电高效无鼓包、漏液现象，兼容设备充电系统。
f) 更换电源适配器服务（个）
适配器输出电压、电流与设备额定参数一致，具备过充、过压、过温保护功能，接口接触良好，供电稳定，符合安全认证标准。
g) 维修或更换显示屏幕服务（块）
屏幕显示清晰、无残影、无漏光，触控（若有）响应灵敏，亮度可调，显示精度适配主机数据输出格式。
h) 维修或更换设备箱服务（个）
设备箱结构完整，密封、防震性能优良，可有效防护主机、探头等配件免受磕碰、灰尘及水汽影响，内部分区收纳合理，固定部件牢固。
78、AED除颤仪/自动体外除颤仪/AED除颤仪模拟机（维伟思/Powerbeat X3/BeneHeart Trainer IIs/LeAED D100等型号）
a) 电池维修或更换服务（块）
与对应型号设备适配，维修更换后供电稳定，无鼓包漏液，续航达标，具备安全保护机制，保障设备全功能正常运行。
b) 电极片更换服务（套）
与设备精准兼容，导电性能优良，接触可靠，无老化破损，可精准传递除颤信号，适配设备使用需求。
c) 主板维修或更换服务（套）
与设备型号适配，维修更换后电路无虚焊短路，除颤控制、数据采集功能正常，抗干扰能力达标，运行稳定可靠。
79、正压式空气呼吸器（C900等型号）
a) 维修或更换呼吸全面罩服务（套）
与设备适配，密封严密无漏气、无破损，透光清晰，贴合面部、佩戴舒适，不影响视野与通讯。
b) 更换或维修气瓶背架服务（套）
与气瓶、设备适配，材质坚固耐腐蚀，维修更换后安装牢固，承重达标，保障背负稳定性。
c) 维修或更换气瓶测压表服务（块）
量程与气瓶压力匹配，维修更换后显示精准无误差，密封良好，无漏气、无损坏风险。
d) 维修或更换呼吸阀服务（个）
与设备适配，开关灵敏、密封严密，无卡顿、无漏气，保障呼吸顺畅无阻力。
e) 维修或更换供气阀服务（个）
与设备适配，动作灵敏，供气稳定无波动，无漏气卡顿，可精准控制气体输出、适配呼吸节奏。
f) 维修或更换供气软管服务（条）
与设备适配，材质耐磨抗弯折耐腐蚀，维修更换后无破损老化，接口紧密，无漏气隐患。
g) 维修或更换减压器服务（个）
与气瓶压力适配，减压精准稳定无波动，密封严密无漏气，调节灵敏，保障供气安全。
h) 维修或更换传音膜服务（个）
与面罩适配，维修更换后传音清晰无杂音，密封良好，不影响气密性与通讯功能。
80、水下机器人（FIFISH X1 等型号）
a)  维修主机/机身服务（台）
维修后主机运行稳定，密封结构完好，无渗水、变形、开裂。内部电路板、传感器（含姿态、深度、温度等）、通讯模块工作正常，无短路、烧毁、信号中断等故障。整机防水等级恢复至原厂标准（≥IP68，适应350米水深），经水密测试无泄漏。
b) 维修或更换推进器/电机服务（个）
更换或维修后的推进器/电机功率、转速与原厂规格一致，运行平稳无异响、卡滞、过热。防水密封达标，启动灵敏，推力输出稳定，可满足水下机器人各姿态运动控制需求。
c) 维修或更换水下通讯/控制线缆服务（根）
线缆外观无破损、老化、断裂，接口连接牢固，信号传输稳定无衰减，满足水下机器人远程控制、视频传输、数据交互等需求。线缆水密处理到位，无渗漏隐患。
d) 维修或更换遥控器服务（台）
维修后遥控器按键响应灵敏，摇杆无卡滞、漂移，显示屏（若有）清晰，无线通讯距离和稳定性达到原厂标准，充电/供电功能正常，防水、防尘性能良好。
e) 维修岸上电源箱服务（台）
电源箱输入220V AC，输出750V DC，参数与原厂一致。维修后输出电压、电流稳定，纹波系数达标，无异常发热、异响。绝缘性能良好，具备过压、过流、短路保护功能。外壳密封完好，防尘防水等级符合现场使用要求。
f) 维修水下电源转换仓服务（个）
水下转换仓输入750V DC，输出低压。维修后转换效率达标，输出电压稳定，无异常发热、打火。密封结构完好，防水等级≥350米，经水密试验无渗漏。内部电路板、功率器件工作正常。
g) 维修或更换设备箱服务（个）
设备箱结构完整，密封、防震、防摔性能良好，内部固定装置牢固，可有效保护水下机器人主机、遥控器、线缆及配件，适应现场搬运及作业环境。
h) 线缆水密处理服务（项）
经处理后的线缆接口及破损部位水密性达标，可承受对应水下作业压力（≥100米），无渗漏风险，保障设备水下运行安全。
i) 维修或更换前向DVL服务（个）
维修后前向DVL工作正常，测速、跟踪功能稳定，数据输出无跳变、丢帧，精度符合原厂标准。防水密封完好，耐海水腐蚀，经水密试验无渗漏。安装后与导航系统通信正常。
j) 维修或更换下向DVL服务（个）
维修后下向DVL工作正常，测距、测速精度达标，底跟踪稳定，数据输出连续无异常。防水等级满足100米水深，密封可靠，安装牢固，与水下机器人姿态解算系统协同正常。
k) 维修或更换摄像头服务（个）
维修后摄像头成像清晰，无模糊、偏色、花屏、黑点。自动对焦、白平衡功能正常，视频传输流畅无延迟。防水密封完好，耐海水腐蚀，镜头无划痕、水雾。照明联动控制响应灵敏。
l) 维修或更换LED照明灯服务（个）
更换或维修后的LED灯亮度达标，色温均匀，无闪烁、个别灯珠不亮现象。防水等级≥100米，密封可靠，耐海水腐蚀。控制电路正常，可远程开关及调光（如有此功能），光照范围满足水下作业需求。
81. 水下机器人专用 UT 金属测厚仪
a) 维修主机服务（台）
维修后主机开机运行稳定，按键响应灵敏，厚度测量、数据存储及校准功能正常，无故障码提示，核心元器件运行无异常。
b) 维修或更换探头服务（个）
更换的探头需适配对应型号测厚仪，精度达标，声耦合性能良好，检测范围符合设备标准，无杂波干扰，数据反馈准确。探头需满足水下350米防水等级。
c) 维修或更换探头线缆服务（根）
线缆材质耐磨、抗干扰，接口与探头、主机适配紧密，信号传输无延迟、无衰减，外观无破损，使用寿命符合设备使用场景需求。
d) 水密处理服务（项）
水密处理需覆盖测厚仪整体及线缆接口，密封规范严密，无渗水、漏水隐患，耐海水侵蚀，处理后不影响设备测量及显示功能，适配水下作业工况。
82.水下机器人专用 CP 牺牲阳极电位测试仪
a) 维修主机服务（台）
维修后主机运行稳定，电位测量、数据存储及传输功能正常，操作按键响应灵敏，无故障码提示，核心部件无异常发热、异响。
b) 维修或更换探头服务（个）
探头需与电位仪型号精准适配，符合水下电位测量标准，维修或更换后测量精度达标、响应灵敏，耐海水腐蚀、抗干扰性能优良，探头无破损、老化，可准确采集水下电位信号。
c) 水密处理服务（项）
水密处理需覆盖电位仪整体，重点处理探头接口、显示屏连接处、电池仓等关键部位，密封规范严密，无渗水、漏水隐患，耐海水侵蚀、抗老化。
83.水下机器人专用空化射流装置
a) 维修或更换高压水枪服务（把）
高压水枪需与设备系统压力参数适配，维修或更换后枪体密封严密，无渗漏、漏水现象，扳机控制灵敏，喷射压力达标，枪头适配性良好，耐磨、抗冲击，可满足水下清洗作业需求。
b) 维修或更换高压水管服务（米）
高压水管抗压等级符合系统额定高压标准，材质耐磨、抗老化、耐腐蚀，维修或更换后无破损、鼓包、渗漏，接口连接紧密，密封可靠，柔韧性适配水下作业，无弯折卡顿。
c) 维修或更换电机服务（台）
电机功率、电压与设备额定参数一致，维修或更换后运行稳定，无异常发热、异响，绝缘、防水性能达标，启动灵敏，散热良好，可满足设备满负荷持续高压运行需求。
d) 维修或更换压力表服务（块）
压力表精度等级符合行业标准，量程适配设备高压工作范围，维修或更换后显示准确、无误差，表盘清晰，密封性能优良，可承受对应高压，无漏水、损坏风险。
e) 维修或更换电缆服务（米）
电缆规格适配设备电机功率、电压需求，具备良好的防水、耐磨、抗干扰性能，维修或更换后无破损、老化、开裂，接口连接紧密，绝缘性能达标，无短路、漏电隐患。
84. 水下机器人专用电刷
a) 更换电刷服务（个）
更换的电刷规格、材质与原厂一致，安装后接触良好，无火花、卡滞、异常磨损，导电性能稳定，适应水下高湿、高盐雾环境，使用寿命符合设备要求。
b) 维修或更换电刷架服务（个）
电刷架结构完整，无变形、锈蚀，弹簧压力均匀，更换后电刷固定牢固，滑动顺畅，与换向器接触良好，无跳动、离线现象。
c) 维修或更换电缆服务（米）
电缆规格适配设备电机功率、电压需求，具备良好的防水、耐磨、抗干扰性能，维修或更换后无破损、老化、开裂，接口连接紧密，绝缘性能达标，无短路、漏电隐患。
85. 2D 图像声呐
a) 维修主机服务（台）
维修后主机运行稳定，图像采集、处理及存储功能正常，声呐发射/接收电路工作正常，无异常发热、死机现象，操作界面响应灵敏。
b) 维修或更换水下电缆服务（根）
电缆外观无破损、老化，接口连接牢固，信号传输稳定无衰减，水密处理到位，可承受水下作业压力（≥100米），无渗漏隐患。
c) 水密处理服务（项）
对探头接口、电缆连接处及主机缝隙进行水密处理，密封严密，耐海水腐蚀，处理后不影响成像及数据传输功能，适配水下长期作业。
86.便携式光谱仪（SciAps Z-903 /Vanta Element-S等型号）
a) 维修或更换激发源服务（个）
激发源（如火花、电弧或激光器等）维修或更换后能量输出稳定，脉冲频率、强度可调且与仪器匹配，激发点位精准，无漏电、过热现象，适配各类金属、合金等样品现场检测需求。
b) 维修或更换光学系统组件（含光栅、分光室等）服务（套）
光学系统维修或更换后光路准直，波长分辨率和重复性满足仪器出厂指标，无杂散光干扰，分光室密封良好（充气型需气密性达标），环境适应性（温度、湿度、振动）满足现场作业要求。
c) 维修或更换检测器（如CCD、CMOS、PMT等）服务（个）
检测器维修或更换后光谱响应灵敏，暗电流、噪声水平符合规范，信号采集无死像元、无异常饱和，动态范围满足全谱分析需求，测量数据重复性、稳定性合格。
d) 维修或更换测量主板服务（块）
主板与光谱仪型号完全匹配，维修或更换后电路连接可靠，数据采集、谱线处理、算法运算功能正常，测量精度符合相应校准规范（如JJG 768-2005或ASTM E1251等），无死机、数据丢包或乱码现象。
e) 维修或更换显示屏服务（个）
显示屏显示清晰、无缺划、无闪烁、无黑屏，维修或更换后谱图、元素含量、分析结果等显示准确，亮度可多级调节，适配现场强光（户外）及弱光环境。
f) 更换电池 / 电源适配器服务（块）
电池续航能力满足现场连续检测需求（≥4小时工作），充电无鼓包、漏液、过热，适配器输出电压、电流稳定，具备过充、过压、短路保护，维修或更换后供电可靠，无意外断电隐患。
g) 维修或更换测试探头 / 光纤服务（根）
探头或光纤维修或更换后光耦合效率高，无划伤、折断、污染，接触样品部位耐磨、耐腐蚀，信号传输损耗小，测量响应迅速，数据重复性满足要求。
h) 维修或更换操作按键 / 触摸屏服务（个）
按键或触摸屏操作灵敏、反馈清晰，维修或更换后无卡滞、失灵、误触发，可准确控制测量、标定、数据存储等功能，适应现场佩戴手套操作场景。
i) 维修或更换机壳及防护件服务（个）
机壳结构完整，防护件（如防尘罩、防震垫、窗口片等）材质达标，维修或更换后无破损、变形，具备抗冲击、防尘防水（至少IP54等级）能力，保障内部光学及电子部件安全，适用于恶劣工业现场环境。
87.便携式金相仪（XH550/BX-2000等型号）
a) 维修或更换光学显微镜组件（含目镜、物镜、镜筒等）服务（套）
光学组件维修或更换后光路准直，各倍率物镜（如10X、40X、100X等）成像清晰、无畸变、无霉斑，目镜视场明亮均匀，镜筒调焦（粗/微调）机构顺滑无空回，转动物镜转换器定位精准、卡位清晰。放大倍数测量精度符合 JJF 1914-2021《金相显微镜校准规范》要求，适配不同材料金相组织观察。
b) 维修或更换数字成像系统（含CMOS/CCD相机及控制板）服务（套）
数字成像系统维修或更换后与光学系统光路耦合匹配，感光元件无坏点、无暗角，图像清晰无噪点、无色彩失真，动态与静态图像采集功能正常。分辨率、帧率满足现场检测需求，数据传输稳定，接口适配，无图像卡顿、丢帧，支持高清图像与视频存储。
c) 维修或更换图像处理与分析主板服务（块）
主板与金相仪型号匹配，维修或更换后电路连接可靠，图像采集、处理及分析算法运算功能正常，自动识别晶粒边界、夹杂物及相组成，晶粒度评级、夹杂物分类等分析结果准确，符合 GB/T 6394、ASTM E112 等金相检测标准，无死机、数据丢包或乱码现象。
d) 维修或更换显示屏服务（个）
显示屏显示清晰、无缺划、无闪烁、无黑屏，维修或更换后金相图像、测量数值、分析结果等显示准确，亮度可多级调节，触摸屏操作灵敏（若有），适配现场强光及弱光作业环境。
e) 更换电池及电源适配器服务（块）
电池续航能力满足现场连续检测需求（典型工况下≥6小时），充电无鼓包、漏液、过热。适配器输出电压、电流稳定，具备过充、过压、短路保护，维修或更换后供电可靠，无意外断电隐患，支持移动电源扩展供电（若有该功能）。
f) 维修或更换照明光源组件服务（套）
照明光源（含LED冷光源及控制电路）维修或更换后亮度均匀、无频闪，亮度无级可调，色温稳定，低热辐射，适配明场/暗场切换需求。维修后光源与光学系统光路耦合良好，无杂散光干扰，使用寿命符合设计指标，保障复杂光照环境下金相组织清晰可见。
g) 维修或更换磁性底座及万向支架服务（套）
磁性底座维修或更换后磁力强劲、吸附稳固，V型槽结构完整，适配平面及曲面工件（含管道）。万向支架操作灵活，定位后锁紧可靠，无松动、下滑，可实现在三维空间自由旋转及多角度观察，适应高空、狭窄等复杂作业环境。
h) 维修或更换测试连接线及数据接口服务（套）
连接线绝缘层完好无破损，数据接口（USB、Wi-Fi等）维修或更换后信号传输稳定，无接触不良、断连。Wi-Fi通讯功能（若有）连接可靠，图像传输不丢包，配套软件可正常生成检测报告，保障数据传输准确及设备互连互通。
i) 维修或更换机壳及防护件服务（个）
机壳结构完整，防护件（防尘罩、防震垫等）材质达标，维修或更换后无破损、变形。整机防护等级符合 IP54 防尘防溅要求，具备抗冲击、抗震动能力，保障内部光学及电子部件安全，适用于车间、野外、高空等恶劣工业现场环境。
88.电动试压泵（TP3-403-419/D-T2.5等型号）
a) 维修或更换泵头及柱塞组件服务（套）
泵头及柱塞组件维修或更换后结构完整，泵体、吸入阀、排出阀、柱塞副等零件装配精密，柱塞在泵体内往复运动顺畅，无卡滞、咬死。组件材质耐腐蚀（采用不锈钢SS 316或SS 304），维修或更换后压力输出稳定，额定排出压力至200 MPa，工作介质为5℃～60℃的清水、乳化液或运动粘度不超过45mm²/s的油品，满足不同压力等级的检测需求。
b) 维修或更换驱动电机及减速传动机构服务（套）
电机及减速传动机构维修或更换后电源接线可靠，启动、停止按钮接触完好，额定功率符合设备标识（上限可至110kW），减速箱运转平稳无异常杂音，油温低于90℃，润滑良好。机构装配后无漏油、过热现象，电机噪音符合JB/T 9089-2014规定的噪声测量要求，可稳定输出扭矩驱动柱塞，保障连续试压作业。
c) 维修或更换高压阀组（含安全阀、溢流阀、泄压阀、止回阀等）服务（套）
阀组维修或更换后密封性能良好，安全阀、溢流阀开启压力经校正符合要求，泄压阀关闭严密无泄漏，止回阀组保压功能正常。维修后阀芯与阀座配合精密，无卡滞、失效，符合JB/T 9089-2014中安全阀、溢流阀试验要求，确保超压保护可靠，防止超过压力表额定工作压力而损坏仪表。
d) 维修或更换压力测量与显示组件服务（套）
压力表维修或更换后量程及精度等级符合液压试验工艺文件要求，最大读数不小于试验压力的1.5倍。校准后测量准确，无示值偏差、指针卡滞，符合JJG 52弹性元件式一般压力表检定规程要求。具备压力传感器（若有）的，其测量精度不低于0.5级，压力变送器符合JJG 882检定规程，数据采集稳定、无跳变。
e) 维修或更换高压软管及接头组件服务（套）
高压软管及接头组件维修或更换后耐压强度满足额定压力，绝缘层及外壁无破损、裂纹、鼓包，接头无泄漏、滑脱、腐蚀。维修后管路连接牢固，信号传输稳定，耐压试验时各连接处无渗漏，适配各类压力容器、管道、阀门等现场试压场景的快速连接。
f) 维修或更换电气控制系统（含按钮开关、接触器、PLC控制器等）服务（套）
电气控制系统维修或更换后电源接线规范、接地可靠，启动、停止按钮灵敏，接触器动作可靠，无粘连、卡滞。具备PLC控制器或工业平板电脑的系统，维修后控制性能稳定，数据采集、压力控制功能正常，具有试压参数实时显示、存储、报表生成及打印功能，运行异常具备声光报警/故障提示/自动保护/停机功能。压力控制精度不低于0.1 MPa，电气安全性能符合相关电器行业标准。
g) 维修或更换水箱及液位控制系统服务（套）
水箱维修或更换后结构完整无渗漏，吸入口不应露出液面，箱内配备100目/寸滤网，工作介质须经滤网过滤后方可注入。维修后水箱无跑、冒、漏、滴现象，液位指示（若有）清晰准确，适配不同工况下的连续供水需求。
h) 维修或更换机壳及防护件服务（个）
机壳结构完整，防护件（防护门、挡板、防震垫等）材质达标，维修或更换后无破损、变形、锈蚀。机壳及防护件维修后电气线路布线合理，绝缘性能符合安全标准，具备防水、防尘能力，确保操作人员安全，防止高压液体喷溅伤人。
89. 防爆空调
a) 滤网清洁、风机检修服务（套）
风机安装牢固，运转平稳无异响、无卡顿，滤网清洁无堵塞、无积尘，进出风顺畅，整机运行工况正常。
b) 按键/遥控器维修、线路接头紧固服务（套）
按键、遥控器操作灵敏有效，线路接头紧固无松动、无氧化，接线规整无裸露，通电控制正常无失灵。
c) 防爆外壳紧固、密封胶条更换服务（套）
防爆壳体完好无破损，螺丝紧固齐全，密封胶条贴合严密无老化、开裂，防爆结构未改动，满足防爆使用要求。
d) 管路凝露处理、排水管路维修更换服务（套）
制冷管路无凝露积水，排水管路通畅无堵塞、无漏水，管路固定牢固，无渗水、滴水隐患。
e) 电源线路维修或更换服务（套）
电源线路规格匹配，无破损、老化，接线牢固绝缘良好，通电正常，无虚接、断电、发热现象。
90. 真空开关真空度测试仪（HN08D等型号）
a) 主板及内置电路维修、电池检修更换服务（套）
主板运行稳定，电路无故障，电池充放电正常，开机自检无误，无死机、乱码、自动关机问题。
b) 测试线维修或更换、接线端子紧固服务（套）
测试线完好无断线、破皮，端子紧固无氧化松动，导通良好，信号传输稳定无虚接。
c) 传感器维修或更换服务（套）
传感器安装牢固，感应灵敏，采集数据精准，测量稳定无漂移、无异常偏差。
d) 按键、显示屏故障维修服务（套）
按键响应灵敏，显示屏显示清晰完整，无花屏、黑屏、跳字，功能操作正常。
e) 散热风扇、机箱接口维修服务（套）
散热风扇运转平稳无异响，机箱接口完好牢固，插接可靠，无松动、接触不良现象。
91. 高压开关机械动特性测试仪（HN11C等型号）
a) 传感器、信号线维修或更换服务（套）
传感器、信号线完好无损，连接可靠，信号采集连续稳定，无断连、信号丢失。
b) 分合闸控制线、采集接口维修服务（套）
控制线导通良好，接口接触紧密，分合闸信号采集精准，无干扰、无数据异常。
c) 显示屏、功能按键维修服务（套）
屏幕显示清晰，按键功能齐全、响应灵敏，菜单切换、参数设置正常无误。
d) 电源线、机箱接口紧固维修服务（套）
电源线供电稳定，机箱接口紧固完好，整机无松动、无接触不良故障。
92. 回路电阻测试仪（GDHL-100B等型号）
a) 测试夹、测试线维修或更换服务（套）
测试夹夹持牢固、接触良好，测试线无破损断线，导通正常，适配测试工况。
b) 输出回路检修、数值异常故障维修服务（套）
输出回路工作稳定，电流输出平稳，测量数值精准稳定，无跳变、无误差超标。
c) 按键维修、内部线路紧固服务（套）
按键操作顺畅灵敏，内部线路排布规整、紧固可靠，无松动、虚接、短路隐患。
d) 散热风扇维修或更换服务（套）
散热风扇运转正常，散热效果良好，设备工作无异常升温、过热现象。
93. 接地电阻表（MIT8302等型号）
a) 测试探针、引线维修或更换服务（套）
探针、引线完好无破损、断线，绝缘性能良好，接触导通可靠，满足测量要求。
b) 档位开关故障维修服务（套）
档位开关切换灵活顺畅，无卡滞、无接触不良，各档位功能正常有效。
c) 内置电池更换、显示故障维修服务（套）
电池供电稳定，续航正常，表盘显示清晰准确，无乱码、不归零、跳变故障。
d) 外壳、旋钮紧固维修服务（套）
设备外壳完好无破损，旋钮紧固无松动，外观结构完整规整。
94. 蓄电池内阻测试仪（HYNZ等型号）
a) 测试探针维修或更换、充电接口维修服务（套）
探针接触灵敏可靠，充电接口插接紧密，无松动、接触不良，充电、测试功能正常。
b) 内置电池检修更换、充电回路维修服务（套）
内置电池工作正常，充电回路稳定，充放电正常，无亏电、无法充电故障。
c) 按键、显示故障维修服务（套）
按键操作灵敏，屏幕显示数据准确清晰，无故障报错、花屏、卡顿现象。
d) 通讯接口紧固维修服务（套）
通讯接口连接可靠，数据传输稳定，无断连、数据丢失、传输异常问题。
95. 智能充放电综合测试仪（YTC5982等型号）
a) 电源回路、接线端子维修更换服务（套）
电源回路工作稳定，接线端子无烧蚀、松动、发热，连接牢固绝缘良好。
b) 显示屏、散热风机维修更换服务（套）
显示屏显示清晰正常，散热风机运转平稳，散热良好，整机无过热现象。
c) 充放电切换回路故障维修服务（套）
充电、放电模式切换顺畅，回路工作正常，无卡滞、模式错乱、功能失效问题。
d) 启停控制模块维修服务（套）
启停控制灵敏可靠，动作准确，控制逻辑正常，无误动作、失灵故障。
96. 避雷器测试仪（GC302等型号）
a) 高压输出回路检修、测试线维修更换服务（套）
高压输出平稳无突变，测试线绝缘完好无破损、漏电，适配高压测试工况。
b) 传感器、接地端子紧固维修服务（套）
传感器采集灵敏，接地端子紧固可靠，接地良好，无虚接、干扰问题。
c) 按键、显示屏故障维修服务（套）
按键响应正常，屏幕显示清晰完整，无故障代码、黑屏、花屏问题。
d) 整机开机故障维修服务（套）
整机开机正常，自检通过，运行稳定，无死机、反复重启、异常报错。
97. 热继电器测试仪（XSL-500III等型号）
a) 输出电流回路、接线柱维修服务（套）
电流输出连续稳定，接线柱无氧化、发热、松动，接触导通性能良好。
b) 计时模块、显示故障维修服务（套）
计时精准无偏差，数值显示稳定，无跳字、乱码、计时失灵问题。
c) 操作按键故障维修服务（套）
按键操作灵敏顺畅，功能切换正常，无卡顿、失灵、无响应现象。
d) 外接电源线维修或更换服务（套）
电源线完好无破损、老化，供电稳定，插接牢固，无漏电、断电隐患。
98. 低压开关测试仪（Service Interface等型号）
a) 测试回路、档位开关故障维修服务（套）
测试回路导通良好，档位开关切换灵活，无卡滞、接触不良，各档位功能正常。
b) 信号采集回路、内部线路紧固服务（套）
信号采集稳定精准，内部线路紧固规整，无松动、虚接、信号干扰问题。
c) 显示、功能按键故障维修服务（套）
屏幕显示清晰，按键功能齐全、响应灵敏，各项测试功能运行正常。
99. 轻便式继电保护测试仪（MK6660-Ⅳ7等型号）
a) 输出回路、信号接口维修服务（套）
电压电流输出稳定，信号接口连接可靠，传输无异常，模拟故障信号准确。
b) 按键/触控屏、散热系统维修服务（套）
触控、按键操作灵敏，散热系统工作正常，整机运行无过热、卡顿现象。
c) 电源线维修或更换服务（套）
电源线完好无损，供电持续稳定，无松动、断电、漏电隐患。
d) 参数存储模块维修服务（套）
参数设置、保存、调取功能正常，无参数丢失、存储失效问题。
100. 电源箱（GDGK-501W等型号）
a) 插座、空气开关故障维修服务（套）
插座接触良好，通电正常，空气开关分断、合闸灵敏，无误跳闸、卡滞故障。
b) 指示灯、线缆维修更换服务（套）
指示灯状态显示准确，线缆无破损、老化，绝缘良好，布线规整。
c) 漏电保护模块维修服务（套）
漏电保护功能灵敏可靠，故障状态下可准确动作，保护性能达标。
d) 箱门锁具、内部端子紧固维修服务（套）
箱体门锁完好开合顺畅，内部端子紧固牢固，无松动、发热、虚接问题。
101. 调压控制箱（GDYD-110D等型号）
a)调压器、调压旋钮故障维修服务（套）
调压旋钮操作顺滑无卡滞，电压可连续平稳调节，调压功能正常可靠。
b)输出电压回路、接线柱维修服务（套）
输出电压稳定无波动，接线柱紧固无氧化、发热、打火，接触性能良好。
c)限位开关、接地回路维修服务（套）
限位开关动作精准可靠，接地回路连接良好，接地电阻达标，无安全隐患。
d)仪表、指示灯故障维修服务（套）
仪表读数精准，指示灯显示状态对应准确，无失灵、不亮、显示异常问题。
102. 局放测试仪（50MHz等型号）
a)采集探头、信号线维修或更换服务（套）
探头、信号线完好无损，屏蔽性能良好，信号采集稳定，无干扰、无杂波。
b)接地回路、屏蔽线路维修服务（套）
接地、屏蔽线路完好可靠，接地良好，设备背景噪声达标，抗干扰能力正常。
c)增益调节模块故障维修服务（套）
增益调节连续顺畅，各档位调节有效，数值响应准确，无调节失灵问题。
d)主机显示、散热风扇维修服务（套）
主机显示清晰正常，散热风扇运转平稳，整机运行稳定无过热、异响。
103. 六相微机继电保护测试仪（WJB660B等型号）
a)维修或更换主板服务（套）
主板运行稳定，开机自检正常，系统运行流畅无卡顿、死机，各通道功能、参数设置、数据存储正常。
b)触摸屏/按键失灵、程序卡顿重启修复服务（套）
修复触摸屏、按键失灵故障，排查修复系统程序问题，解决设备卡顿、自动重启故障，设备操作灵敏，系统运行稳定流畅。
c)通讯接口故障、功放模块过热散热整改服务（套）
修复设备通讯接口故障，保障数据传输、设备通讯正常；对功放模块散热系统整改优化，消除过热隐患，散热工况良好，模块运行稳定。
d)线路维修或更换服务（套）
内部线路规整完好，绝缘无破损，连接牢固，无短路、断路、虚接，整机运行无异常干扰。
e)接口维修服务（套）
各类信号、通讯接口插接牢固，接触良好，信号、数据传输稳定，无断连、丢失、干扰问题。
104. 绝缘表（MIT515等型号）
a)表笔、引线维修或更换服务（套）
表笔、引线绝缘完好无破损、断线，接触导通可靠，满足高压绝缘测量要求。
b)摇柄/传动机构、档位开关维修服务（套）
摇柄转动顺畅无卡滞，传动机构工作正常，档位开关切换灵活、功能有效。
c)内置电池更换、高压输出回路检修服务（套）
电池供电稳定，高压输出平稳达标，无异常放电、漏电、输出不足问题。
d)表头/显示故障维修、回零调整服务（套）
表头显示精准，空载回零准确，无跳字、卡表、显示异常，测量精度达标。
105. 呼吸阀在线校验装置（ODMT-SH6等型号）
a)校验传感器维修或更换服务（套）
传感器安装牢固完好，无破损、锈蚀，感应采集灵敏，压力、流量采样数据精准，测量稳定无漂移、无偏差，满足呼吸阀在线校验精度要求。
b)气路管路、控制阀检修更换服务（套）
气路管路通畅无堵塞、无老化破损，密封性能良好无漏气，控制阀启闭灵活顺畅，压力调控平稳稳定，气路整体工况符合设备校验标准。
c)屏幕触控、校验程序故障维修服务（套）
屏幕显示清晰完整，触控操作灵敏无卡顿，设备校验程序运行稳定，无死机、闪退、参数错乱问题，数据记录、测算功能正常。
d)供电线路、通讯接口紧固维修服务（套）
供电线路完好无破损、虚接，接线牢固绝缘良好，通讯接口插接可靠，数据传输、上传稳定，无断连、数据丢失、传输异常隐患。
106. 全自动压力校验装置（ConST860/ConST800等型号）
a)压力传感器维修或更换服务（套）
压力传感器安装牢固、无锈蚀破损，感应灵敏精准，压力采集数据稳定无漂移、无偏差，校验精度符合设备出厂标准，满足现场压力校验工况要求。
b)气路系统、调压组件检修更换服务（套）
整机气路管路通畅无堵塞、老化、破损，密封性能优良无漏气、泄压现象，调压组件动作灵活，压力升降平稳可控，全自动调压、稳压功能正常。
c)触控屏幕、校验系统程序维修服务（套）
屏幕显示清晰完整，触控操作灵敏无卡顿、失灵，设备控制系统运行稳定，无死机、重启、参数错乱，自动校验、数据记录、存储导出功能正常。
d)供电回路、通讯接口紧固维修服务（套）
供电回路线路完好无破损、虚接、老化，接线紧固绝缘良好，通讯接口插接可靠，设备联机、数据传输稳定，无断连、数据丢失、传输异常隐患。
107、多功能电磁一体机（MEA-128等型号）
a) 更换探头服务（个）
更换的探头需适配对应型号电磁一体机设备，精度达标，性能良好，检测范围符合设备标准，无杂波干扰，数据反馈准确。
b) 更换探头线缆服务（根）
线缆材质耐磨、抗干扰，接口与探头、主机适配紧密，信号传输无延迟、无衰减，外观无破损，使用寿命符合设备使用场景需求。
c) 维修主机服务（台）
修后主机开机运行稳定，按键响应灵敏，测量、数据存储及校准功能正常，无故障码提示，核心元器件运行无异常。
d) 维修或更换主板服务（块）
主板需与设备型号完全匹配，维修或更换后电路连接正常，供电稳定，数据处理能力达标，无短路、烧板风险，兼容设备其他部件。
e) 更换电池服务（块）
电池需为设备适配型号，容量达标，续航能力符合原厂标准，充电高效无鼓包、漏液现象，兼容设备充电系统。
f) 更换电源适配器服务（个）
适配器输出电压、电流与设备额定参数一致，具备过充、过压、过温保护功能，接口接触良好，供电稳定，符合安全认证标准。
g) 维修或更换显示屏幕服务（块）
屏幕显示清晰、无残影、无漏光，触控（若有）响应灵敏，亮度可调，显示精度适配主机数据输出格式。
h) 维修或更换设备箱服务（个）
设备箱结构完整，密封、防震性能优良，可有效防护主机、探头等配件免受磕碰、灰尘及水汽影响，内部分区收纳合理，固定部件牢固。
108.电瓶叉车(FE3R08AC等型号)
a) 电池组极柱清洁服务（组）
清洁后电池组极柱无氧化、腐蚀、积尘，接触面无油污；安装牢固无松动，接触电阻符合设备技术要求，无发热、打火现象，保障电池供电稳定。
b) 电瓶液补充服务（升）
补充的电解液/蒸馏水需符合原厂规格，补充后液位处于规定上下限之间；补充完成后电池盖密封完好，无漏液、溢液，电池电压、比重恢复至正常工作范围。
c) 维修或更换密封件服务（套）
维修或更换后密封件安装到位，无错位、变形；液压系统各油缸、管路接头无渗漏，保压试验符合设备标准，动作过程平稳无爬行、异响。
d) 维修或更换刹车片服务（套）
维修或更换后刹车片与制动鼓/制动盘贴合良好，制动间隙调整至原厂标准；制动性能恢复正常，制动平稳无跑偏、异响，紧急制动功能有效，满足安全操作要求。
e) 维修或更换油管路服务（套)
维修或更换后的油管路无裂纹、破损、老化；安装固定牢固，无扭曲、干涉；管路连接接头无渗漏，液压系统压力稳定，叉车起升、倾斜等动作正常。
f) 维修或更换转向轮胎服务（套）
维修或更换后的轮胎型号、规格符合设备要求，安装牢固无松动；胎压调整至标准值，胎面磨损均匀，转向过程平稳无跑偏、摆振，转向轻便灵活。
109.储气罐(1300mm*2802mm等型号)
a) 罐体内外防腐处理服务（㎡）
处理前罐体表面除锈等级符合设计要求，除锈彻底无氧化皮、油污；防腐涂层均匀无漏涂、流挂、气泡，涂层厚度达到设计标准，附着力合格，防腐性能满足使用环境要求。
b) 罐体破损、漏水修复服务（㎡）
修复后罐体无渗漏，外观平整无明显变形；修复部位经无损检测（如PT/UT）合格，强度、密封性符合GB/T 150及TSG 21相关标准，无安全隐患。
c) 罐体结构加固、焊接服务（㎡）
焊接工艺符合NB/T 47014要求，焊缝成形良好无气孔、夹渣、裂纹；加固部位贴合牢固，无虚焊、漏焊，结构强度满足设计载荷要求，焊缝经无损检测合格。
d) 维修或更换阀门服务（项）
维修或更换后的阀门型号、规格与原设备匹配，安装方向正确；阀门启闭灵活，无卡涩、渗漏，压力调节、泄压功能正常，校验合格后可投入使用。
e) 维修或更换法兰螺栓服务（根）
维修或更换后的螺栓材质、强度等级符合设计要求，安装均匀紧固，受力一致；法兰面贴合紧密，无偏斜、渗漏，满足罐体密封及强度要求。
f) 维修或更换管路支架服务（米）
维修或更换后的支架型号、材质符合设计要求，安装位置正确、固定牢固；管路支撑稳定，无晃动、变形，与罐体、管路无摩擦干涉，满足设备长期运行要求。
110.仪表气源系统(GXe18P A 8.5FM等型号)
a) 更换空滤包服务（套）
更换后的空滤包型号、规格与原设备匹配，安装密封到位无漏气；过滤效果符合设计要求，进气阻力正常，设备运行过程无进气不足、异响现象。
b) 更换油分包服务（套）
更换后的油分包型号、规格符合设备要求，安装密封牢固；油气分离效果正常，排气含油量达标，设备运行过程无油雾、跑油现象。
c) 更换油滤包服务（套）
更换后的油滤包型号、规格与原设备匹配，安装方向正确、密封到位；过滤精度符合要求，无杂质进入设备油路，供油压力稳定，设备运行无卡顿、异响。
d) 更换专用润滑油服务（升）
更换的润滑油型号、粘度等级符合原厂技术要求，加注量控制在规定范围内；换油过程中油路清洁无杂质残留，换油后设备运行温度正常，润滑良好无异常磨损、异响。
e) 更换温控阀包服务（套)
更换后的温控阀包型号、规格与原设备匹配，安装到位无渗漏；温控调节功能正常，设备运行温度稳定在标准范围内，无过热、超温现象。
111.空气源热泵供暖系统(474KW/制热等型号)
a）维修清洁换热管路服务 (米)
管路内壁清洁无结垢、堵塞，换热效率恢复至设备额定水平，无泄漏，保温层完好，运行无异常噪音。
b）维修或更换风机、循环泵服务 (台)
维修/更换后运行平稳，无异常振动、噪音，轴承温升正常，流量/风压满足系统设计要求，启停控制正常。 
c）更换防冻液服务 (升)
防冻液型号/冰点符合设备要求，加注量准确，系统排气彻底，无气阻，更换后系统无渗漏。 
d）维修或更换温度传感器服务 (块)
传感器安装牢固，接触良好，测量精度符合设备要求，数据反馈无延迟、无漂移，与控制器通讯正常。
e）维修或更换控制器服务(块)
控制器运行稳定，无死机、卡顿现象，参数设置正常，能准确采集并反馈各测点数据，输出控制信号可靠。
f）维修或更换执行器服务 (块)
执行器动作到位，无卡滞、打滑现象，行程与反馈信号一致，开关/调节动作响应及时，无迟滞。
五、配置源资要求             
1、 机具要求：
服务方应按潜水检测设备维修技术服务采购技术要求中设备维修、检测、保养全流程要求，配置足额、合规、完好、经计量校准 / 检定合格的专用机具、工装、检测设备、起重运输设备及辅助设施，满足车间维修、陆上试验、水下试机及应急抢修需求。
2、 人员要求：
具备与维修设备对应的专业技能，熟练掌握潜水装备、检测仪器、电气设备等各类设备的结构原理、维修工艺及校准方法；具备较强的故障判断、应急处置能力，可快速排查设备维修过程中出现的各类问题，尤其需掌握水下设备维修、防爆设备维修的专项技能；定期参加业务培训和安全技能培训，及时更新知识储备，熟悉本清单所列各类标准规范，确保维修操作符合技术要求与行业规范。 投标人须提供不少于5人维修团队，并提供投标截止日前包含当个月的连续三个月的由社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件。（社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明，证明中参保单位名称须与投标人名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位，名称须与投标人名称一致。
团队配置要求如下：
维修项目负责人1名；
专业技术人员2名，需具备科比摩根头盔、面罩维修证书;
操作人员2名，须持有相应低压电工证书或焊接与热切割作业证书等有效特种作业操作证。
3、 安全与职业素养要求：
严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及现场作业安全规程，维修现场做好安全防护措施，杜绝违规操作，防范安全隐患；具备良好的职业素养，秉持诚信、负责的态度，不擅自更改维修方案、不使用不合格部件，坚守职业道德；潜水设备维修、水下检测设备维修相关人员，需具备应急救助能力，熟悉潜水作业安全规范，可应对现场突发安全情况；尊重甲方现场管理规定，文明作业，保持现场整洁。
4、 场地要求
[bookmark: _GoBack]投标方须拥有固定维修场地，配备相关维修设备，具备独立完成设备维修的能力及条件，并须在投标时提供相应证明文件（含自有厂房产权证明或合法租赁证明、维修设备清单等，以上证明文件可提供合同或发票等能够证明的文件）。
6、 服务进度跟踪
按照甲方进度要求进行维修，维修完成后需经甲方人员验收合格。
7、 验收标准
1、设备性能验收：
维修后的设备需符合本技术要求书“四、服务要求”中对应设备的核心要求，包括但不限于检测精度、防水等级（IP代码）、防爆性能、防腐效果、电气安全、气密性等；设备维修后各项性能需经过甲方验收合格后方可签署验收报告。
2、维修流程验收：
验收时需核查维修全流程记录，满足本标准“四、服务要求”中的流程要求；维修部位、更换部件需与维修方案、部件更换确认单一致，更换的部件需符合国家产品质量标准及设备厂商要求，提供部件合格证明；维修过程无违规操作、无安全隐患，现场清理整洁，符合现场管理规定。
3、资料交付验收：
维修完成后，需同步交付完整的验收资料及相关文件，交付资料包括但不限于部件更换清单及合格证明、维修合格证明等；验收资料需真实、完整、可追溯，签字盖章齐全，便于甲方存档、后续维护及排查。
4、验收不合格处置：
若验收过程中发现设备性能不达标、流程不规范、资料及技术文件不完整或人员服务不符合要求，判定为验收不合格；维修服务提供方需在甲方指定期限内完成整改，整改后重新提交验收，直至符合本标准及相关规范；若多次整改仍不合格，按采购相关约定及法律法规处置。
八、售后服务及培训
1、 售后服务保障：
建立完善的售后服务体系，配备专属售后团队，明确岗位职责与响应时效；
2、 售后维修与质保：
维修后的设备实行质保服务，质保期自验收合格之日起不少于12个月，质保期内非人为损坏、非违规操作导致的设备故障，免费提供维修、部件更换及校准服务，更换部件同样享受对应质保；
3、 备件供应保障：
建立常用备件库存体系，针对潜水装备、检测仪器、防爆设备、电气设备等核心易损部件（如探头、密封件、防爆电池、线缆等），确保库存充足，可快速调配；特殊备件无法即时供应的，明确供货周期，并提供临时替代方案（如需），避免影响甲方现场作业进度。
4、 售后回访与维护指导：
质保期内提供7×24小时远程技术支持，针对设备日常维护、简单故障排查，可通过电话、视频等方式远程指导甲方相关人员操作。
5、 技术培训要求：
根据甲方需求，提供免费技术培训服务，培训对象包括甲方设备操作人员、维护人员及管理人员。
6、 培训内容与方式：
培训内容贴合实际作业需求，包括设备日常维护保养方法、常见故障排查与应急处置技能、维修后设备操作规范、本清单所列相关标准规范解读、安全作业注意事项等，确保参训人员熟练掌握相关技能，能独立完成设备日常维护与简单故障处理。
[bookmark: _Toc13249326][bookmark: _Toc13248929] 九、其他要求
1、技术联系人：陈世华/022-66913706、魏雷/13820194402、杨鲜华/18825104033、陈军/13822522885、刘晓晴/17761586962、张学义/15022596975、戚文阳/13602043063
2、付款方式：银行电汇；
3、付款周期要求：接到发票45天内付款；
4、结算方式：订单结算；
5、其他特殊要求：无。
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