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中海油能源发展股份有限公司

检测公司超声波测厚仪购置项目
采购技术要求书
引用技术标准编号：JJF1126-2004超声波测厚仪校准规范          
    编  制  人：                                               
    作业部经理：                        
    技术中心经理：                       
总工/技术主管领导：                                
（协议/预算100万元以上单项次）
[bookmark: _Toc13248927][bookmark: _Toc13249324]
一、需求概况
中海石油技术检测有限公司2026年度须采购超声波测厚仪一批，用于更新现有设备、扩展业务规模，详见需求一览表。卖方需根据买方要求进行采办、测试及取证等。本技术文件规定了本次采办设备的最低技术要求，可作为招标及验收的技术依据。
[bookmark: _Toc13248928][bookmark: _Toc13249325][bookmark: _Toc13248929][bookmark: _Toc13249326]二、需求一览表
	序号
	小类编码
	物资名称
	数量
	单位
	交货期
	交货地点
	备注

	1.承压设备与储罐检验作业部

	（1）
	A401406
	超声波测厚仪
	3
	台
	合同签订后4个月内
	天津市滨海新区东沽石油新村地质路承压设备与储罐检验作业部
	

	2.海上设施结构检验作业部

	（1）
	A401406
	超声波测厚仪
	6
	台
	合同签订后4个月内
	天津市滨海新区东沽石油新村东盐路海上结构设施检验作业部
	


三、执行标准/规范
下列文件对于本文件的应用是必不可少的，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
JJF 1126-2004《超声波测厚仪校准规范》
四、设计/使用条件
1. 到货/安装或使用地点：卖方需负责按需求一览表中的交货地点要求将设备送货至指定地点进行验收；
2. 作业环境要求：无。
五、技术要求
（1）超声波测厚仪
【本次采购设备技术评议指标部分引用JJF1126-2004超声波测厚仪校准规范】，以下为引用标准中所列重要参数，纳入评议范围：
· ★ 示值误差：不同测量范围对应不同最大允许误差（如 ±(0.5% H+0.05) mm
· ★重复性：≤ 0.05 mm（测量 5.5 mm 标准块时）。
· ★示值稳定性：连续 1 小时内示值变化不超过 ±0.05 mm。
· ★声速变换误差：在 3900 m/s 与 7900 m/s 声速下，示值误差应符合要求。
【下述要求为对上述标准中参数的补充优化】
1) ★双晶探头测量模式中，从激励脉冲后的准确延迟到第一个回波之间的时间间隔。
2) ★穿透涂层（THRU-COAT）测量中可以利用单个底面回波，测量金属的实际厚度和涂层厚度
3) ★穿透漆层回波到回波测量模式中，在两个连续底面回波之间的时间间隔，不计漆层或涂层的厚度 
4) ★单晶探头测量模式中有两种，模式1:激励脉冲与第一个底面回波之间的时间间隔；模式2：延迟块回波与第一个底面回波之间的时间间隔 （使用延迟块或水浸式探头） 
5) 厚度范围：包含0.080毫米 ～ 635.00毫米，具体可测厚度根据材料、探头表面条件、温度 和所选配置而定 
6) ★材料声速范围：包含0.508 mm/μs ～ 13.998 mm/μs
7) 分辨率：低分辨率：0.1毫米 标准分辨率：0.01毫米 高分辨率（可选）：0.001毫米 
8) ★探头频率范围：标准：2.0 MHz ～ 30 MHz（–3 dB） 高穿透（可选）：0.50 MHz ～ 30 MHz（–3 dB）
9) 外壳 防撞击、防水、装有密封垫的机壳的设计符合IP67标准 
10) 数据记录器可通过USB、RS-232、Wi-Fi和蓝牙识别、存储、调用、清除和传输厚度读数、波形图像和测厚仪配置信息
11) 检波包括全波、射频波、正半波、负半波
12) 重量不超过0.83公斤 
13) ★探头类型支持不超过1.5mm直径的探头，不低于500度高温
14) ★测量模式支持多层测厚，穿透漆层测厚，氧化皮测厚
15) 爆炸性气氛通过了MIL-STD-810H第511.7节程序I中规定的测试
16) 【供货清单】

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	超声波测厚仪主机
	1
	台

	2
	探头
	3
	套

	3
	电源适配器
	1
	套

	4
	数据线
	1
	根

	5
	不锈钢阶梯试块
	1
	个

	6
	腕带
	1
	根

	7
	保护套
	1
	套

	8
	设备箱
	1
	个

	9
	出厂证书
	1
	份

	10
	说明书
	1
	份

	11
	耦合剂
	1
	瓶

	12
	阶梯测厚试块
	1
	套


17) ★7A阶梯试块应满足如下要求：
a. 阶梯数：7个；
b. 各阶梯长度/mm：40；
c. 试块总长/mm：280；
d. 试块宽度/mm：＞40mm
e. 各阶梯厚度/mm：1±0.02、1.5±0.02、2±0.02、4±0.02、6±0.02、8±0.02、10±0.02
f. 粗糙度：6.3μm
18) ★7B校准试块应满足以下要求：
g. 阶梯数：7个；
h. 各阶梯长度/mm：40；
i. 试块总长/mm：280；
j. 试块宽度/mm：＞40
k. 各阶梯厚度/mm：3±0.02、12±0.03、24±0.03、30±0.03、36±0.03、42±0.03、48±0.03
l. 粗糙度：6.3μm
19) ★非标校准试块的尺寸要求：
a. 阶梯数量、各阶梯长宽、阶梯厚度正负偏差、粗糙度要求与7A校准试块一致，各阶梯厚度分别是3、6、8、10、14、16、20mm。
20) 其他要求
a) 提供随机文件，包括原版使用说明书或用户手册、出厂检验报告、出厂合格证等；
b) 提供1年免费质保服务；提供厂家技术培训，包括但不限于线上、现场、培训视频等。
c) 供货方负责按照购买方格式要求编制安全操作及维护保养规程，包括但不限于使用前检查、操作步骤、维护保养、安全注意事项等内容，务必详实准确。
d) 每台设备应附具有效的首次送检证书。证书须由以下两类机构之一出具：① 法定计量检定机构（获得县级及以上市场监管部门计量授权，授权范围覆盖本设备）；
② CNAS认可校准实验室（认可状态有效，且校准能力范围覆盖本设备）。证书类型可为检定证书（结论合格）或校准证书（带CNAS标识）。禁止以标准器证书或出厂检测报告替代。
e) 供货清单中每套阶梯测厚试块含7A碳钢试块1个、7B碳钢试块1个、7阶3~20mm非标S31603试块1个、7阶3~20mm非标S31803试块1个、7阶3~20mm非标TA2试块1个。
21) 参考图片
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六、检测和试验
详见本技术要求第五章中的具体要求。
七、标识、包装、运输和存储
1. 产品标识：以上所有产品均需采购正规厂家的合格产品，具有清晰明确的产品标识或铭牌，包括但不限于产品名称、规格型号、出厂编号、生产日期、生产商名称等信息。
2. 产品包装：应提供原厂包装、标准配置的箱包等。
3. 产品运输：不限运输方式，汽运、火运、海运、空运等均可，本技术要求中包含的全部产品在运输过程中应对产品进行防护措施，防护措施应保证任何运输条件下，起到对产品的保护作用。因设备运输造成的损坏应由卖方负责，由此造成的一切损失由卖方负责。
4. 产品存储：不涉及。
8、 技术文件
1. 卖方在投标时应提供但不局限于以下文件：
· ★厂家型号要求：①投标时应以表格形式（参考需求一览表的表格样式）提供每一项设备的制造厂家和详细型号等内容。②卖方应承诺所提供设备的所有参数均需满足或优于本技术要求的所有条款。
· ★技术偏离：①投标时应提交技术参数响应/偏离表。②不接受任何低于本技术要求的任一条款的技术偏离。
2. 卖方在产品交付时应提供：
产品交付时，应提供本技术要求第五章中规定的所有内容，有防爆要求的设备需同时提供对应防爆等级的防爆证书，有检定、校准或检测要求的设备需同时提供相应证书/报告。
九、工作进度、监造和现场验收
1. 具体事宜详见本技术要求第五章具体规定的内容。
2. 需求一览表中各公司或部门的供货周期要求为最晚期限，卖方应严格按照供货周期供货不得逾期，提倡提前供货以保证供货的顺利完成。
3. 卖方送货应提前进行，应给验收、整改等工作预留时间，因验收不合格、或整改不及时等原因造成逾期供货产生的工期延误损失和费用增加由卖方承担，可分批验收。
十、技术服务与售后服务
1. 安装、调试指导要求：详见本技术要求第五章具体规定的内容。
2. 技术培训要求：详见本技术要求第五章具体规定的内容。
3. 技术联络与响应：卖方在接到买方通知24小时内给予答复，48小时到达现场。
4. 保密要求：相关信息和具体合作细节未经买方允许不得透露给相关方或其它机构。
十一、质量保证
1. ★质保期要求：详见本技术要求第五章具体规定的内容。
2. ★质保金要求：合同总额的5%。
3. 考核、罚则、赔偿等特殊要求：到货验收不合格，无条件退货/换货，由此产生的工期延误损失和费用增加由卖方承担。
[bookmark: _Toc13248931][bookmark: _Toc13249328]十二、其他要求
1. [bookmark: _GoBack]付款方式要求：银行电汇；
2. 付款周期要求：合同签订后，卖方在规定的时间将货物运到交货地点，经卖方验收合格并收到卖方有效票据后，在45日内甲方支付合同总价的95%。质保期满，如未遗留任何质量问题并收到卖方提供的等额有效收据之日起45日内，向卖方支付总价的5%的质量保证金。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
3. 其他特殊要求：无。
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