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中海油能源发展股份有限公司

清洁能源管道技术分公司
涂层测厚仪购置
采购技术要求书


           编制：                
           审核：                
           批准：                 


[bookmark: _Toc13249324][bookmark: _Toc13248927]一、项目概况及总体要求
清洁能源管道技术分公司技术质量中心海管涂层实验室是从事海管涂敷材料和涂层性能检测的专业实验室。从老旧设备代替的新检测能力补充的角度出发，拟购置表涂层测厚仪2台，主要用于开展各类试验检测相关工作。
标准应用情况概述：本需求应用GB4793-2024《测量、控制和实验室用电气设备安全技术规范》（有补充引用），补充/修改主要内容是：本次采购设备参数，理由：补充为标准之外内容。
[bookmark: _Toc13248928][bookmark: _Toc13249325]二、需求一览表
	[bookmark: _Toc13249326][bookmark: _Toc13248929]序号
	物料编码/分类
	物资名称
	规格型号
	数量及单位
	交货期
	交货地点
	备注

	1
	85211722
	涂层测厚仪
	详见第五章5.1.1
	2台
	合同签订后2个月
	天津
	技术质量中心


3、 执行标准/规范
GB4793-2024《测量、控制和实验室用电气设备安全技术规范》
四、使用条件
4.1设计要求：设计要求：采购产品或设备相关设计要求。
4.2作业环境要求：以第五章5.1产品技术参数为准，如产品技术参数未提及则作业环境为最高温度50℃，最低温度-15℃，作业环境空气相对湿度最高85%。
4.3到货/安装或使用地点：天津市滨海新区渤海石油路688号 清洁能源管道技术分公司。
五、技术要求
5.1产品技术参数
5.1.1涂层测厚仪
1）型号:多种探头可互换使用，可分2500组存储150000个数据，能在金属机体上测量厚度达 5mm的涂层(含独立检测铁基探头及校准膜片）。
★2）测量范围:0~5mm，精确度:1%。
3）分辨率:1μm:0-2mm；10μm:2-5mm
4）快速读数 70+/分钟，使用扫描探头为 140+/分钟，带有探头自动识别功能，多重校准内存，字母数组标识，用户可选校准方法，读数可通过USB或蓝牙下载到个人电脑，以进行进一步分析和报告;
5）同时要密封、耐用、抗冲击性、防尘、防水、防护等级相当于IP64;显示器抗划性及防溶剂性强;仪器及探头结构持久耐用;适合在恶劣环境下使用；电源DC24V。
★【以下内容部分引自GB4793-2024测量、控制和实验室用电气设备安全技术规范】：以下为引用标准中所列重要参数，纳入评议范围:
设备在正常条件和单一故障条件下均应保持防电击, 可触及零部件不应出现危险带电。 
如果外壳或保护挡板用绝缘来提供防护, 则它们应满足基本绝缘的要求。
螺丝连接件应紧固防止松动。
除非故障表现出明显的危险, 设备上易接触的零部件在单一故障条件下不应造成任何伤害。 
六、检测和试验
★6.1 上述设备需要在交货时提供第三方检定机构的标定证书；本技术要求中提到的第三方鉴定机构为具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的机构。若交付时设备未提供第三方检定机构标定证书的不予验收。
送检过程应满足以下要求：送检机构应对需校准的设备制定校准方案，校准方案应包括校准的参数、范围、测量不确定度要求和校准周期等内容，以便送校时提出具体有针对性的溯源要求。
送检机构应对校准方案进行复核和必要的调整，以保持对设备校准状态的信心。计量检定、校准检验关键信息至少需包含如下内容：
1)设备名称；
2)设备运行状况；
3)计量单位；
4)需求数量；
5)检定周期。
七、标识、包装、运输和存储
1.产品标识
标明产品名称、规格型号、生产日期、生产商名称、生产地址。
2.产品包装
乙方应提供货物运至交货地点所需要的包装，防止货物在运输过程中损坏。货物的包装应采用防潮、防晒、防锈、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，保护货物能够经受多次搬运、装卸和远距离运输。
3.产品运输
[bookmark: _GoBack]乙方将设备运输到指定地点；送货地点及联系人：天津市滨海新区渤海石油路688号  清洁能源管道技术分公司库房 。
八、技术文件
交付时提供第三方检定机构的标定证书、操作手册，保养手册、零部件手册，电气图，合格证、备件清单（含规格型号）等随机文件。（本技术要求中提到的第三方鉴定机构为具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的机构。）
九、工作进度、监造和现场验收
1.按需求一览表的交货期完成供货。
2.设备到货后，由卖方现场安装和调试。
3.验收标准：经现场调试后设备运转正常，满足第五部分“技术要求”各项指标，予以验收；经现场调试后设备不能正常工作，给予10日内重新配送调试，验收合格，方可付款。
十、技术服务与售后服务
1.安装、调试要求：在设备安装/调试阶段，乙方负责派服务工程师到现场安装调试。
2.技术培训要求：乙方人员应提供技术人员到厂对甲方进行相应的培训，并提供技术支持等售后服务。
3.技术联络与响应：乙方在接到甲方通知24小时内给予答复，48小时内到达现场。
4.保密要求：乙方应确保拥有设备售卖必备的相关知识产权，如因设备相关知识产权引起的纠纷，甲方不承担责任。
十一、质量保证
1.质保期与质保金要求：质保期从设备完成验收之日起计算，质保期：12个月，期间出现因质量问题产生的相关费用由乙方负担；质保金比例3%，到期支付。
2.到货验收与技术要求不相符的，乙方须无条件免费退换货。因验收不合格造成工期延误、项目停工等全部经济损失，均由乙方全额承担；首次验收不合格，乙方应在甲方指定时限内完成整改重检；若二次验收仍不合格，甲方有权单方解除合同，或直接从第三次验收合格的产品中扣除应付货款合同总金额的2%及全部损失费用。
3.质保期内，甲方有权要求乙方随时对设备出现的质量问题进行无条件维修和更换。
十二、其他要求
1.付款方式：银行电汇。
2.结算方式：到货验收合格后卖方开具合同金额100%的增值税专用发票，买方收到发票及支持文件后45日内支付合同总价的97%；质保期12个月，质保期满且质保验收合格后卖方向买方提供等额有效收据，买方收到后45日内向卖方支付合同总价3%。
3.付款方式：电汇。
4.其他特殊要求：无。
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